Załącznik nr 3 do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE – OPIS – PARAMETRY DO OCENY

„Dostawa aparatu RTG dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie”

| L.P. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametry wymagane | Parametry techniczne z punktacją | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CYFROWY, KOSTNO - PŁUCNY APARAT RTG PODŁOGOWY |  |  |  |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Jedna deklaracja zgodności obejmująca cały aparat podłogowy kostno-płucny łącznie z detektorem | TAK |  |  |
|  | Oferowany zestaw fabrycznie wyposażony w detektor cyfrowy oraz zintegrowaną stację technika, nie dopuszcza się aparatów ucyfrowionych detektorami. | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu RTG za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego łącze. | TAK |  |  |
|  | Oferowany aparat RTG fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy. Rok produkcji 2021 | TAK |  |  |
|  | Generator RTG |  |  |  |
|  | Zasilanie trójfazowe | TAK |  |  |
|  | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601). | ≥ 50 kW |  |  |
|  | Max prąd | ≥ 550 mA |  |  |
|  | Max wartość mAs | ≥ 600 mAs |  |  |
|  | Zakres napięć | min 40 - 150 kV |  |  |
|  | Czas ekspozycji | 1ms – 5s |  |  |
|  | KOLUMNA PODŁOGOWA |  |  |  |
|  | Kolumna z lampą mocowana na podłodze, niezintegrowana ze stołem | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego kolumny z lampą, z możliwością wykonywania zdjęć poza obrębem stołu i na stojaku z lampą w pozycji lampy poniżej blatu stołu | 150 cm |  |  |
|  | Maksymalna odległość ogniska lampy rtg od podłogi | ≥ 180 cm |  |  |
|  | Najniższe położenie ogniska lampy rtg od podłogi | ≤ 35 cm |  |  |
|  | Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej. | 270 |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej. | +/- 120 |  |  |
|  | Wielofunkcyjny, panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt parametrów ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji (bez konieczności zmiany programu anatomicznego): min. kV, mAs oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg. | TAK |  |  |
|  | Na panelu przy lampie rtg wyświetlany obrazkowy przewodnik w ustawianiu pacjenta do danego badania oraz sposób kolimacji w celu standaryzacji badań * | TAK/NIE * | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlenie odległości SID. | TAK |  |  |
|  | Max SID uzyskiwane do detektora w stole | ≥ 115 cm |  |  |
|  | Lampa rtg automatycznie śledzi zmianę wysokości stołu oraz statywu utrzymując stałe SID. | TAK |  |  |
|  | LAMPA RTG i KOLIMATOR |  |  |  |
|  | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 0,6 |  |  |
|  | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 1,2 |  |  |
|  | Nominalna moc ogniska małego wg IEC. | ≥ 25 kW |  |  |
|  | Nominalna moc ogniska dużego wg IEC. | ≥ 55 kW |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody. * | ≥ 300 kHU * | ≥ 350 kHU – 5 pkt., <350 kHU – 0 pkt. |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg. * | ≥ 1,2 MHU * | ≥ 1,3 MHU– 5 pkt. < 1,3 MHU – 0 pkt. |  |
|  | Miernik dawki (DAP) lub kalkulator dawki. | TAK, podać |  |  |
|  | Ustawiana dodatkowa filtracja w kolimatorze | TAK |  |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora | +/- 45 |  |  |
|  | Kolimator z przesłonami prostokątnymi i z lokalizatorem świetlnym. Siła światła pola lokalizatora świetlnego wiązki rtg ≥100 lux. Dodatkowy znacznik laserowy. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna, wstępna kolimacja ustawiana zgodnie z wybranym programem anatomicznym. | TAK |  |  |
|  | Automatyczny wyłącznik czasowy światła symulującego pole obrazowania | TAK |  |  |
|  | STÓŁ Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIA |  |  |  |
|  | Blat stołu pływający. | TAK |  |  |
|  | Układ automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) w stole. | TAK |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa, z możliwością wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi | TAK, podać parametry |  |  |
|  | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al | ≤ 1,0 mm Al |  |  |
|  | Długość blatu stołu. | ≥ 210 cm |  |  |
|  | Szerokość blatu stołu. | ≥ 80 cm |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu. | ≥ 65 cm |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu. | ≥ 25 cm |  |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi. * | ≤ 55 cm * | ≤ 52 cm – 5 pkt > 52 cm – 0 pkt |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi. | ≥ 80 cm |  |  |
|  | Max. obciążenie blatu stołu w pozycji środkowej. | ≥ 290 kg |  |  |
|  | Odległość zewnętrzna powierzchnia blatu stołu – detektor. | ≤ 8 cm |  |  |
|  | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu. | TAK |  |  |
|  | Szuflada w stole śledzi ruch lampy wzdłuż osi długiej stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora | TAK |  |  |
|  | Szuflada w stole śledzi ruch lampy podczas kątowania lampy (np. do zdjęć miednicy) z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora * | TAK/NIE * | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Uchwyt dla pacjenta min 1 szt. | TAK |  |  |
|  | STATYW PŁUCNY |  |  |  |
|  | Statyw mocowany do podłogi | TAK |  |  |
|  | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≤ 35 cm |  |  |
|  | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≥ 175 cm |  |  |
|  | Układ automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) w statywie. | TAK |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa lub zestaw kratek umożliwiająca wykonanie zdjęcia z SID 115-180cm | TAK, podać parametry |  |  |
|  | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi. | TAK |  |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al. | ≤ 0,8 mm Al |  |  |
|  | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora. | ≤ 8 cm |  |  |
|  | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych. | TAK |  |  |
|  | Bezprzewodowy pilot do zdalnej zmiany wysokości statywu * | TAK/NIE * | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyboru na bezprzewodowym pilocie przejazdu do min. 2 wstępnie zaprogramowanych pozycji statywu * | TAK/NIE * | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość zdalnej zmiany kolimacji za pomocą bezprzewodowego pilota * | TAK/NIE * | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | DETEKTOR BEZPRZEWODOWY |  |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy. | TAK Podać model |  |  |
|  | Detektor w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego detektorem MAX wi-D (ten sam typ), możliwość zamiennej pracy, zamiany akumulatorów * | TAK/NIE * | Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Detektor do stosowania w stole, w statywie oraz poza nimi (pacjenci na wózkach itp.). | TAK |  |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora. | ≥ 42,0 cm x 35,0 cm |  |  |
|  | Materiał scyntylatora – CsI. | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli). | ≥ 6,5 mln |  |  |
|  | Rozmiary piksela. | ≤ 150 µm |  |  |
|  | Głębokość bitowa akwizycji. | ≥ 16 bit |  |  |
|  | Maksymalna waga detektora z akumulatorem. | ≤ 3,5 kg |  |  |
|  | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim | ≥ 150 kg |  |  |
|  | DQE | ≥ 70 % |  |  |
|  | Ochronność min. IPX3 | TAK |  |  |
|  | Zewnętrzna ładowarka akumulatorów detektora W zestawie łącznie min. 2 akumulatory | TAK |  |  |
|  | Akumulator detektora doładowywany podczas pracy detektora w szufladzie stołu i statywu * | TAK/NIE * | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Dodatkowa osłona do zdjęć pod obciążeniem punktowym zwiększająca dopuszczalne punktowe obciążenie do min. 200kg | TAK |  |  |
|  | Rączka zintegrowana z obudową detektora * | TAK/NIE * | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Powłoka antybakteryjna detektora * | TAK/NIE * | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | KONSOLA TECHNIKA |  |  |  |
|  | Konsola technika obsługiwana min. przy pomocy klawiatury i myszki. | TAK |  |  |
|  | Monitor dotykowy min. 23” | TAK |  |  |
|  | Ilość obrazów diagnostycznych przechowywanych na stacji | ≥ 5000 |  |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu | ≤ 4 s |  |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości. | ≤ 12 s |  |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych w tym programów dziecięcych. Programy wyświetlane w j.polskim | TAK |  |  |
|  | W ramach programów anatomicznych automatyczne ustawianie parametrów ekspozycji. | TAK |  |  |
|  | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM | TAK |  |  |
|  | Indywidualne konta dla każdego użytkownika z indywidualnym hasłem do logowania do stacji technika | TAK |  |  |
|  | Nagrywarka CD i / lub DVD. | TAK |  |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z DICOM Worklist oraz w trybie pilnym (bez podawania danych pacjenta). | TAK |  |  |
|  | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS • DICOM Dose Structured Report | TAK |  |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników. | TAK |  |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych. | TAK |  |  |
|  | Na stacji technika dostępna informacja o połączeniu z detektorem bezprzewodowym | TAK |  |  |
|  | Na stacji technika dostępna informacja o stopniu naładowania detektora bezprzewodowego | TAK |  |  |
|  | System operacyjny : Windows 10 lub nowszy | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Szkolenie dla personelu min. 2 dni | TAK |  |  |
|  | Testy specjalistyczne i akceptacyjne | TAK |  |  |
|  | Wykonanie projektu osłon radiologicznych na podstawie udostępnionego planu pomieszczeń | TAK |  |  |
| SYSTEM Pacs |  |  |  |  |
|  | oprogramowanie pacs |  |  |  |
|  | Nazwa, producent, wersja sytemu | TAK Proszę podać |  |  |
|  | System dostarczony z kompletem bezterminowych licencji niezbędnych do działania, w tym dla: systemu operacyjnego, systemu bazy danych, oraz innych modułów, w tym również produkcji firm trzecich, niezbędnych do spełnienia niniejszej specyfikacji. | TAK |  |  |
|  | Dostarczony system zgłoszony jako wyrób medyczny w klasie min. IIa Certyfikat niezależnego uprawnionego podmiotu, potwierdzający że dostarczony system w klasie min. IIa jest zgody z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG i oznakowany znakiem CE (Conformité Européenne) z numerem podmiotu | TAK Dołączyć stosowne dokumenty |  |  |
|  | Producent systemu posiada certyfikat spełnienia normy ISO:13485 w zakresie produkcji i serwisu programowania. W przypadku autoryzowanego serwisu na terenie Polski – analogiczny certyfikat dla takiego serwisu | TAK Dołączyć stosowne dokumenty |  |  |
|  | Konfiguracja systemu umożliwiająca podłączenie wszystkich urządzeń DICOM obecnie użytkowanych przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Dostarczany system bez ograniczeń licencyjnych na: • wielkość przestrzeni obrazowej, • ilość składowanych badań rocznie, • jednoczesny dostęp do przeglądarki klinicznej w gabinetach lekarskich, | TAK |  |  |
|  | System posiada polski interfejs użytkownika oraz polską pomoc kontekstową. | TAK |  |  |
|  | System PACS automatycznie przełącza się na kolejny skonfigurowany system plików archiwum po wykorzystaniu miejsca na aktualnie używanym. | TAK |  |  |
|  | System PACS automatycznie przetwarza na standard DICOM i archiwizuje dokumenty dostarczane w formacie pdf. | TAK |  |  |
|  | System PACS obsługuje automatyczną dekompresję obrazów podczas wysyłania do węzła DICOM (SCU) (np. stacji diagnostycznej), jeśli stacja nie obsługuje obrazów w formacie, w jakim zostały zarchiwizowane w systemie. | TAK |  |  |
|  | System PACS posiada funkcję autoroutingu badań, pozwalającą na automatyczne przesłanie badania na stację docelową, możliwe jest określenie godzin, w których autorouting zostanie wykonany oraz określenie priorytetu, z jakim ma być wykonywane zadanie, możliwość konfiguracji reguł autorutingu z wykorzystaniem danych z dowolnych tagów DICOM archiwizowanych obrazów. | TAK |  |  |
|  | Zapis zdarzeń w systemie: - data i czas zdarzenia, - rodzaj zdarzenia (logowanie użytkownika, zapytanie, edycja danych, export), - użytkownik, IP komputera, - identyfikacja węzła DICOM i IP komputera w przypadku zapytań i eksportów, - identyfikator badania/pacjenta na którym była wykonywana operacja. | TAK |  |  |
|  | Interfejs pozwalający na wyszukiwanie badań/pacjentów w/g: - data badania ( zdefiniowane: dowolny zakres dat, dziś, ostatnie 3 dni) - imię i nazwisko pacjenta, - identyfikator pacjenta, - data urodzenia pacjenta, - rodzaj badania (modalność), - nazwa aparatu (AE Title), na którym wykonano badanie, - jednostka zlecająca badanie, - lekarz kierujący, - status badania w HIS (np. opisane / nieopisane ). | TAK |  |  |
|  | Sortowanie wyników wyszukiwania rosnąco lub malejąco według wybranej kolumny. | TAK |  |  |
|  | Uprawniony użytkownik PACS może dodawać nowe i konfigurować węzły DICOM. | TAK |  |  |
|  | Interfejs administratora pozwala dodawać i konfigurować uprawnienia użytkowników systemu. | TAK |  |  |
|  | Uprawniony użytkownik PACS ma możliwość edycji danych pacjenta: imię i nazwisko, PESEL/ID pacjenta, data urodzenia, płeć. Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów. | TAK |  |  |
|  | Uprawniony użytkownik PACS ma możliwość edycji danych badania: data i godzina badania, kod badania, nazwa badania. Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów. | TAK |  |  |
|  | Uprawniony użytkownik PACS ma możliwość przenoszenia niewłaściwie przypisanych obiektów DICOM do innych obiektów istniejących w systemie. Obiekt znajdujący się niżej w hierarchii można dodać do obiektu będącego wyżej w hierarchii. Hierarchia obiektów w kolejności: pacjent, badanie, seria, obraz. Przykładowo: - przeniesienie obrazu do istniejącego badania, tworzona jest nowa seria zawierająca przenoszony obraz, - przeniesienie obrazu do istniejącego pacjenta, tworzone są: badanie i seria zawierające przenoszony obraz, - przeniesienie serii do istniejącego pacjenta, tworzone jest nowe badanie zawierające przenoszoną serię, Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów. | TAK |  |  |
|  | Funkcja wysyłania/eksportu badań do wszystkich zdefiniowanych węzłów z przeglądem historii wyeksportowanych badań/serii i opisem statusu ( minimum: wysłane, oczekujące, błędne/niekompletne) oraz możliwością ponowienia eksportu | TAK |  |  |
|  | Podgląd ilości wolnego miejsca na poszczególnych, zdefiniowanych systemach plików archiwum. | TAK |  |  |
|  | Użytkownik ma możliwość wysłania badania do nagrania na płytę dla pacjenta, na domyślnym duplikatorze, przy użyciu dedykowanego przycisku. * | TAK/NIE * | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyświetlenia opisu badania poprzez kliknięcie na danym rekordzie listy badań. | TAK |  |  |
|  | Uprawniony użytkownik może importować do systemu PACS badania z płyt lub nośników USB dostarczonych przez pacjenta. Badania te są udostępniane w systemie do przeglądu jako poprzednie badania pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Obsługa skanowania dokumentów bezpośrednio z dowolnego skanera poprzez standardowy sterownik "TWAIN". Dostęp do zeskanowanych dokumentów przez przeglądarkę systemu dystrybucji obrazów. * | TAK/NIE * | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | W czasie trwania gwarancji - bezpłatna konfiguracja systemu PACS na potrzeby integracji z zewnętrznym systemem Teleradiologii. Funkcja wysyłania zleceń HL7 wykonania opisów do systemu Teleradiologii | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia pracę zarówno na pojedynczym monitorze (np. na stanowiskach przeglądowych) jako i pracę na stanowiskach wyposażonych w dwa monitory medyczne (stanowiska opisowe) | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM nie wymaga instalacji na dysku lokalnym stacji klienckiej. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM uruchamiana poprzez link dostępny w systemie HIS-AMMS zamawiającego w kontekście badania, pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Po otwarciu przeglądarki z linku w AMMS, wyświetlany jest wykaz innych dostępnych w systemie badań pacjenta ( w celu ewentualnego porównania badań) | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia wyświetlenie badań DICOM zapisanych na płycie CD/DVD, dysku lokalnym lub nośniku zewnętrznym bez potrzeby importu do lokalnego systemu PACS. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka umożliwia otwarcie i porównanie różnych badań tego samego pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka umożliwia otwarcie i porównanie różnych badań różnych pacjentów. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia otwarcie i porównanie wielu badań tego samego pacjenta, o różnych modalnościach ( DR, CR, CT, MR, US, itd.). | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia płynną regulację powiększenia, jasności i kontrastu. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia obrót obrazu o dowolny kąt. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia wykonanie lustrzanego odbicia oraz negatywu/pozytywu wyświetlanego obrazu. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM posiada narzędzie "lupa" o regulowanym powiększeniu, co najmniej: 1x, 2x, 3x, 4x. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM pozwala zastosować szablony VOI LUT na wyświetlanym obrazie. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM pozwala przywrócić wyjściowe ustawienia (obrót, powiększenie, jasność, kontrast) wyświetlanego obrazu jednym przyciskiem. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM posiada funkcję wyświetlania topogramu dla badań TK i MR oraz linii referencyjnych na innych płaszczyznach podczas przewijania obrazów z wybranej serii badania. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM posiada funkcję rekonstrukcji wielopłaszczyznowej MPR. * | TAK/NIE * | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM posiada funkcję projekcji minimalnych, maksymalnych i uśrednionych natężeń MIP. * | TAK/NIE * | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Po otwarciu obrazów dla badań TK i MR oprogramowanie przeglądarki klinicznej automatycznie synchronizuje serie w badaniu. Dla zsynchronizowanych serii oprogramowanie pokazuje linie odniesienia na innych płaszczyznach. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM posiada narzędzie aktywnej lokalizacji – wybrany przez użytkownika pkt na obrazie, należący do jednej płaszczyzny rzutu (np. sagittal) automatycznie pojawia się na odpowiadającym obrazie w innej płaszczyźnie (np. coronal i axial). * | TAK/NIE * | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM posiada następujące narzędzia pomiarowe i adnotacji: - pomiar liniowy, w tym linia wielokrotnie łamana, - obszar prostokątny, obszar eliptyczny, obszar o dowolnym kształcie, - odległość punktu od prostej, odległość prostych równoległych, - pomiar kąta, pomiar kąta metodą Cobba, pomiar kąta przechodzącego przez środki czterech odcinków. - Nanoszenie adnotacji/komentarzy tekstowych | TAK |  |  |
|  | Wszystkie elementy dodawane narzędziami do pomiarów i adnotacji zapisane na serwerze można wyświetlić wraz z badaniem na innym stanowisku | TAK |  |  |
|  | Wsparcie dla wykonywania testów podstawowych cyfrowych aparatów RTG, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. kwietnia 2017r. z późn. zm. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Narzędzie pomiarowe wyświetlające SNR dla wskazanego obszaru obrazu z przypisaną powierzchnią obszaru pomiaru: 4 cm kw. Możliwość dokładnego pozycjonowania mierzonego obszaru * | TAK/NIE * | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia eksport obrazów badania na dysk lokalny w formacie: DICOM, PNG, JPEG, TIFF. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia nagranie na lokalnym napędzie obrazów DICOM badania na płytę CD/DVD wraz z załączoną przeglądarką uruchamianą automatycznie na dowolnym komputerze. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka umożliwia wyświetlenie opisu badania zatwierdzonego przez radiologia w AMMS, z możliwością wydruku wyświetlanego opisu. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM pozwala zdefiniować domyślne akcje dla przycisków myszy (np.: lewy przycisk - jasność/kontrast, środkowy przycisk – powiększenie) oraz możliwość włączenia pod prawym przyciskiem myszy menu z wyborem funkcji dla lewego przycisku. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka wyposażona w narzędzie testowania monitorów medycznych, umożliwiające wykonanie i zapis wyników testów podstawowych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. kwietnia2017r. z późn. zm. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. * | TAK/NIE * | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Szkolenie z obsługi systemu PACS (dla Administratorów systemu PACS oraz Użytkowników) w sumarycznym wymiarze min. 3 dni szkoleniowych w siedzibie Zamawiającego (2 dni w okresie wdrożenia + 1 dzień po miesiącu od zakończenia wdrożenia), każde zakończone protokołem z opisem zakresu szkolenia i listą osób przeszkolonych. | TAK |  |  |
|  | Zamawiającemu zostaną przekazane wszystkie niezbędne hasła/kody umożliwiające pełny dostęp do systemu operacyjnego, systemu PACS i bazy danych. | TAK |  |  |
|  | Generowanie statystyk na podstawie informacji o dawkach otrzymywanych z aparatów po ekspozycji, na potrzeby monitorowania dawek z badań pacjentów | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (czas podjęcia naprawy) od zgłoszenia – max. następny dzień roboczy. | TAK |  |  |
|  | INTEGRACJA PACS-HIS (AMMS) |  |  |  |
|  | System PACS musi komunikować się z systemem HIS-AMMS za pomocą protokołu HL7 w wersji 2.x, bezpośrednio tzn, bez pośrednictwa systemów trzecich np. RIS | TAK |  |  |
|  | System PACS musi generować DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych na podstawie danych odebranych z systemu HIS-AMMS w komunikacie HL7. z możliwością edycji danych pozycji worklisty: data i godzina planowana badania, modalność, AET aparatu wykonującego, nazwa planowanej procedury, kod badania | TAK |  |  |
|  | Generowana worklista musi mieć możliwość filtrowania wyników osobno dla każdego aparatu zgodnie z danymi przesłanymi w HL7 ze zleceniem. | TAK |  |  |
|  | System PACS musi automatycznie poprawiać/synchronizować dane, w generowanej przez siebie DICOM Modality Worklist na podstawie danych HL7 odebranych od systemu HIS-AMMS. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna zmiana statusu zleconego badania, w generowanej przez system PACS DICOM Modality Worklist, dla urządzeń diagnostycznych: - automatyczna zmiana statusu badania na zakończone po odebraniu obrazów DICOM przez system PACS od urządzenia diagnostycznego, - po ręcznym połączeniu odebranego badania z pozycją na liście badań DICOM Modality Worklist przez uprawnionego użytkownika (w przypadku, gdy badanie zostało najpierw wykonane, a następnie zarejestrowane w systemie HIS). | TAK |  |  |
|  | System PACS musi automatycznie usuwać pozycję DICOM Modality Worklist po wycofaniu (anulowaniu) zlecenia w systemie HIS na podstawie otrzymanego z systemu HIS komunikatu HL7. | TAK |  |  |
|  | Obsługa komunikacji zwrotnej HL7 do HIS po zakończeniu badania. System PACS przesyła link do przeglądarki obrazów DICOM | TAK |  |  |
|  | System PACS musi odbierać od systemu HIS-AMMS komunikaty HL7 z wynikami (opisami) badań. Odebrane opisy muszą być dołączane do badania w systemie PACS jako kolejna seria, udostępniane stacjom diagnostycznym, do nagrania na płytę oraz prawidłowo wyświetlane w przeglądarce obrazów DICOM | TAK |  |  |
|  | Edycja opisu w systemie HIS powoduje zmianę w systemie PACS, system PACS udostępnia ostatnią aktualną wersję opisu. | TAK |  |  |
|  | Administrator systemu PACS ma możliwość połączenia istniejącego w systemie badania z odpowiednią pozycją Modality Worklist, utworzoną na podstawie danych zlecenia z systemu HIS-AMMS Zmiany są automatycznie uwidocznione dla klientów systemu PACS (interfejsy, przeglądarki, węzły DICOM). | TAK |  |  |
|  | System PACS przechowuje informację o statusie badania w HIS: np. opisane/nieopisane. | TAK |  |  |
|  | Należy uwzględnić wszelkie koszty związane z uruchomieniem integracji zarówno po stronie PACS jak i po stronie dostawcy systemu HIS-AMMS | TAK |  |  |
|  | Należy uwzględnić wszelkie koszty związane z rozbudową użytkowanego u Zamawiającego systemu HIS-AMMS o moduł Pracowni Diagnostycznej – na potrzeby wykonywania opisów badań przez radiologów i wysłania opisów do systemu PACS | TAK |  |  |
|  | Uruchomienie integracji desktop: po kliknięciu w aplikacji AMMS, otwierane są obrazy DICOM opisywanego badania w oferowanej w postępowaniu przeglądarce. | TAK |  |  |
|  | W celu potwierdzenia doświadczenia w zakresie dostaw i prac tożsamych z przedmiotem niniejszego zamówienia w zakresie systemu PACS zintegrowanego z systemem AMMS Asseco i sprzętu IT należy spełnić poniższy warunek: - w okresie ostatnich 3 lat, wykonanie dostawy/dostaw sprzętu IT i systemu PACS o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł brutto, gdzie dostarczane oprogramowanie PACS wymagało integracji HL7 z systemem ASSECO-AMMS i jest ona utrzymywana do chwili obecnej. Należy przedstawić na rzecz których podmiotów wykonane były dostawy, oraz załączyć dowody określające że te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane | TAK Złożyć oświadczenie Załącznik nr 5 do SWZ „Wykaz dostaw” oraz referencje lub inne dokumenty poświadczające wykonanie |  |  |
|  | SERWER PACS |  |  |  |
|  | Obudowa Rack o wysokości max 2U, wraz kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. | TAK |  |  |
|  | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch fizycznych procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | TAK |  |  |
|  | Zainstalowany jeden procesor szesnasto-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem. Serwer musi pozwalać na osiągnięcie wyniku w konfiguracji dwuprocesorowej min. 90 punktów dla oferowanego serwera lub rodziny serwerów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów | TAK |  |  |
|  | Zainstalowane min. 192 GB RDIMM 3200MT/s, Płyta główna powinna obsługiwać do min. 3TB pamięci RAM. | TAK |  |  |
|  | Gniazda PCIe 3 x PCIe Gen 3 o prędkości min. x8 1 x PCIe Gen 3 o prędkości min. x16 | TAK |  |  |
|  | Interfejsy sieciowe Dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet BASE-T Dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet BASE-T | TAK |  |  |
|  | Dyski twarde zainstalowane -min: 2 szt. 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps, min. 1 DWPD. 4 szt. 4TB SATA 512n 6Gb/s 7,2 tys Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. | TAK |  |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie obrazu o rozdzielczości 1600x1200. | TAK |  |  |
|  | Redundantne wentylatory | TAK |  |  |
|  | Bezpieczeństwo: Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą | TAK |  |  |
|  | Karta zarządzania: Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie - Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy. - Monitorowanie zużycia dysków SSD - możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON - Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w opraciu o harmonogram. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - integracja z Active Directory - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF - Możliwość tworzenia własnych raportów w opraciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w opraciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących aletrów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. | TAK |  |  |
|  | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019. | TAK |  |  |
|  | Trzy lata gwarancji producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. | TAK |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE DO CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji wspólny, na wymienione elementy w miesiącach: - Aparat cyfrowy RTG z detektorem i stacją technika - System PACS - Serwer systemu PACS Uwaga: Minimum -24 miesiące / Maximum - 36miesięcy (kryterium do oceny „Okres gwarancji”) | TAK Podać liczbę miesięcy |  |  |

Uwaga:

Zaoferowanie sprzętu niespełniającego któregokolwiek z podanych powyżej wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne ze wzorem określonym w SWZ, spowoduje odrzucenie oferty.

………………. dn. ……………………………..									………………………………………………………......................................

Podpis osoby uprawnionej