Zał.5.p.2

Eap.2412/13/21/M

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pakiet 2  - Łóżka szpitalne rehabilitacyjne wraz z ze stolikami przyłóżkowymi – 20 kpt.

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych)

Rok produkcji: (podać) .............................

| L.p. | Parametry wymagane łóżka rehabilitacyjnego | Parametr oferowany wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Elektryczne sterowane czterosegmentowe łóżko rehabilitacyjne w obudowie drewnianej. |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery siłowniki elektryczne w obudowie |  |
|  | Regulacja oparcia pleców i uda dokonywana jest za pomocą siłowników umieszczonych pod leżem, sekcja podudzia regulowana jest za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego. |  |
|  | Wymiar segmentów leża : część pleców 70 cm , część stała siedziska 29 cm ,część uda 28 cm , część podudzia 56cm. (+/- 10mm) |  |
|  | Konstrukcja szczytów wykonana z płyty meblowej o szerokości i elementów drewnianych o wymiarach , w których estetycznie schowana jest listwa aluminiowa do regulacji wysokości poręczy bocznych. |  |
|  | Konstrukcja łóżka szpitalnego wykonana jest z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. |  |
|  | Skrzynka kontrolna siłowników o podwyższonej odporności na ciecz o IP X4 |  |
|  | Leże czterosegmentowe, wypełnione płaskownikami o szerokości 40x 1,8mm , co ułatwia utrzymanie w czystości i dezynfekcje leża. |  |
|  | Wysięgnik z uchwytem do ręki wykonany z rury o wymiarach 33,7 x 4 mm o regulowanej długości mocowany w tulejach, możliwość mocowania po lewej i po prawej stronie wezgłowia. Wymiar musi zostać zachowany ze względu na istniejące łóżka. . |  |
|  | Podwójne barierki boczne na całej długości łóżka wykonane zgodnie z nową normą PN-EN 60601-2-52:2010 – Wymagane posiadanie certyfikatu/atestu. |  |
|  | System opuszczania poręczy wykonany w całość z aluminium , w tym bolce podtrzymujące barierki boczne aluminiowe o średnicy min. 11mm , co wpływa na trwałość całego systemu. |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2180 mm, (+/- 10 mm) - szerokość całkowita: 930mm, (+/- 10 mm) |  |
|  | Wymiary leża: - szerokość: 800 mm, (+/- 20 mm) - długość: 2000 mm, (+/- 5 mm) |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 300 mm – 720 mm (+/- 20mm) |  |
|  | Minimalny zakres regulacji wysokości leża 420mm . |  |
|  | System regulacji leża wykonany z pojedynczej kolumny o wymiarach 70 x 40 x 2mm. (+/- 2mm) |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców, w zakresie: 0-70 °, (+/- 5°) |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia uda: 0-40 °, (+/- 5°) |  |
|  | Kąt przechyłu Trendelenburga 0 - 12° |  |
|  | Kąt przechyłu anty-Trendelenburga; 0 - 12°. |  |
|  | Łóżko wyposażony jest w funkcję Autokontur, pozwalającą na jednoczesne uniesienie segmentu oparcia pleców oraz uda. |  |
|  | Układ jezdny stanowią cztery koła o średnicy 75mm, każde z kół wyposażone jest w hamulec jazdy i obrotu. |  |
|  | Kolor obudowy drewnianej buk ( do uzgodnienia z Zamawiającym) |  |
|  | Pilot wyposażony w diody LED informujące o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej, o pracy siłowników, jak również o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota. |  |
|  | Blokada wszystkich funkcji łóżka za pomocą kluczyka z tyłu obudowy pilota. |  |
|  | Regulacja wysokości i sekcji leża za pomocą pilota |  |
|  | Pilot o podwyższonej odporności na ciecz o IPX6 |  |
|  | Dodatkowa blokada funkcji Trendeleburga z tyłu obudowy pilota. |  |
|  | Minimalne bezpieczne obciążenie robocze min. 215 kg. Potwierdzone badaniami z zewnętrznego instytutu badawczego. Dokumenty należy dostarczyć wraz z materiałami informacyjnymi. Dołączyć do oferty |  |
|  | Leże wykonane z profili 40 x 20 x 2mm (+/- 2 mm) |  |
| 21 | Łóżko przystosowane do zasilania sieciowego 230V 50/60 Hz. |  |
| 22 | Transformator 24V umieszczony we wtyczce łóżka , rozwiązanie bezpieczne dla pacjenta gdzie prąd o bezpiecznym napięciu dochodzi do konstrukcji łóżka. |  |
| 23 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 25 | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu przekazania -odbioru |  |

Stolik przyłóżkowy

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stolik przyłóżkowy z regulacją w wysokości w zakresie 60 cm – 90 cm(+/- 50mm) |  |
| 2. | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. |  |
| 3. | Regulacja kąta pochylenia blatu w zakresie 0-70 stopni |  |
| 4. | Blat wykonany z płyty MDF o grubości min. 8mm w 3 klasie odporności ogniowej. |  |
| 5. | Blat jednostronnie laminowany w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym |  |
| 6. | Dwie listwy boczne zabezpieczające blat wykonane z drewna lakierowanego w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. |  |
| 7. | Wymiary blatu: 60 cm x 40 cm (+/- 20mm) |  |
| 8. | 4 podwójne koła tworzywowe o średnicy 45mm |  |

Materac przeciwodleżynowy typu gofer dopasowany do leża łóżka – 20 szt.

| LP | Materac piankowy przeciwodleżynowy typu gofer w pokrowcu medycznym . |  | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pokrowiec z zamkiem wszytym minimum na dwóch powierzchniach bocznych materaca |  |  |
| 2 | Masa powierzchniowa dla pokrowca: | 170 ± 20 [g/m²] |  |
| 3 | Rodzaj powłoki PU dla pokrowca: | 100 [%] |  |
| 4 | Rodzaj nośnika PES dla pokrowca: | 100 [%] |  |
| 5 | Palność pokrowca: | Produkt niepalny |  |
| 6 | Certyfikaty dla pokrowca: | Świadectwo Jakości Instytutu Leków ; Atest Higieniczny ;Certyfikat "Przyjazny dla człowieka" Dołączyć do oferty |  |
| 7 | Siła zrywająca wzdłuż dla pokrowca: | ≥20 [daN/5cm] |  |
| 8 | Możliwość prania i dezynfekcji parą wodną o temp: | Max. 105 stopni Celcjusza |  |
| 9 | Możliwość prania w temp: | Max. 95 stopni Celcjusza |  |
| 10 | Siła zrywająca wszerz dla pokrowca: | ≥10 [daN/5cm] |  |
| 11 | Wodoszczelność dla pokrowca: | ≥2000 [mm słupa H₂O] |  |
| 12 | Paroprzepuszczalność dla pokrowca: | ≥300 [g/m²/24h] |  |
| 13 | Materac wykonany z pianki o gęstości min: | 25 kg/m³ |  |
| 14 | Wysokość materaca min. | 12cm |  |
| 15 | Wymiar materaca | 800mm - 2000mm (+/-10mm) |  |
| 16 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 17 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 18 | Certyfikat ISO 9001 | TAK |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Parametr oferowany”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 5  ustawy Pzp.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………………………..

/ miejscowość, data /

………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej