Zał.5.p.4

Eap.2412/13/21/M

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pakiet 4  - Zestaw endoskopowy wraz z videokolonoskopem i videogastroskopem – 1 kpt.

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych)

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. |  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane/ podać zakresy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent / Producent |  | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ |  | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |
| 4 | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV |  | Tak |  |
| 5 | Rozdzielczość 1920x1080 p |  | Tak |  |
| 6 | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D |  | Tak |  |
| 7 | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB |  | Tak |  |
| 8 | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM |  | Tak |  |
| 9 | Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu |  | Tak |  |
| 10 | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick |  | Tak |  |
| 11 | Pamięć wewnętrzna procesora min. 4 GB |  | Tak Podać |  |
| 12 | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów |  | Tak |  |
| 13 | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni |  | Tak |  |
| 14 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi |  | Tak |  |
| 15 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek |  | Tak |  |
| 16 | Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe |  | Tak |  |
| 17 | Barwienie modyfikowanym światłem LED |  | Tak/Nie |  |
| 18 | Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED: BLI i LCI |  | Tak/Nie |  |
| 19 | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN |  | Tak |  |
| 20 | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1 |  | Tak |  |
| 21 | Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPG, TIFF, DICOM |  | Tak |  |
| 22 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny |  | Tak |  |
| 23 | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwu-konektorowych |  | Tak/Nie |  |
| 24 | Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135 |  | Tak |  |
| 25 | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym |  | Tak/Nie |  |
| 26 | Źródło światła typu LED |  | Tak |  |
| 27 | Wbudowane min. 3 diody LED |  | Tak/Nie |  |
| 28 | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. |  | Tak/Nie |  |
| 29 | Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni |  | Tak |  |
| 30 | Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa |  | Tak |  |
| 31 | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza – min. 4 stopnie |  | Tak |  |

| MONITOR MEDYCZNY - 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Przekątna min. 24 cale | Tak, podać |  |
| 5 | Matryca TFT LCD (LED) | Tak |  |
| 6 | Rozdzielczość obrazu min. 1920 x 1200 pixeli | Tak |  |
| 7 | Jasność min. 300 cd/m2 | Tak |  |
| 8 | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o | Tak, podać |  |
| 9 | Współczynnik kontrastu 1000:1 | Tak |  |
| 10 | Format obrazowania 16:10 | Tak |  |
| 11 | Sygnał wejścia: DVI, SDI, VGA, C-Video, S-Video | Tak |  |
| 12 | Sygnał wyjścia: min. SDI | Tak |  |
| 13 | Czas reakcji max. 14 ms | Tak, podać |  |
| 14 | Waga max. 8 kg | Tak, podać |  |

| VIDEOGASTROSKOP HD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Kąt obserwacji min. 1400 | Tak |  |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm | Tak |  |
| 7 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu max. 9,2 mm | Tak/ Nie |  |
| 8 | Średnica kanału roboczego max. 2,8 mm | Tak |  |
| 9 | Długość robocza min. 1100 mm | Tak |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: min. -w górę 2100 -w dół 900 -w lewo 1000 -w prawo 1000 | Tak |  |
| 11 | Trzy programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |
| 12 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Tak/ Nie |  |
| 13 | Obsługa dziesięciu wirtualnych elektronicznych trybów obrazowania | Tak/ Nie |  |
| 14 | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu zintegrowanym złączem elektronicznym | Tak/ Nie |  |
| 15 | Aparat w pełni zanurzalny, wyposażony w nakładkę zabezpieczającą złącze elektroniczne aparatu | Tak |  |
| 16 | Typ konektora – dwugniazdowy | Tak |  |
| 17 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | Tak |  |
| 18 | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu | Tak |  |

| VIDEOKOLONOSKOP HD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Kąt obserwacji min. 1400 | Tak |  |  |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak |  |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,0 mm | Tak |  |  |
| 7 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu max 12,0 mm | Tak |  |  |
| 8 | Średnica kanału roboczego max. 3,8 mm | Tak |  |  |
| 9 | Długość robocza min. 1500 mm | Tak |  |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: min. -w górę. 1800 -w dół. 1800 -w lewo .1600 -w prawo 1600 | Tak |  |  |
| 11 | Trzy programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |  |
| 12 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Tak |  |  |
| 13 | Obsługa dziesięciu wirtualnych elektronicznych trybów obrazowania | Tak |  |  |
| 14 | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu zintegrowanym złączem elektronicznym | Tak |  |  |
| 15 | Aparat w pełni zanurzalny, wyposażony w nakładkę zabezpieczającą złącze elektroniczne aparatu | Tak |  |  |
| 16 | Typ konektora – dwugniazdowy | Tak |  |  |
| 17 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | Tak |  |  |
| 18 | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu | Tak |  |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Parametr oferowany”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 5  ustawy Pzp.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………………………..

/ miejscowość, data /

………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej