Specyfikacja Warunków Zamówienia                                                                                                                                                                                     Załącznik nr 2.1 do SWZ
„Zakup angiografu z OCT dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach”

nr postępowania: AZP/15/P/2021

WYKAZ PARAMETRÓW
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych 
Angiograf z OCT  /lub równoważny
	LP.
	PARAMETR / WARUNEK
	WYMAGANIA
GRANICZNE / OCENIANE
	OFEROWANA WARTOŚĆ
(PODAĆ ZAKRESY LUB OPISAĆ)

	I.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2.
	Kraj:
	Podać
	

	3.
	Urządzenie typ:
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji:
	2021r.
fabrycznie nowe
	

	II.
	PARAMETRY TECHNICZNE

	1.
	Angiograf z konfokalnym skanującym oftalmoskopem laserowym                z możliwością wykonywania badań angiografii fluoresceinowej (FA) oraz indocyjaninowej (ICG) – równoczesnej, statycznej, kinetycznej oraz szerokokątnej, z oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie pomiaru największej średnicy neowaskularnej w siatkówce i naczyniówce dla obliczenia średnicy wiązki laserowej (PDT). 
	TAK
	

	          cSLO- konfokalny skanujący oftalmoskop laserowy

	2.
	Konfokalny laser skanujący składający się z 4 różnych laserów                      o źródle światła 488, 532, 670, 790 nm.
	TAK - Podać
	

	3.
	Jednoczesne skanowanie laserami 488, 532, 670 nm i analiza trzema niezależnymi sensorami w celu uzyskania wysokiej jakości zdjęcia dna oka w kolorze, jak również pojedynczych zdjęć w zależności od rodzaju lasera, przy jednorazowym pobraniu skanu.
	TAK - Podać
	

	4.
	Kąt widzenia liczony od środka oka w wersji standard min. 85°,                  w opcji szerokokątnej min. 160°.
	TAK - Podać
	

	5.
	Minimalna średnica źrenicy 3,3 mm.


	TAK - Podać
	

	6.
	Odległość robocza standardowa 19 mm (±1mm), szerokokątna 9 mm (±1mm).
	TAK - Podać
	

	7.
	Rozdzielczość zdjęć: 4,096 x 4,096,  2,048 x 2,048 (pixel x pixel).


	TAK - Podać
	

	8.
	Rozdzielczość video: 

a) 1,024 x 1,024 (piel x piel);
b) 768 x 768 (pixel x pixel)
	a) 1,024 x 1,024 (piel x piel) - 20 pkt

b) 768 x 768 (pixel x pixel) – 10 pkt
Należy podać – Podlega ocenie*
	

	9.
	Funkcje : 

- Retro mode 

- Autofluorescencja z filtrem zielonym i niebieskim
	TAK - Podać
	

	          OCT

	10.
	Spektralny Tomograf Optyki (SOCT) z modułem Angio-OCT.

	TAK
	

	11.
	Zakres skanowania x: 3-16,5mm, y: 3-12mm, z: 2,1mm.


	TAK - Podać
	

	12.
	Źródło światła SLD 880 nm.


	TAK - Podać
	

	13.
	Rozdzielczość X-Y min 20µm, Z 7 µm.


	TAK - Podać
	

	14.
	Rozdzielczość cyfrowa: X-Y 3 µm/pixel, Z 4 µm/pixel.
	TAK - Podać
	

	15.
	Szybkość skanowania do 85,000A-skanów/sek.
	TAK - Podać
	

	16.
	A-scan min 256-2048 punktów,
B-scan min16-256 skanów (dla mapy plamki i tarczy nerwu wzrokowego).
	TAK - Podać 
	

	17.
	Baza normatywna dla plamki:
a) 9x9 mm;
b) 6x6 mm.
	a) 9x9 mm – 20 pkt.

b) 6x6 mm – 10 pkt.
Należy podać – Podlega ocenie*
	

	18.
	Baza normatywna dla tarczy nerwu wzrokowego 6x6 mm, mapa grubości siatkówki 16,5 mm x 12mm.

	TAK - Podać
	

	19. 
	Ustawienie ostrości w zakresie -15 do +15 D.
	TAK - Podać
	

	20.
	Funkcja automatycznej optymalizacji (fokusowania).
	TAK
	

	21.
	Odległość robocza 19 mm (±1mm), dla modułu do przedniego odcinka oka 15,4 mm (±1mm).
	TAK - Podać
	

	22.
	Minimalna średnica źrenicy 2,5 mm.
	TAK - Podać
	

	23. 
	Eye tracer/Tracing HD- automatyczne śledzenie i  skanowanie wskazanego fragmentu siatkówki w celu wyeliminowania błędów pomiarowych. Możliwość wykonania kolejnego skanu dokładnie               w tym samym miejscu. Pojedynczy skan jest uśredniony z min. 100 skanów.
	TAK
	

	24.
	Możliwość zmiany trybu czułości skanowania w celu uzyskania lepszej jakości skanu u pacjentów z chorobami ograniczającymi przejrzystość układu optycznego np. zaćma.
	TAK 
	

	25.
	Analiza softwarowa: segmentacja na min. 6 warstw; mapa grubości plamki; mapa grubości RNFL; analiza [NFL+GCL+IPL];analiza tarczy nerwu wzrokowego; mapa grubości rogówki; pomiar kąta przesączania; analiza postępu zmian; analiza gęstości naczyń                        i gęstości perfuzji, autodetekcja FAZ i analiza kształtu FAZ            (angio-OCT).
	TAK - Podać
	

	26.
	Funkcja Angio-OCT: skanowanie w zakresie 3 do 12 mm: funkcja panoramy, naprowadzanie HD oparte na obrazie rzeczywistym SLO.
	TAK - Podać
	

	III.
	WYMAGANIA DODATKOWE

	1.
	Wewnętrzna i zewnętrzna lampa fiksacyjna.

	TAK
	

	2.
	Głowica urządzenia uchylna w osi poziomej oraz w osi pionowej.

	TAK 
	

	3.
	Zestaw z komputerem, ze stolikiem podnoszonym elektrycznie                    i drukarką laserową kolorową.
	TAK 
	

	4.
	Możliwość pracy w sieci, dodatkowa licencja oprogramowania dla drugiego komputera w celu przeglądania badań.
	TAK 
	

	IV.
	TERMIN REALZACJI DOSTAWY

	1.
	Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.


	TAK - Podać 
	

	V.
	WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY

	1.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości / rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres min. 24 miesięcy, licząc od daty dostawy oraz podpisania przez Strony protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego bez uwag, w zależności od tego, która czynność przypadnie później.
	TAK - Podać
	


Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż oferowany sprzęt jest nowy, kompletny i po zamontowaniu gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych,                               z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

  …………………..………. dnia………………………








…………………………………………. 
 














podpis osoby uprawnionej do składania 

   oświadczeń w imieniu Wykonawcy

PAGE  
1

