Zał.5.2

Eap.2412/22/21/M

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pakiet 2 – Laser holmowy z osprzętem - 1 kpt.

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych)

| Dane ogólne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Oferent | Podać |  |

| Opis parametru wymaganego | Wielkość wymagana | Opis parametru oferowanego | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 rok | Tak, podać | Producent: Model: Rok produkcji: |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| Laser urologiczny do kruszenia kamieni, enukleacji stercza oraz innych procedur urologicznych i chirurgicznych | Tak |  |  |
| Laser zbudowany na krysztale holmowo-yagowym | Tak |  |  |
| Długość fali 2100 nm | Tak |  |  |
| Moc urządzenia min. 150 W | Tak |  |  |
| Laser w obudowie jezdnej, wyposażony w 4 kółka z hamulcami, wszystkie kółka skrętne, min 2 z hamulcami | Tak |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| Waga urządzenia maksymalnie 300 kg | Tak |  | ≤ 285 kg – 5 pkt >285 kg – 0 pkt |
| Kolorowy, ekran dotykowy do obsługi urządzenia o wymiarze min. 10 cali, z regulacją w płaszczyźnie poziomej i pionowej. | Tak |  |  |
| Częstotliwość pracy w zakresie min. 5-100 Hz | Tak |  |  |
| Energia pojedynczego impulsu w zakresie min. 0,25-6 Joula | Tak | . |  |
| Długość impulsu zmienna w zakresie min.150 - 1700 mikrosekund | Tak |  |  |
| Długość impulsu regulowana przez użytkownika | Tak |  |  |
| Wiązka naprowadzająca zielona, 532 nm | Tak |  |  |
| Laser wyposażony w system automatycznego wykrywania włókna laserowego | Tak |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, tzw. blast-shield, na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń | Tak |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| Zasilanie sieciowe jednofazowe 230V, nie więcej jak 32A, 50Hz | Tak |  |  |
| Laser powinien posiadać włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz przycisk awaryjnego wyłączania | Tak |  |  |
| Laser z wbudowaną pompą perystaltyczną | Tak |  |  |
| Laser współpracujący ze światłowodami z boczną emisją wiązki lasera do zabiegu waporyzacji stercza | Tak |  |  |
| Laser posiadający specjalne oprogramowanie powodującą zmniejszenie efektu retropulsji złogów układu moczowego wykorzystujący pełen zakres długości impulsu tj do 1700 mikrosekund | Tak |  |  |
| Laser z wbudowanym morcelatorem urologicznym. Możliwość podłączenia rączki napędowej morcelatora bezpośrednio do lasera. | Tak |  |  |
| AKCESORIA LASERA CHIRURGICZNEGO |  |  |  |
| Światłowody optyczne wielorazowego użytku 5 szt: 2 szt 272 um 3 szt 550 um | Tak |  |  |
| Obieraczka do światłowodu 272 um - 1 szt | Tak |  |  |
| Obcinaczka do światłowodu 550 um - 1 szt | Tak |  |  |
| Wkładka robocza, przepływowa z kranikiem wykonanym z tworzywa montowana na wcisk bez konieczności zastosowania dodatkowego narzędzia, dedykowana dla instrumentów pomocniczych o średnicy max. 6,5 Charr. Konstrukcja umożliwiająca stabilizację końcówki włókna laserowego dzięki blaszce fiksującej włókno w dystalnej części wkładki. Wkładka kompatybilna z płaszczami resektoskopu oraz cystoskopu laserowego będącego w posiadaniu Zamawiającego. | Tak |  |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Parametr oferowany”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 5  ustawy Pzp.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………………………..

/ miejscowość, data /

………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej