WYKONAWCY

Eap-2412/22/21/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 10.11.2021r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :

„Dostawa  sprzętu i urządzeń medycznych do zabiegów urologicznych - 2 pakiety”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- Zapytanie nr 1: Prosimy zamawiającego o udzielenie odpowiedzi do  Pakietu 1 -  Videoendoskop giętki z jednorazowymi osłonami i osprzętem. W opisie urządzenia w podpunktach od 1 do 4

Czy zamawiający dopuści jako równoważny Zestaw 500 cystoskopów jednorazowy z monitorem  Ambu Aview 2 Advance

( w obliczu epidemii COVID 19 jest to najlepsze rozwiązanie które nie wymaga sterylizacji)  renomowanej firmy AMBU  o następujących parametrach) :

Parametry cystoskopów aScope 4 Cysto:

Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny

Technologia video (kamera, źródło światła)

Kierunek widzenia 0o

Pole widzenia 120°

Głębia ostrości 3-100 mm

Oświetlenie LED

Długość części roboczej 390 mm

Średnica zewnętrzna 5.4 mm/ 16.2 Fr

Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej

Zakres regulacji: do góry 210° do dołu 120°

Kanał roboczy o średnicy 2.2 mm / 6.6Fr

Średnica części roboczej 5.4 mm/ 16.2 Fr

Maksymalna średnica części roboczej

Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy

Chropowata powierzchnia rękojeści

Produkt nie zawiera lateksu oraz ftalanów

produkt sterylizowany tlenkiem etylenu

pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek

Waga 158 g

| WYŚWIETLACZ |  |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pikseli, Full HD |
| Orientacja | Pozioma |
| Typ ekranu | 12,8” kolorowy TFT LCD |
| Czas uruchamiania | Natychmiast po naciśnięciu przycisku zasilania |
| POŁĄCZENIE |  |
| 2 x złącze USB | USB 3.0 typ A |
| Cyfrowe wyjście wideo | HDMI i 3G-SDI (1920 x 1080p, 60 fps) |
| WIFI | Obsługuje standardy IEEE 802.11ac/a/b/g/n |
| LAN | Złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps |
| PAMIĘĆ |  |
| Pojemność przechowywania | 32 GB |
| System montażu | Standard systemu montażu Ekran zgodny z VESA MIS-D, 75 C, VESA FDMI, część D, z centralnie umieszczonym systemem |
| ZASILANIE ELEKTRYCZNE |  |
| Napięcie zasilania | 19,0 VDC; 3,43 ADC |
| Typ baterii | 14,4 VDC 6500mAh |
| Czas działania baterii | minimum 3 h |
| Wskaźnik stanu naładowania baterii | sygnalizacja odpowiednim kolorem w zależności od naładowania baterii: zielony >40%, pomarańczowy <40%, czerwony <20% |
| Wymiary | Szerokość: 331 mm (13,03") Wysokość: 215 mm (8,46") Grubość: 52 mm (2,05") |
| Masa | 2.7 kg |
| KOMPATYBILNOŚĆ |  |
| Monitor kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego jednorazowymi bronchoskopami Ambu aScope 4 Broncho, rurkami jedno i dwuświatłowymi VivaSight oraz cystoskopami Ambu aScope Cysto oraz Ambu Rhinolaryngo - wymóg konieczny. |  |
| SERWIS |  |
| Monitor posiada możliwość naprawy w zakresie wymiany baterii, interfejsu do obrazowania, wentylatora wraz z zestawem części zamiennych. |  |
| INNE |  |
| Dezynfekcja urządzenia poprzez powierzchowne przecieranice za pomocą husteczek nasączonych 70-80% alkoholem izopropylowym. |  |
| w zestawie uchwyt mocujący wyświetlacz do statywów na kroplówki, zasilacz oraz 5 rodzajów kabli zasilających |  |

W okresie panującej epidemii użycie urządzeń jednorazowych ogranicza możliwości zakażenia.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 16.11.2021r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/