Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 9 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule dożylną z cewnikiem wykonanym                     z poliuretanu w rozm.: 24G dł. 19mm - przepływ 22ml/min; 22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min; 20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min; 18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min; 18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min; 17G dł. 45mm. - przepływ 128ml/min; 16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min; 14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min; z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr.                 x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 asortyment o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 10 poz. 1

- Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) - ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 1 asortyment o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 10 poz. 2

- Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządu do aspiracji leku z małych butelek                    z mikrokolcem, z wbudowanym filtrem 0,45µm, nieruchoma osłona otaczająca nasadkę łączącą ze strzykawką, zatrzaskowe zamknięcie oznaczone kolorystycznie, logo producenta oznaczone na samym wyrobie i opakowaniu jednostkowym.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 2 asortyment o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 43 poz. 2

- Czy Zamawiający oczekuje rurki intubacyjnej profilowanej północnej, wykonana                             z silikonowanego PVC analogicznie do pozycji 1? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 43 poz. 2 rurki intubacyjne profilowane północnej, wykonanej z silikonowanego PVC analogicznie do pozycji 1. Pozostałe wymagania zgodnie              z SWZ.

Pakiet 44

- Czy Zamawiający oczekuje rurek  intubacyjna zbrojonych z mankietem niskociśnieniowym, wyprofilowanym w kształcie walca,  silikonowane, bez zawartości ftalanów, zbrojenie na całej długości rurki, bez przerwy przy łączniku 15mm w celu zabezpieczenia przed zaginaniem? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 44 rurki intubacyjne o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 69

- Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania oryginalnego przyrządu w pełni kompatybilnego z workami Viaflo posiadający samozamykający zawór Clearlink? Dodatkowo przyrząd wyposażony w gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji (do zastosowania do 96 godzin). Długość linii głównej 8 cm, objętość napełniania linii głównej 0,50 ml. Produkt może być używany maksymalnie 100 razy lub przez okres 96 godzin. Produkt nie zawiera lateksu naturalnego. Bez odpowietrznika. Zastawka ze złączem Luer typu Clearlink jest chemicznie i mechanicznie kompatybilna z 70% alkoholem izopropylowym, 10% jodyną powidonową i 0,2 % roztworem chlorheksydyny.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 69 asortyment o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 71 poz. 3

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednorazowe ostrza firmy Becton Dickinson/Carefusion do miejsc wrażliwych kompatybilne z poz. 1. Szerokość cięcia 20mm (+/- 0,3mm). Sterylne. Pakowane pojedynczo?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 71 poz. 3 asortyment o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 71 poz. 4

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednorazowe ostrza firmy Becton Dickinson/Carefusion do grubych włosów kompatybilne z poz. 1. Szerokość cięcia 39,4mm. Sterylne. Pakowane pojedynczo?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 71 poz. 4 asortyment o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 71 poz. 5

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji z pakietu co pozwoliłoby większej liczbie oferentów na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odp.:

Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu Pakietu nr 71.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura