Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 23

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 38 poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

Przeznaczenie: 	respiratory i aparaty do znieczulenia

Opór przepływu 	przy 30l /min 0,82 cm H2O

przy 60 l/min 2,14 cm H2O

przy 90 l/min 3,95 cm H2O

Objętość oddechowa VT 	150 - 1500 ml

Masa 	35,6 g

Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 	55 ml

Skuteczność filtracji bakteryjnej 	>99,9999%

Skuteczność filtracji wirusowej 	>99,999%

Hydrofobowa warstwa filtrująca

Nawilżanie 	37 mg/l H2O przy Vt=500ml

Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.

Złącza 	22M/15F - 22F/15M

Port kapno 	luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem

Czas stosowania 	do 24 godz.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 1 filtr oddechowy o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 38 poz. 2

2. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny  filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% z barierą mechaniczną                w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny,                o następujących parametrach:

- poziom nawilżania 37mg H20 przy Vt 500 ml, waga 35,6 g,  objętość wewnętrzna 55 ml?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 2 filtr mechaniczny o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 38 poz. 3

3. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno wirusowy pediatryczny                        z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci elektrostatyczny o następujących parametrach?

Przeznaczenie: 	respiratory i aparaty do znieczulenia

Materiał obudowy SBC

Opór przepływu	przy 30l /min 2,4 cm H2O

Objętość oddechowa VT	70 - 250 ml

Masa	21 g

Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa)	30 ml

Skuteczność filtracji bakteryjnej	99,9999%

Skutecznośc filtracji wirusowej	99,999%

Hydrofobowa warstwa filtrująca

Nawilżanie 	przy Vt=250ml 33,6 mg/l

Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.

Złącza	22MM/15F - 22F/15M

Port kapno	luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym

Czas stosowania	do 24 godz.

Opakowanie zbiorcze	50 szt

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 3 filtr elektrostatyczny o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 45

4. Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową spełniającą parametry Siwz zapakowane                       w  folia/papier z elementami usztywniającymi, które zabezpieczają elementy maski przed jej uszkodzeniem?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 45 maskę krtaniową spełniającą parametry SWZ zapakowane w  folia/papier z elementami usztywniającymi, które zabezpieczają elementy maski przed jej uszkodzeniem.

Pakiet 47

5. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii       o następujących parametrach?

Zastosowanie dla dorosłych i dzieci >15kg oddychających samodzielnie

Objętość oddechowa VT	50 - 1000 ml

Opór przepływu	0,63cm H2O przy 30l/min

1,8 cm H2O przy 60l/min

3,5 cmH2O przy 90l/min

Masa	8,4 g

Przestrzeń martwa	15 ml

Nawilżanie	po 1 godz. 27,5mg/l H2O przy Vt=500ml

po 24 godz. 28,8mg/l H2O przy Vt=500ml

Port do odsysania z zatyczką	umieszczony centralnie

Średnica portu do odsysania 	6,1 mm

Powierzchnia wymiennika	> 500 cm2

Wkład celulozowy	higroskopowy

Złącza	15mmF - do rurki tracheostomijnej

stożkowe, zapobiegające spadaniu z rurki tracheostom.

Port do drenu tlenowego 	5,5 mmM

Czas stosowania	do 24 godz.

Opakowanie	pojedyncze blister-pack

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 47 wymiennik ciepła i wilgoci o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 50 poz. 2

6. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń składający się z dwóch rur rozciągliwych w zakresie od  ok.60  do 180 cm, trzecia rura rozciągliwa w zakresie 30-90 cm z workiem oddechowym 2l, czysty mikrobiologicznie,                          z dwoma portami na trójniku Y, przy zachowaniu pozostałych parametrów Siwz?

Lub

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń składający się z 2 rur rozciągliwych o dł. 200cm, trzecia rura 150 cm, z workiem oddechowym 2  l, czysty mikrobiologicznie, z dwoma portami na trójniku Y ,przy zachowaniu pozostałych parametrów Siwz?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 50 poz. 2 obwodów oddechowych                                       o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 53

7. Czy Zamawiający dopuści anestetyczny obwód oddechowy  pediatryczny składający się      z 2 rur rozciągliwych do 180 cm i dodatkowej  gałęzi do 150 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 53 anestetyczny obwód oddechowy  pediatryczny składający się z 2 rur rozciągliwych do 180 cm i dodatkowej gałęzi do 150 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura