Numer postępowania: ZP-271-11/22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa odczynników, przeciwciał i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatu BenchMark GX system wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych

CZĘŚĆ NUMER 34

Instrukcja wypełniania załącznika nr 6:

- Wykonawca sporządzając niniejszy dokument wypełnia jedynie kolumnę „Potwierdzenie spełnienia parametru (TAK)”.

- Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Potwierdzenie spełnienia parametru (TAK)” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

- „Potwierdzenie spełnienia parametru (TAK)” oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Potwierdzenie spełnienia parametru (TAK)”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

|  | Specyfikacja dla aparatu: BenchMark GX system |  |
| --- | --- | --- |
| Wykaz parametrów wymaganych dla odczynników do badan farmakodiagnostycznych IHC |  |  |
| L.p. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametru (TAK) |  |
| Parametry wymagane dotyczące odczynników i materiałów zużywalnych do barwień IHC |  |  |  |
| 1 | Wykonawca zapewnia niezbędne odczynniki oraz materiały zużywalne umożliwiające wykonanie barwień immunohistochemicznych. |  |  |
| 2 | W cenę pojedynczego testu/oznaczenia IHC są wliczone wszelkie koszty wszystkich niezbędnych odczynników w tym materiały do odmaskowywania antygenów, przeciwciała pierwotne, systemy detekcyjne, chromogen oraz hematoksyliną) a także materiały zużywalne (szkiełka podstawowe o podwyższonej adhezyjności), które będą wykorzystywane w automatycznym barwiarzu w okresie trwania umowy |  |  |
| 3 | Przeciwciała pierwotne w gotowych rozcieńczeniach oraz proponowane systemy detekcyjne są przeznaczone do diagnostyki ludzkiego materiału tkankowego, utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie posiadające certyfikat IVD / CE |  |  |
| 4 | Przeciwciała pierwotne gotowe do użycia są kompatybilne z systemem detekcyjnym. |  |  |
| 5 | Oferowany system wizualizacyjny gwarantuje eliminację artefaktu endogennej biotyny |  |  |
| 6 | Oferowany zestaw immunohistochemiczny jest kompletnym zestawem diagnostycznym ( obejmującym przeciwciało pierwotne, system detekcyjny, bufory, kontrolę ujemną i kontrole dodatnie), do wykonania automatycznego odczynu IHC |  |  |
| 7 | Termin ważności odczynników: min. 6 miesięcy od daty dostarczenia. |  |  |
| 8 | System (IHC) powinien mieć możliwość programowania badań, podglądu oraz drukowania naklejek z kodami kreskowymi w języku polskim lub angielskim |  |  |
| 9 | Wykonawca wraz z zamawianymi odczynnikami musi dostarczyć ich karty charakterystyki w formie pisemnej oraz elektronicznej w języku polskim lub angielskim |  |  |
| 10 | Dostawca odczynników o których mowa w punktach 1-9 wydzierżawi Zamawiającemu kompletny system do barwienia techniką IHC wraz z urządzeniami peryferyjnymi (przystawka do odparafinowania preparatów i do odkrywania epitopów, sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej, laserowa drukarka do raportów, czytnik oraz drukarka kodów kreskowych) lub urządzeniami peryferyjnymi wbudowanymi w urządzenie, na okres objęty umową (t..j. 12 miesięcy) |  |  |
| 11 | Zaoferowany system barwienia IHC jest nowy |  |  |
| 12 | Zaoferowany system jest przeznaczony do pracy z materiałem tkankowym w formie skrawków parafinowych i mrożonych oraz do barwień immunocytochemicznych na rozmazach |  |  |
| 13 | Zaoferowany system do barwienia IHC jest systemem, który zapewnia możliwość stosowania przeciwciał pierwotnych także innych producentów. W przypadku potrzeby wykorzystania systemu do testów innych niż opisane w SWZ Zamawiający każdorazowo zwróci się do Wykonawcy o wprowadzenie stosownych zmian w oprogramowaniu. |  |  |
| 14 | System do IHC zapewnia możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu barwienia w jednym cyklu pracy. |  |  |
| 15 | System do IHC umożliwia zastosowanie w jednym cyklu pracy co najmniej 17 różnych przeciwciał pierwotnych |  |  |
| 16 | Zaproponowany system IHC umożliwia stosowanie różnych systemów detekcji i chromogenów w jednym cyklu pracy. |  |  |
| 17 | System do IHC umożliwia równoczesne barwienie co najmniej 20 szkiełek ułożonych poziomo w aparacie |  |  |
| 18 | System do IHC posiada możliwość podawania różnych objętości odczynników w ilości100 µl lub w przedziale od 100 – 500μl na jedno szkiełko |  |  |
| 19 | System dysponuje programem operacyjnym który umożliwia barwienie z opóźnionym startem |  |  |
| 20 | System pozwala na tworzenie własnych protokołów barwienia przez użytkownika, a Oferent zapewnia merytoryczną pomoc w opracowaniu jego modyfikacji |  |  |
| 21 | System do IHC posiada możliwość automatycznego tworzenia bazy danych wykonanych oznaczeń/testów. |  |  |
| 22 | System do IHC posiada możliwość stosowania kodów lub czipów kreskowych na szkiełkach i pojemnikach na odczynniki. |  |  |
| 23 | System winien zapewniać powiadamianie Zamawiającego przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Wymagana reakcja serwisowa (przyjęcie zgłoszenia) w kolejnym dniu roboczym, w godzinach 8:00 do 18:00. |  |  |
| 24 | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w przedmiocie dzierżawy w czasie do 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia. |  |  |
| 25 | Wykonawca zainstaluje, uruchomi i zwaliduje całość dostarczonego przedmiotu dzierżawy oraz przeszkoli grupowo personel w ilości 5 osób, w zakresie obsługi kompletnego systemu do barwień IHC w miejscu instalacji |  |  |
| *wszystkie parametry wymienione w punktach od 1 do 25 MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ. |  |  |  |
| **Zarówno dostawca odczynników jak i systemu do automatycznego wykonywania badań IHC musi dysponować przedstawicielstwem jak i serwisem z siedzibą na ternie RP |  |  |  |

BRAK WYPEŁNIENIA LUB NIESPEŁNIENIE, KTÓREGOKOLWIEK Z PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.