
Załącznik nr 7 do SWZ
Numer postępowania: ZP-271-11/22
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa odczynników, przeciwciał i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatu BenchMark GX system wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych
CZĘŚĆ NUMER 35

Instrukcja wypełniania załącznika nr 7:
1. Wykonawca sporządzając niniejszy dokument wypełnia jedynie kolumnę „Potwierdzenie spełnienia parametru (TAK)”.
1. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Potwierdzenie spełnienia parametru (TAK)” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.
1. „Potwierdzenie spełnienia parametru (TAK)” oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Potwierdzenie spełnienia parametru (TAK)”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

	
	Specyfikacja dla aparatu: BenchMark GX system 

	Wykaz parametrów wymaganych dla odczynników do badan farmakodiagnostycznych IHC

	
	
	

	L.p.
	Parametry wymagane
	Potwierdzenie spełnienia parametru 
(TAK)

	Parametry wymagane dotyczące odczynników i materiałów zużywalnych do barwień IHC

	1
	Wykonawca zapewnia niezbędne odczynniki oraz materiały zużywalne umożliwiające wykonanie barwień immunohistochemicznych.
	 

	2
	W cenę pojedynczego testu/oznaczenia  IHC są wliczone wszelkie koszty wszystkich niezbędnych odczynników w tym materiały do odmaskowywania antygenów, przeciwciała pierwotne, systemy detekcyjne, chromogen oraz hematoksyliną) a także materiały zużywalne (szkiełka podstawowe o podwyższonej adhezyjności), które będą wykorzystywane w automatycznym barwiarzu w okresie trwania umowy
	 

	3
	Przeciwciała pierwotne  w gotowych rozcieńczeniach oraz proponowane systemy detekcyjne są przeznaczone do diagnostyki  ludzkiego materiału tkankowego, utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie posiadające certyfikat IVD / CE
	 

	4
	Przeciwciała pierwotne gotowe do użycia są kompatybilne z systemem detekcyjnym.
	 

	5
	Oferowany system wizualizacyjny gwarantuje eliminację artefaktu endogennej biotyny
	 

	6
	Oferowany zestaw immunohistochemiczny jest kompletnym zestawem diagnostycznym ( obejmującym przeciwciało pierwotne, system detekcyjny, bufory, kontrolę ujemną i kontrole dodatnie), do wykonania automatycznego odczynu IHC
	 

	7
	Termin ważności odczynników: min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
	 

	8
	System (IHC) powinien mieć możliwość programowania badań, podglądu oraz  drukowania naklejek z kodami kreskowymi  w języku polskim lub angielskim
	 

	9
	Wykonawca wraz z zamawianymi odczynnikami musi dostarczyć ich karty charakterystyki w formie pisemnej oraz elektronicznej w języku polskim lub angielskim
	 

	10
	Dostawca odczynników o których mowa w punktach 1-9 wydzierżawi Zamawiającemu kompletny system do barwienia techniką IHC  wraz z urządzeniami peryferyjnymi (przystawka do odparafinowania preparatów i do odkrywania epitopów, sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej, laserowa drukarka do raportów, czytnik oraz drukarka kodów kreskowych) lub urządzeniami peryferyjnymi wbudowanymi w urządzenie, na okres objęty umową  (t..j. 12 miesięcy)
	 

	11
	Zaoferowany system barwienia IHC jest nowy
	 

	12
	Zaoferowany system jest przeznaczony do pracy z materiałem tkankowym w formie skrawków parafinowych i mrożonych oraz do barwień immunocytochemicznych na rozmazach
	 

	13
	[bookmark: _GoBack]Zaoferowany system  do barwienia IHC jest systemem, który zapewnia możliwość stosowania (przeciwciał pierwotnych) także innych producentów. W przypadku potrzeby wykorzystania systemu do testów innych niż opisane w SWZ Zamawiający każdorazowo zwróci się do Wykonawcy o wprowadzenie stosownych zmian w oprogramowaniu.
	 

	14
	System do IHC zapewnia możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu barwienia w jednym cyklu pracy.
	 

	15
	System do IHC umożliwia zastosowanie w jednym cyklu pracy co najmniej 17 różnych przeciwciał pierwotnych
	 

	16
	Zaproponowany system IHC umożliwia stosowanie różnych systemów detekcji i chromogenów w jednym cyklu pracy.
	 

	17
	System do IHC umożliwia równoczesne barwienie co najmniej 20 szkiełek ułożonych poziomo w aparacie
	 

	18
	System do IHC posiada możliwość podawania różnych objętości odczynników w ilości100 µl lub w przedziale od 100 – 500μl na jedno szkiełko
	 

	19
	System dysponuje programem operacyjnym który umożliwia barwienie z opóźnionym startem
	 

	20
	System pozwala na tworzenie własnych protokołów barwienia przez użytkownika, a Oferent zapewnia merytoryczną pomoc w opracowaniu jego modyfikacji
	 

	21
	System do IHC posiada możliwość automatycznego tworzenia bazy danych wykonanych oznaczeń/testów.
	 

	22
	System do IHC posiada możliwość stosowania kodów lub czipów kreskowych na szkiełkach i pojemnikach na odczynniki.
	 

	23
	System winien zapewniać powiadamianie Zamawiającego przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Wymagana reakcja serwisowa (przyjęcie zgłoszenia) w kolejnym dniu roboczym, w godzinach 8:00 do 18:00.
	 

	24
	Wykonawca zobowiązuje się  do usunięcia awarii w przedmiocie dzierżawy w czasie do 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia.
	 

	25
	Wykonawca zainstaluje, uruchomi i zwaliduje całość dostarczonego przedmiotu dzierżawy oraz przeszkoli grupowo personel w ilości 5 osób, w zakresie obsługi kompletnego systemu do barwień IHC w miejscu instalacji.
	 

	*wszystkie parametry wymienione w punktach od 1 do 25 MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ.

	**Zarówno dostawca odczynników jak i systemu do automatycznego wykonywania badań IHC musi dysponować przedstawicielstwem jak i serwisem z siedzibą na ternie RP




BRAK WYPEŁNIENIA LUB NIESPEŁNIENIE, KTÓREGOKOLWIEK Z PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.
