## Załącznik nr 1 do SWZ
Numer postępowania: | ZP-271-7/22
Nazwa postępowania: | Usługa okresowych przeglądów technicznych aparatury, sprzętu medycznego i laboratoryjnego
Nazwa Wykonawcy:
Ulica: |  | Nr domu:
Miejscowość: |  | Nr lokalu:
Województwo: |  | Kod pocztowy:
NIP:
REGON:
KRS (jeśli dotyczy):
BDO (jeśli dotyczy):
Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego do realizacji przedmiotu umowy:
Nazwa banku: |  | Numer rachunku:
Wykonawca, którego reprezentuję/reprezentujemy jest: □ mikroprzedsiębiorstwem □ małym przedsiębiorstwem □ średnim przedsiębiorstwem □ jednoosobową działalnością gospodarczą □ osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej □ innym podmiotem
Składamy ofertę na następujące części:
Numer części: | Temat: | Cena brutto: | Kwota VAT:
1 | Aparaty EKG
2 | Aparatura do histopatologii I
3 | Aparatura do histopatologii II
4 | Urządzenia Maquet
5 | Sprzęt endoskopowy Olympus
6 | System do radiografii próbek biopsyjnych
7 | Wstrzykiwacze kontrastu
8 | Aparaty do znieczulania Draeger
9 | Aparaty do znieczulania Anmedic
10 | Aparaty elektrochirurgiczne Emed
11 | Aparaty elektrochirurgiczne Valleylab
12 | Aparaty elektrochirurgiczne Erbe
13 | Aparaty USG
14 | Respirator Viasys
15 | Detektory promieniowania gamma
16 | Zestawy laparoskopowe Aesculap
17 | Mikrotomy
18 | Urządzenia Mindray
19 | Sprzęt monitorowania parametrów życiowych
20 | Defibrylatory
21 | Pompy infuzyjne Braun
22 | Myjnie endoskopowe, szafa do suszenia endoskopów
23 | Sterylizator plazmowy
24 | Urządzenia sterylizacji parowej
25 | Urządzenia Centralnej Sterylizatorni
26 | Komory laminarne I
27 | Aparaty rtg Siemens
28 | Mammograf, kardiomonitor GE
29 | Urządzenia ZdAJ
30 | Inkubatory CO2, cieplarki Incucell
31 | Cytometr przepływowy
32 | Aparat do suchego rozmrażania osocza
33 | Myjnie-dezynfektory do kaczek i basenów Steelco
34 | Aparat do hipertermii
35 | Komory manipulacyjne
36 | Systemy do planowania leczenia
37 | Drukarki do klisz
38 | Urządzenia do biopsji mammotomicznej
39 | Aparat rtg Ziehm
40 | Myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów Getinge
41 | Aparat do znieczulania Taema
42 | Respiratory Covidien
43 | Zestawy endoskopowe Karl Storz
44 | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów Franke
45 | Morcelator Richard Wolf
46 | Nóż harmoniczny
47 | Aspirator ultradźwiękowy
48 | Kardiomonitor do pomiarów hemodynamicznych serca
49 | Łóżka szpitalne elektryczne
50 | Łóżka intensywnej opieki medycznej
51 | Sprzęt endoskopowy Pentax
52 | Laser do udrażniania światła oskrzeli
53 | Ciśnieniomierze
54 | Aparat do znieczulania Mindray
55 | System transportu pacjenta
56 | Mikroskopy
57 | Pipety
58 | Detektor promieniowania gamma
59 | Generator do termoablacji
60 | Performer hipertermii
61 | System obrazowania VS3 Iridium
62 | Robotyczny pozycjoner optyki
63 | Kardiostymulator zewnętrzny
64 | Respiratory transportowe
65 | Stół operacyjny Saturn Select
66 | Lampy operacyjne
67 | Sekwenator Ion S5 z wyposażeniem
68 | Sekwenator kapilarny
69 | Zamrażarki niskotemperaturowe
70 | Wirówki laboratoryjne
71 | Aparat do izolacji kwasów nukleinowych
72 | Inkubator, wirówka Bio-Rad
73 | Termocyklery PCR firmy Termo Scientific
74 | Komory laminarne II
75 | Komory laminarne III
76 | Urządzenia laboratoryjne Becton Dickinson
77 | Komora laminarna IV
Jeśli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Wykonawca winien poinformować o tym Zamawiającego np. poprzez wpisanie w kolumnie "Kwota VAT" wyrażenia "po stronie Zamawiającego" lub inny tekst jednoznacznie wskazujący, że obowiązek podatkowy będzie po stronie Zamawiającego.
Zamierzam powierzyć część zamówienia Podwykonawcy: nazwa lub firma Podwykonawcy, część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy* (*niepotrzebne skreślić)…………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. / Nie zamierzam powierzyć część zamówienia Podwykonawcy* (*niepotrzebne skreślić).
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

## Część nr 1
| Część | 1
Temat: |  | Aparaty EKG
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | AsCARD Mr BLUE | 228/07/A | 2007 | 2022-09-01
2 | AsCARD Mr BLUE | 64/06 | 2006 | 2022-09-01
3 | AsCARD Mr BLUE | 703/08 | 2008 | 2022-09-01
4 | AsCARD Mr BLUE | 227/07/A | 2007 | 2022-09-01
5 | M-Trace | 0490 | 2010 | 2022-09-01
6 | M-Trace | 0633 | 2010 | 2022-09-01
7 | M-Trace | 0274 | 2009 | 2022-09-01
8 | M-Trace | 4450 | 2018 | 2022-09-01
9 | M-Trace | 4451 | 2018 | 2022-09-01
10 | M-Trace | 1386 | 2012 | 2022-09-01
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 2
| Część | 2
Temat: |  | Aparatura do histopatologii I
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Kriostat LEICA CM1900 | 1398 | 2000 | 2022-08-10
2 | Mikrotom LEICA RM2135 | 775 | 1997 | 2022-08-10
3 | Mikrotom LEICA SM2000R | 1291 | 1998 | 2022-08-10
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 3
| Część | 3
Temat: |  | Aparatura do histopatologii II
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Procesor tkankowy Excelsior | EX24250707 | 2007 | 2022-09-02
2 | Barwiarka Varistain Gemini | PH1059E0706 | 2007 | 2022-09-02
3 | Zaklejarka GCS 600 | 2023132 | 2007 | 2022-09-02
4 | Stacja do zatapiania tkanek Histostar | HS3139A1511 | 2015 | 2022-09-02
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Przegląd obejmuje min. wymianę elementów – filter formaldehyde – 2 szt., filter vapour, akumulator 12V/12Ah – 2 szt. do procesora Excelsior, filter vapour, akumulator 12V/12Ah do barwiarki Gemini. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 4
| Część | 4
Temat: |  | Urządzenia Maquet
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Aphastar Pro | 00256 | 2014 | 2022-12-29
2 | Aphastar Pro | 00257 | 2014 | 2022-12-29
3 | Aphastar Pro | 00268 | 2014 | 2022-12-29
4 | Alphamaquet 1150 | 02710 | 2013 | 2022-12-29
5 | Volista 600/400 | AR029000/ AR028047 | 2014 | 2022-12-29
6 | Volista 600/400 | AR025074/ AR025065 | 2014 | 2022-12-29
7 | Modutec MM 6-6 BP | SUQ822810 | 2014 | 2022-12-29
8 | Modutec MM 6-6 BP | SUQ822809 | 2014 | 2022-12-29
9 | Modutec HM 9-9 BP | SUQ822811 | 2014 | 2022-12-29
10 | Modutec HM 9-9 BP | SUQ822812 | 2014 | 2022-12-29
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, smarowanie ruchomych części mechanicznych, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 5
| Część | 5
Temat: |  | Sprzęt endoskopowy Olympus
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | BF-XT160 | 2500407 | 2005 | 2023-03-19
2 | BF-1T160 | 2512928 | 2005 | 2023-03-19
3 | GIF-Q180 | 2707212 | 2007 | 2023-03-19
4 | URF-P5 | W900431 | 2009 | 2023-03-19
5 | CYF-VHA | 2400846 | 2014 | 2022-10-25
6 | GIF-H190 | 2414276 | 2014 | 2023-03-19
7 | CF-H185L | 2731449 | 2017 | 2023-03-03
8 | CF-H185L | 2731452 | 2017 | 2023-01-10
9 | OFP-2 | 21413143 | 2014 | 2022-10-25
10 | OFP-2 | 21411277 | 2014 | 2022-10-25
11 | CV-160 | 7539116 | 2006 | 2022-10-25
12 | CV-190 | 7455791 | 2014 | 2022-10-25
13 | CV-190 | 7406699 | 2014 | 2022-10-25
14 | Wózek endoskopowy | 802-59-1 | 2006 | 2022-10-25
15 | WM-NP2 | 21415444 | 2014 | 2022-10-25
16 | WM-NP2 | 21416379 | 2014 | 2022-10-25
17 | CLV-160 | 7546609 | 2006 | 2022-10-25
18 | CLV-190 | 7406764 | 2014 | 2022-10-25
19 | CLV-190 | 7455798 | 2014 | 2022-10-25
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Wykonawca w ramach przeglądu zobowiązuje się do przygotowania bieżących zaleceń eksploatacyjnych związanych ze stanem aparatów oraz ich dalszym użytkowaniem. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ekspertyz technicznych związanych z wykrytymi usterkami oraz kosztorysu naprawy. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu endoskopów w nie pogorszonym stanie technicznym, wszelkie działania mogące pogorszyć stan techniczny endoskopów muszą być wcześniej uzgadniane z Zamawiającym. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu lub wysyłki. W przypadku wysyłki, fakt pobrania sprzętu do przeglądu i odbioru sprzętu po przeglądzie zostanie potwierdzony pokwitowaniem z zaznaczeniem nazwy, typu i numeru fabrycznego sprzętu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożony sprzęt. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 6
| Część | 6
Temat: |  | System do radiografii próbek biopsyjnych
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Xpert 20 | 1520-075-405 | 2017 | 2022-12-08
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzenia z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 7
| Część | 7
Temat: |  | Wstrzykiwacze kontrastu
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Optivantage DH | CI0312B562 | 2012 | 2022-10-30
2 | Optivantage DH | CI0312B517 | 2012 | 2022-09-09
3 | Optivantage DH | CI0107B519 | 2007 | 2023-03-15
4 | Optistar Elite | CI0610D008 | 2010 | 2022-09-16
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzenia z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 8
| Część | 8
Temat: |  | Aparaty do znieczulania Draeger
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Primus + monitor Infinity Delta | ASDJ-0110 | 2012 | 2022-08-28, drugi po 6 miesiącach
2 | Primus + monitor Infinity Delta | ASAK-0172 | 2009 | 2022-08-28, drugi po 6 miesiącach
3 | Primus | ASFJ-0047 | 2014 | 2022-08-28, drugi po 6 miesiącach
| Przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta obejmujące min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Przeglądy wykonywane przy użyciu zalecanych przez producenta urządzeń kontrolnopomiarowych posiadających aktualne świadectwa kalibracji/wzorcowania. Przeglądy obejmują min. wymianę elementów – zestaw 2-letni Primus (1 szt.), zestaw 1-roczny Primus (2 szt.), filtr 37 mm - 3 szt, uszczelki (3 szt.), Lithium-ion battery (2 szt.) do monitorów Infinity Delta, moduł przewodowy Multimed 5 2,5 m (1 szt.), przewód EKG, 3-odpr, 2-pinowy, IEC1 (2 szt.), przedłużacz SpO2 Drager/Nellcor do Multimed 5 (1 szt.), czujnik SpO2 Drager na palec (1 szt.), czujnik SpO2 Masimo LNCS na palec z przedłużaczem, dren łączący NIPC do monitora Infinity (1 szt.), mankiet NIPC, rozmiar 23-33 cm (3 szt.), pułapka wodna (36 szt.). Koszt przeglądów obejmuje koszty dojazdu. Przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta obejmujące min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Przeglądy wykonywane przy użyciu zalecanych przez producenta urządzeń kontrolnopomiarowych posiadających aktualne świadectwa kalibracji/wzorcowania. Przeglądy obejmują min. wymianę elementów – zestaw 2-letni i 2-letni zestaw oddechowy Primus (2 szt.), zestaw 1-roczny Primus (1 szt.), filtr 37 mm - 3 szt, uszczelki (3 szt.), W kardiomonitorach filtr (2 szt.), akumulator (2 szt.), moduł przewodowy Multimed 5 2,5 m (1 szt.), przewód EKG, 3-odpr, 2-pinowy, IEC1 (2 szt.), przedłużacz SpO2 Drager/Nellcor do Multimed 5 (1 szt.), czujnik SpO2 Drager na palec (1 szt.), czujnik SpO2 Masimo LNCS na palec z przedłużaczem, dren łączący NIPC do monitora Infinity (1 szt.), mankiet NIPC, rozmiar 23-33 cm (3 szt.), pułapka wodna (36 szt.). Koszt przeglądów obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 9
| Część | 9
Temat: |  | Aparaty do znieczulania Anmedic
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Falcon SE | 511163 | 2006 | 2022-07-31
2 | Falcon SE | 511165 | 2006 | 2022-07-31
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 10
| Część | 10
Temat: |  | Aparaty elektrochirurgiczne Emed
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | ES 300 | 30828 | 2009 | 2023-01-18
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. pomiary mocy wyjściowych dla poszczególnych gniazd i trybów pracy, czyszczenie wnętrza i ocena stanu elementów sterujących, kontrola aktywacji, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu lub wysyłki. W przypadku wysyłki Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożony sprzęt. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 11
| Część | 11
Temat: |  | Aparaty elektrochirurgiczne Valleylab
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | FORCE EZ | F0I4536B | 2001 | 2022-10-28
2 | FORCE EZ-8C | F7L10768B | 2007 | 2022-10-28
3 | Force Triad | T1K25934EX | 2011 | 2022-07-08
4 | Force Triad | T4C40440EX | 2014 | 2022-10-28
5 | Force Argon II-8 | G4D2949UX | 2014 | 2022-10-28
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. pomiary mocy wyjściowych dla poszczególnych gniazd i trybów pracy, czyszczenie wnętrza i ocena stanu elementów sterujących, kontrola aktywacji, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu lub wysyłki. W przypadku wysyłki Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożony sprzęt. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 12
| Część | 12
Temat: |  | Aparaty elektrochirurgiczne Erbe
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | VIO 300D | 11317371 | 2010 | 2022-10-28
2 | VIO 300D | 11383082 | 2014 | 2022-10-28
3 | APC2 | 11379886 | 2014 | 2022-10-28
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. pomiary mocy wyjściowych dla poszczególnych gniazd i trybów pracy, czyszczenie wnętrza i ocena stanu elementów sterujących, kontrola aktywacji, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 13
| Część | 13
Temat: |  | Aparaty USG
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Logiq 7 R75X | 36207YU9 | 2008 | 2022-09-03
2 | Logiq 7 R75X | 39043YU5 | 2008 | 2022-09-03
3 | Logiq Book XP | 49446WX8 | 2007 | 2022-09-03
4 | Falcon 2101 EXL | 1852268 | 2004 | 2022-09-03
5 | Hawk 2102 | 1851759 | 2005 | 2022-09-03
6 | Preirus | KE13039107 | 2011 | 2022-09-03
7 | Sparq | US61310230 | 2013 | 2022-09-03
8 | Flex Focus 800 | 5005181 | 2014 | 2022-11-30
9 | Flex Focus 800 | 5005189 | 2014 | 2022-11-30
10 | Arietta V70 | 205T4957 | 2017 | 2022-11-30
11 | Arietta V70a | 205Q9960 | 2017 | 2022-11-30
12 | Arietta 850 | 20612085 | 2018 | 2022-09-03
13 | Flex Focus 300 | 5009775 | 2017 | 2022-09-03
| Przegląd serwisowy zgodny z wymaganiami producenta aparatu zawierający min. czyszczenie wnętrza aparatu, wentylatorów, filtrów i trackball’a, sprawdzenie i poprawę styków elektrycznych, sprawdzenie urządzeń peryferyjnych, testy głowic, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 14
| Część | 14
Temat: |  | Respirator Viasys
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Vela | AGT01324 | 2007 | 2022-11-29
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Przegląd obejmuje min. wymianę elementów: filtr wewnętrzny z tłumikiem (10365), uszczelka (30020) – 2 szt., filtr wentylatora (34058), filtr wejściowy tlenu (06804), filtr wejściowy powietrza (20819), membrana zastawki wydechowej (10384), czujnik tlenu (0110043). Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 15
| Część | 15
Temat: |  | Detektory promieniowania gamma
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | GammaFinder II | 040106 | 2010 | 2022-09-02
2 | GammaFinder II | 020758 | 2008 | 2022-09-02
3 | GammaFinder II | 040413 | 2014 | 2022-07-20
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, wymianę baterii. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu lub wysyłki. W przypadku wysyłki Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożony sprzęt. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 16
| Część | 16
Temat: |  | Zestawy laparoskopowe Aesculap
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | PV890 | 1282 | 2014 | 2022-10-31
2 | PV890 | 1284 | 2014 | 2022-10-31
3 | PV959 | 14-236612 | 2014 | 2022-10-31
4 | PV959 | 14-236610 | 2014 | 2022-10-31
5 | PV959 | 14-236898 | 2014 | 2022-10-31
6 | PV959 | 14-236902 | 2014 | 2022-10-31
7 | PG080 | 1405CE294 | 2014 | 2022-10-31
8 | PG080 | 1406CE501 | 2014 | 2022-10-31
9 | OP940 | 469937 | 2014 | 2022-10-31
10 | OP940 | 473754 | 2014 | 2022-10-31
11 | PV462 | 3713014 | 2014 | 2022-10-31
12 | PV472 | 475455 | 2014 | 2022-10-31
13 | PV460 | 4008706 | 2014 | 2022-10-31
14 | PV470 | 475868 | 2014 | 2022-10-31
15 | PG145 | 1403CE688 | 2014 | 2022-10-31
16 | PG145 | 1408CE357 | 2014 | 2022-10-31
17 | GN640 | 3337 | 2014 | 2022-10-31
18 | PV840 | 1136 | 2014 | 2022-10-31
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 17
| Część | 17
Temat: |  | Mikrotomy
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Mikrotom HM 340E + STS | 38905 | 2007 | 2022-09-02
2 | Mikrotom HM450 | 37098 | 2006 | 2022-09-02
3 | Mikrotom HM 340E + STS | 28961 | 2004 | 2022-09-02
4 | Mikrotom HM 340E | 40451 | 2008 | 2022-09-02
5 | Mikrotom HM 340E | 39450 | 2007 | 2022-09-02
6 | Mikrotom HM 340E | 58439 | 2013 | 2022-09-02
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 18
| Część | 18
Temat: |  | Urządzenia Mindray
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Monitor PM9000 | BX5C-0315AIOQ | 2006 | 2022-11-30
2 | Monitor PM9000 | BX5C-0316FIQQ | 2006 | 2022-11-30
3 | Monitor PM9000 | BX5C-0317FIOQ | 2006 | 2022-11-30
4 | Monitor BeneView T8 z modułem BeneView T1 | CF-3C120727 | 2013 | 2022-11-30
5 | Monitor BeneView T8 | CF-3C120728 | 2013 | 2022-11-30
6 | Monitor BeneView T8 | CF-3C120729 | 2013 | 2022-11-30
7 | Monitor BeneView T8 | CF-3C120732 | 2013 | 2022-11-30
8 | Monitor BeneView T8 | CF-3C120734 | 2013 | 2022-11-30
9 | Monitor BeneView T8 | CF-3C120736 | 2013 | 2022-11-30
10 | Monitor BeneView T8 | CF-3C120737 | 2013 | 2022-11-30
11 | Monitor BeneView T8 | CF-3C120738 | 2013 | 2022-11-30
12 | Monitor BeneView T8 | CF-3C120739 | 2013 | 2022-11-30
13 | Monitor BeneView T8 | CF-3C120740 | 2013 | 2022-11-30
14 | Monitor BeneView T8 | CF-3C120741 | 2013 | 2022-11-30
15 | Monitor BeneView T8 | CF-47123547 | 2014 | 2022-11-30
16 | Centrala Intensywnego Nadzoru Hypervisor IV | CZC3484LMD | 2014 | 2022-11-30
17 | Centrala Intensywnego Nadzoru Hypervisor IV | CZC41337LZ | 2014 | 2022-11-30
18 | Centrala Intensywnego Nadzoru Hypervisor IV | CZC41337M3 | 2014 | 2022-11-30
19 | Defibrylator BeneHeart D3 | EL-42012818 | 2014 | 2022-11-30
20 | Defibrylator BeneHeart D3 | EL-46014684 | 2014 | 2022-11-30
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 19
| Część | 19
Temat: |  | Sprzęt monitorowania parametrów życiowych
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Pulsoksymetr Spectro2 | 4009598 | 2010 | 2022-08-10
2 | Pulsoksymetr Spectro2 | 4056940 | 2014 | 2022-08-10
3 | Pulsoksymetr Spectro2 | 4052013 | 2014 | 2022-08-10
4 | Pulsoksymetr Spectro2 | 4046701 | 2013 | 2022-08-10
5 | Pulsoksymetr PM-60 | CR-9A210658 | 2019 | 2022-08-10
6 | Pulsoksymetr PM-60 | CR-97206680 | 2019 | 2022-08-10
7 | Pulsoksymetr C101A2 | C101A2202005261083 | 2020 | 2022-08-10
8 | Pulsoksymetr C101A2 | C101A22022005260789 | 2020 | 2022-08-10
9 | Pulsoksymetr C101A2 | C101A22022005260894 | 2020 | 2022-08-10
10 | Pulsoksymetr YK-81CEU | A005510R0 | 2021 | 2022-08-10
11 | Kardiomonitor Biolight Q7 | Q71E010916 | 2020 | 2022-08-10
12 | Kapnograf Capnocheck II | 704109039 | 2004 | 2022-08-10
13 | Kardiomonitor Precess 3160 | US10500233 | 2012 | 2022-08-10
14 | Kardiomonitor Enmove 1200 | W-77100622 | 2007 | 2022-08-10
15 | Kardiomonitor FX 2000P | 2590 | 2008 | 2022-08-10
16 | Kardiomonitor FX 2000P | 2591 | 2008 | 2022-08-10
17 | Kardiomonitor FX 2000P | 2592 | 2008 | 2022-08-10
18 | Kardiomonitor FX 2000P | 2593 | 2008 | 2022-08-10
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 20
| Część | 20
Temat: |  | Defibrylatory
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | M Series | T07B87735 | 2007 | 2022-08-10
2 | Cardio-Aid 200-B | 5126193 | 2006 | 2022-08-10
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 21
| Część | 21
Temat: |  | Pompy infuzyjne Braun
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Infusomat Space | 137158 | 2011 | 2022-08-03
2 | Perfusor Space | 246667 | 2014 | 2022-08-03
3 | Infusomat Space | 386836 | 2016 | 2022-08-03
4 | Infusomat Space | 386853 | 2016 | 2022-08-03
5 | Infusomat Space | 387003 | 2016 | 2022-08-03
6 | Infusomat Space | 387025 | 2016 | 2022-08-03
7 | Infusomat Space | 387035 | 2016 | 2022-08-03
8 | Perfusor Space | 155545 | 2011 | 2022-08-03
9 | Infusomat Space | 300117 | 2014 | 2022-08-03
10 | Infusomat Space | 386936 | 2016 | 2022-08-03
11 | Infusomat Space | 387027 | 2016 | 2022-08-03
12 | Perfusor Space | 246705 | 2014 | 2022-08-03
13 | Perfusor Space | 246757 | 2014 | 2022-08-03
14 | Perfusor Space | 246693 | 2014 | 2022-08-03
15 | Perfusor Space | 246763 | 2014 | 2022-08-03
16 | Infusomat Space | 51128 | 2008 | 2023-03-01
17 | Infusomat Space | 29725 | 2008 | 2023-04-06
18 | Infusomat Space | 300196 | 2015 | 2023-06-06
19 | Infusomat Space | 300203 | 2015 | 2023-06-06
20 | Perfusor Space | 129769 | 2011 | 2023-06-06
21 | Infusomat Space | 300240 | 2015 | 2023-06-07
22 | Infusomat Space | 300241 | 2015 | 2023-06-07
23 | Infusomat Space | 300183 | 2015 | 2023-06-07
24 | SpaceStation MRI | MIMSPA110207 | 2011 | 2022-08-09
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Przegląd obejmuje wymianę zasilaczy w 6 pompach Space (nr ser.: 137158, 155545, 246667, 246705, 246757, 246693). Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 22
| Część | 22
Temat: |  | Myjnie endoskopowe, szafa do suszenia endoskopów
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Mini ETD-2 GA | 6421821 | 2007 | 2022-08-16
2 | Mini ETD | 431303 | 2005 | 2022-08-16
3 | Mini ETD-2 PlusGA | 17926626 | 2017 | 2023-02-07
4 | EDC Plus | NG817130 | 2017 | 2023-02-07
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Przegląd obejmuje wymianę zestawów serwisowych (Maintenance Kit) w myjniach oraz filtrów w szafie. Wykonawca w ramach przeglądu zobowiązuje się do przygotowania bieżących zaleceń eksploatacyjnych związanych ze stanem aparatów oraz ich dalszym użytkowaniem. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ekspertyz technicznych związanych z wykrytymi usterkami oraz kosztorysu naprawy. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 23
| Część | 23
Temat: |  | Sterylizator plazmowy
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Sterrad 100NX | 1042110034 | 2012 | 2022-07-17, drugi po 6 miesiącach
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Przegląd obejmuje wymianę części (zestawy serwisowe PM) przewidzianych przez producenta do wymiany podczas przeglądu okresowego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 24
| Część | 24
Temat: |  | Urządzenia sterylizacji parowej
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Selectomat PL 966-2H | B110824 | 2012 | 2022-07-18, drugi po 6 miesiącach
2 | Selectomat PL 966-2H | B110825 | 2012 | 2022-07-18, drugi po 6 miesiącach
3 | Myjnia ultradźwiękowa | Ultramatic 550 | 2012 | 2022-07-09
4 | System EcoSoft | -- | 2012 | 2022-07-18
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Przegląd obejmuje wymianę części przewidzianych przez producenta do wymiany podczas przeglądu okresowego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 25
| Część | 25
Temat: |  | Urządzenia Centralnej Sterylizatorni
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Myjnia G7824 | 74358056 | 2011 | 2022-09-01
2 | Myjnia G7824 | 74358057 | 2011 | 2022-09-01
3 | Myjnia G7836 | 74329616 | 2007 | 2022-09-01
4 | Suszarka KSU-66150 | 40 | 2012 | 2022-09-01
5 | Zgrzewarka Steripack 301 | 453525 | 2012 | 2022-09-01
6 | Urządzenie Elmasteam ES5000 | 000221029 | 2013 | 2022-09-01
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania urządzeń, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Przegląd obejmuje min. wymianę elementów – obudowa pompy DOS (60/30) do myjni G7824 - 1 szt., obudowa pompy DOS (30/10) do myjni G7824 - 1 szt., filtr zgrubny i HEPA do KSU-66150, rolka dociskowa, taśma barwiąca, taśma teflonowa grzałek i prowadnic, paski zębate do Steripack 301, uszczelki pod korek wlewu wody do Elmasteam - 3 szt. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 26
| Część | 26
Temat: |  | Komory laminarne I
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | C-[MaxPro]3-130 | 1013080210 | 2008 | 2023-01-12
2 | C-[MaxPro]3-130 | 1013100367 | 2010 | 2023-01-12
3 | C-[MaxPro]3-130 | 1013100368 | 2010 | 2023-01-12
4 | Minifil | 29081/06 | 2006 | 2023-01-12
5 | Lamil Plus 10 | 3153/06 | 2006 | 2023-01-12
6 | Claire PRO B-2-130 | 2013000249 | 2017 | 2023-01-12
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Pomiary kontrolne prędkości i laminarności przepływu oraz klas czystości powietrza w przestrzni roboczej komory/nawiewu i w pomieszczeniu, sprawdzenie klasy czystości powietrza w pomieszczeniu, w którym pracuje komora. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. Wykonawca w zakresie komory o numerze seryjnym 2013000249 posiada wszystkie wymagane kody producenta. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 27
| Część | 27
Temat: |  | Aparaty rtg Siemens
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Multix Fusion Digital | 30070 | 2015 | 2022-12-01
2 | Luminos dRF Max | 5264 | 2015 | 2022-12-02
3 | Mobilett XP Hybrid | 1248 | 2005 | 2022-06-17
| Przeglądy zgodne z wymaganiami producenta obejmujące min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, wymianę żarówki w aparacie Mobilett XP, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądów obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 28
| Część | 28
Temat: |  | Mammograf, kardiomonitor GE
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Senographe Essential | 668486BU4 | 2015 | 2022-09-25, drugi po 6 miesiącach
2 | Senographe Essential | 583153BU2 | 2009 | 2022-07-21, drugi po 6 miesiącach
3 | B650 | SEW14127236HA | 2014 | 2022-11-08
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 29
| Część | 29
Temat: |  | Urządzenia ZdAJ
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Drzwi osłonowe obrotowe | Nr 02 seria 57/06 | 2006 | 2022-11-26
2 | Drzwi osłonowe obrotowe | Nr 01 seria 57/06 | 2006 | 2022-11-26
3 | Drzwi osłonowe obrotowe | Nr 03 seria 57/06 | 2007 | 2022-11-26
4 | Drzwi osłonowe obrotowe | Nr 06 seria 44/03 | 2003 | 2022-11-26
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Przegląd drzwi może być wykonany po godz. 18 od poniedziałku do piątku oraz w soboty. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 30
| Część | 30
Temat: |  | Inkubatory CO2, cieplarki Incucell
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | MCO-5AC | 16120208 | 2017 | 2022-12-01
2 | INCUCEL 55 | B030946 | 2003 | 2022-10-12
3 | Incucell V | D 172660 | 2017 | 2022-12-01
4 | Incucell V | D 172661 | 2017 | 2022-12-01
5 | Incucel 111 | 101791 | 2010 | 2022-10-12
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatów, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 31
| Część | 31
Temat: |  | Cytometr przepływowy
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | FACSCalibur | E0669 | 1996 | 2022-06-30, drugi po 6 miesiącach
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie wnętrza aparatu, czyszczenie i optymalizacja zestrojenia optyki, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, wymiana zestawu "PM Kit", testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 32
| Część | 32
Temat: |  | Aparat do suchego rozmrażania osocza
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Sahara III | 99121057 | 2006 | 2022-10-12
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu lub wysyłki. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożony sprzęt. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 33
| Część | 33
Temat: |  | Myjnie-dezynfektory do kaczek i basenów Steelco
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | BP 100 HA | 1004045 | 2010 | 2022-11-29
2 | BP 100 HA | 1004047 | 2010 | 2022-11-29
3 | BP 100 HA | 1004041 | 2010 | 2022-11-29
4 | BP 100 HA | 804061 | 2009 | 2022-11-29
5 | BP 100 HA | 1004039 | 2010 | 2022-11-29
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania myjni, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, sprawdzenie i czyszczenie sitek na elektrozaworach, sprawdzenie i odkamienienie dysz i wytwornicy pary, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 34
| Część | 34
Temat: |  | Aparat do hipertermii
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | BSD-500 | 080922-033 | 2008 | 2022-08-18, drugi po 6 miesiącach
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, oczyszczenie dróg chłodzenia, smarowanie ruchomych części mechanicznych, sprawdzenie i porządkowanie oprogramowania systemowego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego w niezbędnym zakresie. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 35
| Część | 35
Temat: |  | Komory manipulacyjne
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | NMC 50 DSI | 9443 | 2012 | 2022-11-25
2 | NMC 50 1/30-20VF | 6230 | 2008 | 2022-11-26
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, sprawdzenie prawidłowego otwierania i zamykania szklanej pokrywy frontowej, prawidłowego ruchu osłony ze szkła ołowiowego, systemu wentylacji i systemu filtrów, systemu oświetlenia i UV, systemu podnośników, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego w niezbędnym zakresie. Koszt przeglądu obejmuje również sprawdzenie mierników dawki Curiementor obejmujące kontrolę przewodów sygnałowych i przycisków, sprawdzenie zerowania i pomiaru tła, sprawdzenie działania źródłem kontrolnym dostarczonym przez użytkownika. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 36
| Część | 36
Temat: |  | Systemy do planowania leczenia
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Oncentra Prostate | 70062 | 2011 | 2022-06-29
2 | Oncentra Brachy | 03E65C6E | 2013 | 2022-06-29
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie i konserwacja wnętrza serwerów i stacji klienckich,weryfikacja błędów w logach systemowych oraz logach aplikacji. Sprawdzenie poprawności wykonywania backupów. Sprawdzenie poprawności działania systemów. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym wraz z listą kontrolną przeprowadzonych czynności, oraz wpisem do paszportu technicznego. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 37
| Część | 37
Temat: |  | Drukarki do klisz
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Drystar Axys | 2552 | 2009 | 2022-09-30
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie i konserwację, sprawdzenie poprawności działania, niezbędne testy i kalibracje. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym wraz z listą kontrolną przeprowadzonych czynności, oraz wpisem do paszportu technicznego. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 38
| Część | 38
Temat: |  | Urządzenia do biopsji mammotomicznej
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Mammotome Revolve | MSCM1001373 | 2017 | 2023-01-13
2 | MammoTest | 10161 | 2009 | 2022-08-22, drugi po 6 miesiącach
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzenia z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego, przygotowanie szczegółowego protokołu z przeglądu zawierającego wyniki pomiarów. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu lub wysyłki. W przypadku wysyłki Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożony sprzęt. Na czas przeglądu Mammotome Revolve należy zapewnić aparat zastępczy wraz z akcesoriami. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 39
| Część | 39
Temat: |  | Aparat rtg Ziehm
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Ziehm Vision RFD | 20515 | 2014 | 2022-11-29
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu i jego gotowości do pracy, sprawdzenie, pomiary i korekta fizycznych parametrów ekspozycji, sprawdzenie i korekta geometrii wiązki promieniowania, kontrola jakości obrazów, oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła, smarowanie ruchomych części mechanicznych, konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego, przygotowanie szczegółowego protokołu z przeglądu zawierającego wyniki pomiarów w odniesieniu do obowiązujących norm, wystawienie certyfikatu sprawności, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 40
| Część | 40
Temat: |  | Myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów Getinge
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | FD1800 | WAA053960 | 2014 | 2022-12-03
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania myjni, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, sprawdzenie i czyszczenie sitek na elektrozaworach, sprawdzenie i odkamienienie dysz i wytwornicy pary, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 41
| Część | 41
Temat: |  | Aparat do znieczulania Taema
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Clarys 2000 | C1587 | 2007 | 2022-12-14
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych aparatu z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Przegląd obejmuje min. wymianę czujnika tlenu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 42
| Część | 42
Temat: |  | Respiratory Covidien
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Puritan Bennett 840 | 3512142596 | 2014 | 2022-11-30
2 | Puritan Bennett 840 | 3512142406 | 2014 | 2022-11-30
3 | Puritan Bennett 840 | 3512142536 | 2014 | 2022-11-30
4 | Puritan Bennett 840 | 3512142610 | 2014 | 2022-11-30
5 | Puritan Bennett 840 | 3512142510 | 2014 | 2022-11-30
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Przegląd obejmuje czujników tlenu we wszystkich respiratorach. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 43
| Część | 43
Temat: |  | Zestawy endoskopowe Karl Storz
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Image1 S | XS01524 | 2017 | 2023-01-20
2 | Telepack X/ Telecam DX II | 20045020/ VV836914-H | 2014 | 2022-12-10
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Wykonawca w ramach przeglądu zobowiązuje się do przygotowania bieżących zaleceń eksploatacyjnych związanych ze stanem aparatów, instrumentów oraz ich dalszym użytkowaniem. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ekspertyz technicznych związanych z wykrytymi usterkami oraz kosztorysu naprawy. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 44
| Część | 44
Temat: |  | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów Franke
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | DEKO 190 | 0847V180.PL01 | 2008 | 2022-09-09
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania myjni, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, sprawdzenie i czyszczenie sitek na elektrozaworach, sprawdzenie i odkamienienie dysz i wytwornicy pary, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 45
| Część | 45
Temat: |  | Morcelator Richard Wolf
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | 2307101 | 149401407R | 2014 | 2022-11-05
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu wraz z instrumentami, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Wykonawca w ramach przeglądu zobowiązuje się do przygotowania bieżących zaleceń eksploatacyjnych związanych ze stanem aparatu, instrumentów oraz ich dalszym użytkowaniem. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ekspertyz technicznych związanych z wykrytymi usterkami oraz kosztorysu naprawy. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 46
| Część | 46
Temat: |  | Nóż harmoniczny
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | GEN11 | 1111408462 | 2014 | 2023-02-20
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu lub wysyłki. W przypadku wysyłki Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożony sprzęt. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 47
| Część | 47
Temat: |  | Aspirator ultradźwiękowy
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Cusa Excel+ | HGK1405704IE | 2014 | 2023-01-11
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 48
| Część | 48
Temat: |  | Kardiomonitor do pomiarów hemodynamicznych serca
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | EV1000 | EVD55520 | 2014 | 2023-02-28
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu lub wysyłki. W przypadku wysyłki Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożony sprzęt. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 49
| Część | 49
Temat: |  | Łóżka szpitalne elektryczne
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | LE-12.0/N-337/06 | 0606/00055 | 2006 | 2022-10-25
2 | LE-12.0/N-337/06 | 0606/00056 | 2006 | 2022-10-25
3 | Falcon E | 0914/022131/00555 | 2008 | 2022-10-25
4 | Falcon E | 0914/022131/00564 | 2008 | 2022-10-25
5 | Falcon E | 0914/022131/00567 | 2014 | 2022-10-25
6 | Falcon E | 0914/022131/00560 | 2014 | 2022-10-25
7 | Falcon E | 0914/022131/00565 | 2014 | 2022-10-25
8 | Falcon E | 0914/022131/00568 | 2014 | 2022-10-25
9 | Falcon E | 0914/022131/00550 | 2014 | 2022-10-25
10 | Falcon E | 0914/022131/00548 | 2014 | 2022-10-25
11 | Falcon E | 0914/022131/00570 | 2014 | 2022-10-25
12 | Falcon E | 0914/022131/00559 | 2014 | 2022-10-25
13 | Falcon E | 0914/022131/00554 | 2014 | 2022-10-25
14 | Falcon E | 0914/022131/00556 | 2014 | 2022-10-25
15 | Falcon E | 0914/022131/00551 | 2014 | 2022-10-25
16 | Falcon E | 0914/022131/00569 | 2014 | 2022-10-25
17 | Falcon E | 0914/022131/00566 | 2014 | 2022-10-25
18 | Falcon E | 0914/022131/00562 | 2014 | 2022-10-25
19 | Falcon E | 0914/022131/00549 | 2014 | 2022-10-25
20 | Falcon E | 0914/022131/00552 | 2014 | 2022-10-25
21 | Falcon E | 0914/022131/00561 | 2014 | 2022-10-25
22 | Falcon E | 0914/022131/00553 | 2014 | 2022-10-25
23 | Falcon E | 0914/022131/00558 | 2014 | 2022-10-25
24 | Falcon E | 0914/022131/00563 | 2014 | 2022-10-25
25 | Falcon E | 0914/022131/00557 | 2014 | 2022-10-25
26 | LE-12.0/N-337/06 | 0606/00057 | 2014 | 2022-10-25
27 | SK005-4 | 802-71-42 | 2014 | 2022-10-25
28 | SK005-4 | 802-71-43 | 2006 | 2022-10-25
29 | SK005-4 | 802-71-44 | 2016 | 2022-10-25
30 | SK005-4 | 802-71-45 | 2016 | 2022-10-25
31 | CareAssist | HRP000634197 | 2016 | 2022-10-25
32 | CareAssist | HRP000634198 | 2016 | 2022-10-25
33 | LR-03.7 | 0808/01063 | 2007 | 2022-10-25
34 | LR-03.7 | 0808/01064 | 2007 | 2022-10-25
35 | LR-03.7 | 0908/01065 | 2006 | 2022-10-25
36 | LR-03.7 | 0908/01067 | 2006 | 2022-10-25
37 | LR-03.7 | 0908/01066 | 2006 | 2022-10-25
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania łóżek, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych łóżek z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Łóżka zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 50
| Część | 50
Temat: |  | Łóżka intensywnej opieki medycznej
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Trend-ICU (PR-902-020) | 133569_1_5/1 | 2014 | 2022-12-07
2 | Trend-ICU (PR-902-020) | 133569_1_5/2 | 2014 | 2022-12-07
3 | Trend-ICU (PR-902-020) | 133569_1_5/3 | 2014 | 2022-12-07
4 | Trend-ICU (PR-902-020) | 133569_1_5/4 | 2014 | 2022-12-07
5 | Trend-ICU (PR-902-020) | 133569_1_5/5 | 2014 | 2022-12-07
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania łóżek, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych łóżek z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Łóżka zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 51
| Część | 51
Temat: |  | Sprzęt endoskopowy Pentax
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | EPK-i | EF012025 | 2014 | 2022-11-15
2 | EB-1975K | GI20230 | 2014 | 2022-11-15
3 | EG-2990i | A118405 | 2014 | 2022-11-15
4 | EC-3890Fi2 | A112057 | 2014 | 2022-11-15
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Wykonawca w ramach przeglądu zobowiązuje się do przygotowania bieżących zaleceń eksploatacyjnych związanych ze stanem aparatów oraz ich dalszym użytkowaniem. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ekspertyz technicznych związanych z wykrytymi usterkami oraz kosztorysu naprawy. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu endoskopów w nie pogorszonym stanie technicznym, wszelkie działania mogące pogorszyć stan techniczny endoskopów muszą być wcześniej uzgadniane z Zamawiającym. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu lub wysyłki. W przypadku wysyłki, fakt pobrania sprzętu do przeglądu i odbioru sprzętu po przeglądzie zostanie potwierdzony pokwitowaniem z zaznaczeniem nazwy, typu i numeru fabrycznego sprzętu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożony sprzęt. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 52
| Część | 52
Temat: |  | Laser do udrażniania światła oskrzeli
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Ceralas D50 | 2416-G | 2007 | 2022-06-29
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzenia z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 53
| Część | 53
Temat: |  | Ciśnieniomierze
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | 711 | 2500733L | 2003 | 2022-12-12
2 | 711 | 017409 | 2008 | 2022-12-12
3 | 711 | 2500744L | 2008 | 2022-12-12
4 | 711 | 81001903 | 2010 | 2022-12-12
5 | TMA-30 PRO | 01966 | 2013 | 2022-12-12
6 | elektroniczny | 11742 | 2002 | 2022-12-12
7 | elektroniczny | 0137013366 | 2002 | 2022-12-12
8 | HS-60B | 090702010 | 2006 | 2022-12-12
9 | HS-60B | 050712200 | 2006 | 2022-12-12
10 | HS-60B | 040602010 | 2008 | 2022-12-12
11 | Intermed | 26102012321 | 2006 | 2022-12-12
12 | KDS-1 | 090546 | 2010 | 2022-12-12
13 | M3 | 20070626197LF | 2007 | 2022-12-12
14 | M3 | 20070626198LF | 2010 | 2022-12-12
15 | M3 | 20111001061VG | 2012 | 2022-12-12
16 | M3 | 20120205529VG | 2012 | 2022-12-12
17 | M3 | 20131105585VG | 2013 | 2022-12-12
18 | M4 | 3604740L | 2012 | 2022-12-12
19 | M4 Plus | 20080604911LF | 2008 | 2022-12-12
20 | M6 | 20080504114VF | 2008 | 2022-12-12
21 | M6 | 20070211914 | 2008 | 2022-12-12
22 | M6 | 20110504416VG | 2011 | 2022-12-12
23 | M6 | 20120809891LG | 2012 | 2022-12-12
24 | M6 Comfort | 20081002063VF | 2008 | 2022-12-12
25 | M6 Comfort | 20091221042VP | 2009 | 2022-12-12
26 | M6 Comfort | 2009122104VP | 2009 | 2022-12-12
27 | M6 Comfort | 20101221371LF | 2010 | 2022-12-12
28 | M6 Comfort | 20101221372LF | 2011 | 2022-12-12
29 | M6 Comfort | 20151012895VG | 2015 | 2022-12-12
30 | M6 Comfort | 20151012894VG | 2015 | 2022-12-12
31 | Med-1 | 0003261 | 2002 | 2022-12-12
32 | Med-1 | 0003264 | 2002 | 2022-12-12
33 | Precision BPM | 000813 | 2013 | 2022-12-12
34 | stołowy | 01260509 | 2003 | 2022-12-12
35 | stołowy | 01250509 | 2006 | 2022-12-12
36 | stołowy | 02410509 | 2006 | 2022-12-12
37 | stołowy | 02420509 | 2006 | 2022-12-12
38 | stołowy | 01270509 | 2007 | 2022-12-12
39 | stołowy | 1260509 | 2008 | 2022-12-12
40 | stołowy | 01230509 | 2008 | 2022-12-12
41 | Tech-med | 002415 | 2012 | 2022-12-12
42 | TENS-1 | 865690 | 2006 | 2022-12-12
43 | TENS-1 | 9907237 | 2006 | 2022-12-12
44 | TMA-3BASIC | 021407802 | 2014 | 2022-12-12
45 | TMA-3BASIC | 021407818 | 2014 | 2022-12-12
46 | TM-SZ | 0602 | 2010 | 2022-12-12
47 | TM-SZ | 0196 | 2010 | 2022-12-12
48 | TM-SZ | 0193 | 2010 | 2022-12-12
49 | TM-SZ | 0192 | 2010 | 2022-12-12
50 | TM-SZ | 0195 | 2010 | 2022-12-12
51 | TM-SZ | 1971 | 2013 | 2022-12-12
52 | TM-SZ | 0215 | 2013 | 2022-12-12
53 | TM-SZ | 0754 | 2013 | 2022-12-12
54 | TM-SZ | 1340 | 2013 | 2022-12-12
55 | TM-SZ | 1945 | 2013 | 2022-12-12
56 | zegarowy | 088107925 | 1989 | 2022-12-12
57 | zegarowy | 9907558 | 2000 | 2022-12-12
58 | zegarowy | 9905561 | 2000 | 2022-12-12
59 | zegarowy | 9907225 | 2006 | 2022-12-12
60 | zegarowy INCO | 02803842 | 2000 | 2022-12-12
61 | zegarowy INCO | 97100050 | 2000 | 2022-12-12
62 | zegarowy INCO | 97100148 | 2006 | 2022-12-12
63 | zegarowy INCO | 98050020 | 2008 | 2022-12-12
64 | zegarowy INCO | 97020712 | 2008 | 2022-12-12
65 | zegarowy INCO | 97110160 | 2010 | 2022-12-12
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzenia z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 54
| Część | 54
Temat: |  | Aparat do znieczulania Mindray
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Aparat do znieczulania A7 (+ monitor BeneView T8) | GC-44000091 (CF-3C120730) | 2013 | 2023-02-25
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Przegląd obejmuje wymianę zestawu serwisowego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 55
| Część | 55
Temat: |  | System transportu pacjenta
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Zephyr ZTG-4 | 6844 | 2015 | 2022-07-29
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzenia z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 56
| Część | 56
Temat: |  | Mikroskopy
Szczegółowy podział część:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | BX53 | 7G46601 | 2017 | 2022-09-07
2 | CKX53 | 7G47230 | 2017 | 2022-09-07
3 | CX31 | 7B17339 | 2007 | 2022-09-07
4 | Eclipse 400 | 674888 | 2000 | 2022-09-07
5 | HUND H600 | 1010201 | 2000 | 2022-09-07
6 | HUND V300 | 1010234 | 2000 | 2022-09-07
7 | Motic BA 310 LED Binokular | 1.1130001919 | 2016 | 2022-09-07
8 | Nikon E200 | 105264 | 2011 | 2022-09-07
9 | AMPLIVAL | 74175 | 1985 | 2022-09-07
10 | AMPLIVAL | 74149 | 1985 | 2022-09-07
11 | BX-41 | 3K12946 | 2004 | 2022-09-07
12 | BX-51 | 1922435 | 2000 | 2022-09-07
13 | BX-51 | 339226 | 2000 | 2022-09-07
14 | CX31 | 7B17635 | 2007 | 2022-09-07
15 | CX31 | 7B17615 | 2007 | 2022-09-07
16 | CX31 | 7E08602 | 2007 | 2022-09-07
17 | CX31 | 8G11085 | 2008 | 2022-09-07
18 | CX31 | 8E06537 | 2008 | 2022-09-07
19 | CX31 | 8E07217 | 2008 | 2022-09-07
20 | CX31 | 9H03072 | 2010 | 2022-09-07
21 | CX31 | 9H03050 | 2010 | 2022-09-07
22 | CX31 | 9H03300 | 2010 | 2022-09-07
23 | CX31 RBSF | 7J09665 | 2008 | 2022-09-07
24 | Eclipse 50i | 910999 | 2006 | 2022-09-07
25 | Eclipse 50i | 910998 | 2006 | 2022-09-07
26 | Eclipse 50i | 0114273 | 2007 | 2022-09-07
27 | NICON Labophot2 | 338632 | 1994 | 2022-09-07
28 | NICON Labophot2 | 339226 | 1996 | 2022-09-07
29 | WILOVERT S | 80-02678 | 1994 | 2022-09-07
30 | BX-41 | 3L15597 | 2004 | 2022-09-07
31 | CX31 RBSF | 7J09665 | 2008 | 2022-09-07
32 | CX-41 | OE29063 | 2010 | 2022-09-07
33 | CX-41 | OL33049 | 2011 | 2022-09-07
34 | VB 350K HUND | 801-13-37 | 1997 | 2022-09-07
35 | WILOVERT S | 80-02678 | 1994 | 2022-09-07
36 | Zeiss | 857956 | 1988 | 2022-09-07
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego. Mikroskopy zostaną oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 57
| Część | 57
Temat: |  | Pipety
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Pojemność | Nr ser. | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Multipette M4 | 1-10ml | R15718G | 2022-12-18
2 | Reference | 50 - 200µl | 3852102 | 2022-12-18
3 | Research | 10 - 100µl | 2959665 | 2022-12-18
4 | Research | 10 - 100µl | 2960445 | 2022-12-18
5 | Research | 100 - 1000µl | 2987875 | 2022-12-18
6 | Research | 10 - 100µl | 2959885 | 2022-12-18
7 | Research | 100 - 1000µl | 2988485 | 2022-12-18
8 | Research | 10 - 100µl | 2961105 | 2022-12-18
9 | Research | 100 - 1000µl | 2987635 | 2022-12-18
10 | Research | 2 - 20µl | 1839785 | 2022-12-18
11 | Research | 100 - 1000µl | 2988175 | 2022-12-18
12 | Research | 10 - 100µl | 365227Z | 2022-12-18
13 | Research | 20 - 200µl | 4560851 | 2022-12-18
14 | Research | 2 - 20µl | 254323 | 2022-12-18
15 | Research | 10 - 100µl | 4521551 | 2022-12-18
16 | Research | 20 - 200µl | 4557961 | 2022-12-18
17 | Research | 200 - 1000µl | 295849 | 2022-12-18
18 | Research | 2 - 20µl | 3446221 | 2022-12-18
19 | Research | 100 - 1000µl | 4590481 | 2022-12-18
20 | Research | 20 - 200µl | 2142749 | 2022-12-18
21 | Research plus | 100 - 1000µl | 362308A | 2022-12-18
22 | Research plus | 100 - 1000µl | 362497A | 2022-12-18
23 | Research plus | 0,5 - 5µl | I26430F | 2022-12-18
24 | Research plus | 500 - 5000µl | J26430F | 2022-12-18
25 | Research plus | 10 - 100µl | 214445A | 2022-12-18
26 | Research plus | 100 - 1000µl | 364467Z | 2022-12-18
27 | Research plus | 2 - 20µl | P29578C | 2022-12-18
28 | Research plus | 10 - 100µl | 214403A | 2022-12-18
29 | Research plus | 10 - 100µl | O36485C | 2022-12-18
30 | Research plus | 2 - 20µl | 252001Z | 2022-12-18
31 | Research plus | 100 - 1000µl | 364475Z | 2022-12-18
32 | Research plus | 2 - 20µl | P31692B | 2022-12-18
33 | Research plus | 2 - 20µl | 273782A | 2022-12-18
34 | Research plus | 0,5 - 10µl | 3424851 | 2022-12-18
35 | Research plus | 2 - 20µl | 1305429 | 2022-12-18
36 | Research plus | 20 - 200µl | 2487319 | 2022-12-18
37 | Research plus | 100 - 1000µl | 2493089 | 2022-12-18
38 | Research plus | 2 - 20µl | 336667A | 2022-12-18
39 | Research plus | 2 - 20µl | P31579B | 2022-12-18
40 | Research plus | 0,1 - 2,5µl | P10388G | 2022-12-18
41 | Research plus | 0,1 - 2,5µl | P10571G | 2022-12-18
42 | Research plus | 0,1 - 2,5µl | P10392G | 2022-12-18
43 | Research plus | 0,1 - 2,5µl | P10382G | 2022-12-18
44 | Research plus | 0,1 - 2,5µl | P10387G | 2022-12-18
45 | Research plus | 0,1 - 2,5µl | P10574G | 2022-12-18
46 | Research plus | 0,1 - 2,5µl | P10390G | 2022-12-18
47 | Research plus | 0,1 - 2,5µl | P10386G | 2022-12-18
48 | Research plus | 0,5 - 10µl | O13994G | 2022-12-18
49 | Research plus | 0,5 - 10µl | O13993G | 2022-12-18
50 | Research plus | 0,5 - 10µl | O13995G | 2022-12-18
51 | Research plus | 0,5 - 10µl | O13610G | 2022-12-18
52 | Research plus | 0,5 - 10µl | O14001G | 2022-12-18
53 | Research plus | 0,5 - 10µl | O13722G | 2022-12-18
54 | Research plus | 0,5 - 10µl | O13539G | 2022-12-18
55 | Research plus | 0,5 - 10µl | O13937G | 2022-12-18
56 | Research plus | 0,5 - 10µl | O13942G | 2022-12-18
57 | Research plus | 0,5 - 10µl | O13603G | 2022-12-18
58 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24226G | 2022-12-18
59 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24214G | 2022-12-18
60 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24105G | 2022-12-18
61 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24218G | 2022-12-18
62 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24302G | 2022-12-18
63 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24257G | 2022-12-18
64 | Research plus | 2,0 - 20µl | O23925G | 2022-12-18
65 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24359G | 2022-12-18
66 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24074G | 2022-12-18
67 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24361G | 2022-12-18
68 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24320G | 2022-12-18
69 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24222G | 2022-12-18
70 | Research plus | 10 - 100µl | N37094G | 2022-12-18
71 | Research plus | 10 - 100µl | N37087G | 2022-12-18
72 | Research plus | 10 - 100µl | N37042G | 2022-12-18
73 | Research plus | 10 - 100µl | N36966G | 2022-12-18
74 | Research plus | 10 - 100µl | N37036G | 2022-12-18
75 | Research plus | 10 - 100µl | N36961G | 2022-12-18
76 | Research plus | 10 - 100µl | N37093G | 2022-12-18
77 | Research plus | 20 - 200µl | O22813G | 2022-12-18
78 | Research plus | 20 - 200µl | O22522G | 2022-12-18
79 | Research plus | 20 - 200µl | O22468G | 2022-12-18
80 | Research plus | 20 - 200µl | O22815G | 2022-12-18
81 | Research plus | 20 - 200µl | O22790G | 2022-12-18
82 | Research plus | 20 - 200µl | O22533G | 2022-12-18
83 | Research plus | 20 - 200µl | O22804G | 2022-12-18
84 | Research plus | 20 - 200µl | O22532G | 2022-12-18
85 | Research plus | 20 - 200µl | O22799G | 2022-12-18
86 | Research plus | 20 - 200µl | O22767G | 2022-12-18
87 | Research plus | 20 - 200µl | O22681G | 2022-12-18
88 | Research plus | 20 - 200µl | O22562G | 2022-12-18
89 | Research plus | 100 - 1000µl | N14078G | 2022-12-18
90 | Research plus | 100 - 1000µl | N13954G | 2022-12-18
91 | Research plus | 100 - 1000µl | N14389G | 2022-12-18
92 | Research plus | 100 - 1000µl | N13915G | 2022-12-18
93 | Research plus | 100 - 1000µl | N13917G | 2022-12-18
94 | Research plus | 100 - 1000µl | N13914G | 2022-12-18
95 | Research plus | 100 - 1000µl | N14049G | 2022-12-18
96 | Research plus | 100 - 1000µl | N13911G | 2022-12-18
97 | Research plus | 100 - 1000µl | N14341G | 2022-12-18
98 | Research plus | 100 - 1000µl | N13964G | 2022-12-18
99 | Research plus | 100 - 1000µl | N14387G | 2022-12-18
100 | Research plus | 100 - 1000µl | N13919G | 2022-12-18
101 | Research plus | 500 - 5000µl | O49744G | 2022-12-18
102 | Research plus | 500 - 5000µl | O49742G | 2022-12-18
103 | Research plus | 500 - 5000µl | O49741G | 2022-12-18
104 | Research plus | 500 - 5000µl | O49747G | 2022-12-18
105 | Research plus | 500 - 5000µl | O49746G | 2022-12-18
106 | Research plus Multi | 10 - 100µl | 3813184 | 2022-12-18
107 | Research plus Multi | 30 - 300µl | 2104905 | 2022-12-18
108 | Research plus Multi |  | L42976G | 2022-12-18
109 | Research plus Multi |  | N45036G | 2022-12-18
110 | eLINE |  | 14009438 | 2022-12-18
111 | ID-Pipetor FP-4 |  | A09312221 | 2022-12-18
112 | ID-Pipetor FP-4 |  | A11713961 | 2022-12-18
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu lub wysyłki (wysyłka w 5 rzutach po kilkanaście pipet). |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 58
| Część | 58
Temat: |  | Detektor promieniowania gamma
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Wprobe LAP | 2500112 | 2017 | 2022-10-19
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, wymianę baterii. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu lub wysyłki. W przypadku wysyłki Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożony sprzęt. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 59
| Część | 59
Temat: |  | Generator do termoablacji
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Solero MTA | QBY0002479 | 2017 | 2022-10-12
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 60
| Część | 60
Temat: |  | Performer hipertermii
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Performer HT | 261 | 2017 | 2023-02-26
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 61
| Część | 61
Temat: |  | System obrazowania VS3 Iridium
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | VS3 Iridium | 353-0426 | 2017 | 2022-12-10
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 62
| Część | 62
Temat: |  | Robotyczny pozycjoner optyki
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Endocontrol Viky | CX0807-17080 | 2017 | 2023-03-05
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 63
| Część | 63
Temat: |  | Kardiostymulator zewnętrzny
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | MIP-801 | 1167 | 2014 | 2022-12-30
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 64
| Część | 64
Temat: |  | Respiratory transportowe
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Medumat Easy CPR | 3850 | 2014 | 2023-02-18
2 | Medumat Easy CPR | 3957 | 2014 | 2023-02-18
3 | Medumat Easy CPR | 3956 | 2014 | 2023-02-18
4 | Medumat Easy CPR | 3979 | 2014 | 2023-02-18
5 | Medumat Easy CPR | 3954 | 2014 | 2023-02-18
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych aparatu z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta. Przegląd obejmuje min. wymianę zestawu serwisowego wymienionego w instrukcji obsługi. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 65
| Część | 65
Temat: |  | Stół operacyjny Saturn Select
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Saturn Select K | 100299892 | 2006 | 2023-01-27
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, smarowanie ruchomych części mechanicznych, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 66
| Część | 66
Temat: |  | Lampy operacyjne
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Mach LED 5 SC | 11/03663 11/09154 | 2011 | 2022-12-28
2 | Mach M3 | 05/0723 | 2005 | 2022-08-27
3 | Chromophare D650plus | 6010060 | 2006 | 2022-12-28
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, smarowanie ruchomych części mechanicznych, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 67
| Część | 67
Temat: |  | Sekwenator Ion S5 z wyposażeniem
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Ion S5 | 2772717110499 | 2017 | 2023-01-12
2 | Ion Chef | 242470864 | 2017 | 2023-01-12
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 68
| Część | 68
Temat: |  | Sekwenator kapilarny
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | AB 3500 | 29118-020 | 2017 | 2023-02-01
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzenia z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 69
| Część | 69
Temat: |  | Zamrażarki niskotemperaturowe
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | PLATINUM 340 V-4STD | 50984 | 2008 | 2022-10-12
2 | MDF-DU500VH-PE | 17090110 | 2017 | 2022-10-12
3 | MDF-DU702VX | 17070064 | 2017 | 2022-10-12
4 | MDF-DU702VX | 17070059 | 2017 | 2022-10-12
5 | GFL 6483 | 166169 | 2011 | 2022-07-30
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 70
| Część | 70
Temat: |  | Wirówki laboratoryjne
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Heraus Megafuge 16 | 3205 | 2017 | 2022-10-28
2 | Heraus Megafuge 8R | 42130970 | 2017 | 2022-10-28
3 | Centrifuge 5702R | 5703CP912534 | 2012 | 2022-07-01
4 | Heraus Megafuge 40R | 41255382 | 2011 | 2022-10-01
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 71
| Część | 71
Temat: |  | Aparat do izolacji kwasów nukleinowych
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Maxwell RSC System | 10000979 | 2017 | 2023-01-20
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. W ramach przeglądu wykonawca zapewni aparat zastępczy na czs przegladu. Koszty wysyłki aparatu po stronie wykonawcy. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 72
| Część | 72
Temat: |  | Inkubator, wirówka Bio-Rad
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | 37 SI | 2003346 | 2014 | 2022-06-11
2 | 12 SII | 2003614 | 2014 | 2022-06-11
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 73
| Część | 73
Temat: |  | Termocyklery PCR firmy Termo Scientific
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Veriti 96-Well | 2990236012 | 2017 | 2023-01-04
2 | Veriti 96-Well | 2990236211 | 2017 | 2023-01-04
3 | Veriti 96-Well | 2990236209 | 2017 | 2023-01-04
4 | Veriti 96-Well | 2990236212 | 2017 | 2023-01-04
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 74
| Część | 74
Temat: |  | Komory laminarne II
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | BioBase 1123BBC86 | BSC31A1810519A | 2018 | 2022-11-05
2 | BioBase 1123BBC86 | BSC31A1810520A | 2018 | 2022-11-05
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Przegląd oraz walidacja komory laminarnej zgodnie z obowiązującą normą: PN-EN 12469:2000. Usługa ta obejmuje: - Pomiar prędkości przepływu powietrza wlotowego i strumienia laminarnego zgodnie z załącznikiem G normy PL-EN 12469:2000. - Pomiar szczelności i integralności filtrów (filtra głównego i wylotowego) zgodnie z załącznikiem D normy PL-EN 12469: 2000 po przez wykonanie testu aerozolowego. - Sprawdzenie poprawnego działania funkcji komory (napięcie w gniazdach, sprawdzenie funkcji panelu sterowania, kontrola alarmów, ewentualnie temperatura blatu grzewczego). - Wydanie raportu zgodnego z wymogiem normy, potwierdzającego wykonanie testów wraz z wynikami dokonanych pomiarów. - Wydanie certyfikatu potwierdzającego prawidłowe działanie komory oraz szczegóły wykonanego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 75
| Część | 75
Temat: |  | Komory laminarne III
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | UV3 HEPA | P080211-002 | 2011 | 2022-11-13
2 | BioBan | 63170 | 2011 | 2022-11-13
3 | BioBan | 63171 | 2011 | 2022-11-13
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 76
| Część | 76
Temat: |  | Urządzenia laboratoryjne Becton Dickinson
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Bactec FX40 | FF2639 | 2017 | 2022-12-07
2 | Bactec FX40 | FF2640 | 2017 | 2022-12-07
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatów, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, wymiana zestawu serwisowego, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:

## Część nr 77
| Część | 77
Temat: |  | Komora laminarna IV
Szczegółowy podział części:
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Herasafe KS 12 | 42292276 | 2018 | 2022-10-28
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Pomiary kontrolne prędkości i laminarności przepływu. Przegląd obejmuje wymianę filtra kurzowego pod blatem roboczym oraz wykonanie niezbędnych pomiarów i kalibracji ustawień komory. Sprawdzenie integralności filtrów metodą aerozolową z użyciem laserowego miernika cząstek, sprawdzenie i kalibrację przepływu laminarnego zgodnie z normą PN-EN 12469. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT: