WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/6/22/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 06.04.2022r.

ZAWIADOMIENIE /2/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ” Dostawa produktów medycznych sterylizacyjnych – 5 pakietów”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający wymaga.

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy pakietu 2 poz. 2:

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej z wskaźnikiem do sterylizacji parowej w rozmiarze 19mm x 50mb?

Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu.

3. Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd PCD miał długość 20 cm i był wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką polimeru w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający wymaga.

Dotyczy pakietu 2 poz. 6:

4. Czy Zamawiający wymaga, aby na teście były umieszczone informacje w j. polskim?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający wymaga.

Dotyczy pakietu 2 poz. 7:

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednoelementowego testu do wykrywania pozostałości protein znajdujących się na powierzchni po myciu i dezynfekcji narzędzi, poprzez pobranie wymazu z powierzchni i umieszczeniu go w odczynniku, wyniki w czasie od 1 min bez konieczności inkubacji, test pozwala na wykrycie od 20 μg białka, możliwość przechowywania testu w temperaturze pokojowej.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy pakietu 2 poz. 8:

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu chemicznego klasy 6 emulacyjnego, stosowanego do oceny parametrów krytycznych procesu sterylizacji nasyconą parą wodną w sterylizatorach parowych wszystkich typów. Parametry 134oC/7 min –121oC/20 min. Oznaczenie daty przydatności do użycia na każdym wskaźniku. Wynik testu jest natychmiastowy i łatwy w interpretacji-prawidłowy przebieg procesu sterylizacji sygnalizowany wyraźną zmianą koloru emulatora –test zawiera opis w języku polskim i angielskim wskazującym określony kolor wskaźnika po sterylizacji.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 250 szt.?

Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu.

Dotyczy pakietu 2 poz. 9:

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu chemicznego klasy 6 emulacyjnego, stosowanego do oceny parametrów krytycznych procesu sterylizacji nasyconą parą wodną w sterylizatorach parowych wszystkich typów. Parametry 134oC/7 min –121oC/15 min. Oznaczenie daty przydatności do użycia na każdym wskaźniku. Wynik testu jest natychmiastowy i łatwy w interpretacji-prawidłowy przebieg procesu sterylizacji sygnalizowany wyraźną zmianą koloru emulatora –test zawiera opis w języku polskim i angielskim wskazującym określony kolor wskaźnika po sterylizacji.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu chemicznego klasy 6 emulacyjnego, stosowanego do oceny parametrów krytycznych procesu sterylizacji nasyconą parą wodną w sterylizatorach parowych wszystkich typów. Parametry 134oC/5,3 min. Wynik testu jest natychmiastowy i łatwy w interpretacji-prawidłowy przebieg procesu sterylizacji sygnalizowany wyraźną zmianą koloru wskazaną napisem „DARK” umieszczonym na teście.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 3:

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce rękawa 27 cm x 70 m rękawa o wymiarach 28,5 cm x 70 m?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce rękawa 21 cm x 70 m rękawa o wymiarach 22 cm x 70 m?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 4 poz. 1:

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo – foliowe, na których widnieje znak handlowy produktu zamiast nazwy wytwórcy, co jest zgodne z normą PN-EN 868-5, pkt. 4.6.1.1? Pozostałe parametry zgodne z SWZ..

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy pakietu 4 poz. 2:

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo – foliowe, na których widnieje znak handlowy produktu zamiast nazwy wytwórcy, co jest zgodne z normą PN-EN 868-5, pkt. 4.6.1.1? Pozostałe parametry zgodne z SWZ..

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce rękawa 75 mm x 25 mm x 100 m rękawa o wymiarach 75 mm x 30 mm x 100 m?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce rękawa 150 mm x 40 mm x 100 m rękawa o wymiarach 150 mm x 50 mm x 100 m?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza.

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce rękawa 200 mm x 60 mm x 100 m rękawa o wymiarach 200 mm x 50 mm x 100 m?

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce rękawa 300 mm x 80 mm x 100 m rękawa o wymiarach 300 mm x 60 mm x 100 m?

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy pakietu 4 poz. 3:

18. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu naprzemiennego pakowania papieru krepowanego?

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,06 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,33 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,53 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,4 kN/m?

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy pakietu 4 poz. 4:

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce chłonnych arkuszy absorpcyjnych 305 mm x 610 mm arkuszy w rozmiarze 300 mm x 600 mm?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 4 poz. 5:

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wytrzymałego materiału opakowaniowego do sterylizacji składającego się z trzech różnych warstw o gramaturze 55g/m²?

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy pakietu 4 poz. 6:

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny sterylizacyjnej o wytrzymałości na rozciąganie linowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,65 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,25 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie linowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,10 kN/m w

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 12.04.2022r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/