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Załącznik nr 1a do SWZ

	Numer postępowania: ZP-271-23/22

	Sekwenator nowej generacji NGS
(1 sztuka)

	1.  Zamawiający wymaga, by przedmiot niniejszego postępowania był fabrycznie nowy, nie powystawowy, kompletny, nie używany do prezentacji, wolny od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku oraz oryginalnie zapakowany, w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem.

	2. Urządzenie umożliwia sekwencjonowanie małych genomów (wirusowych, bakteryjnych), celowane resekwencjonowanie (amplikony, panele genowe), celowane profilowanie ekspresji genów, analizę miRNA / small RNA

	3. Źródło wzbudzania: dioda LED 515nm, 650nm

	4. Urządzenie wyposażone w zintegrowane moduły do amplifikacji, odczytu sekwencji oraz analizy danych

	5. Urządzenie pracujące w oparciu o sekwencjonowanie przez syntezę, izotermiczna amplifikacja na fazie stałej (komórka przepływowa), prowadząca do wytworzenia macierzy klastrów cząsteczek klonalnych

	6. Cykl amplifikacji i sekwencjonowania nie wymagający ręcznych manipulacji oraz dodatkowych urządzeń 

	7. Cykle amplifikacji i sekwencjonowania, również w trybie sparowanych końców w pełni zautomatyzowane 

	8. Parametry sekwencjonowania 

	         Długość odczytu w zakresie od 1 x 75pz do 2 x 150pz. 

	         Wydajność w jednym cyklu pracy urządzenia (liczba par zasad DNA odczytywana w jednej reakcji urządzenia) do około 7,5Gb w trybie sparowanych końców.

	         Wysoka dokładność odczytu (Q30 na poziomie minimum 80% uzyskanych danych dla optymalnie przygotowanej biblioteki kontrolnej)

	9. Urządzenie z zintegrowanym komputerem z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, sterowane wbudowanym dotykowym ekranem lub za pośrednictwem klawiatury i myszy 

	10. Możliwość pracy w 3 trybach 

	         trybie wysokoprzepustowym Liczba odczytów generowana w jednym cyklu pracy do 25 mln w trybie pojedynczych odczytów,  do 50 mln w trybie sparowanych końców.

	         W trybie średnioprzepustowym do 8 mln w trybie pojedynczych odczytów, do 16 mln w trybie sparowanych końców.

	tryb przyspieszony (rapid) dla fragmentów 100bp, tryb pojedynczych odczytów

	11. System otwarty – możliwość pracy nie tylko z zestawami producenta ale też z zestawami innych firmy 

	12. Wymiary nie większe niż: szer. × gł. × wys.: ok. 50 cm × 50 cm × 55 cm.

	13. Waga, nie więcej niż: ok. 50 kg.

	14. W zestawie UPS przystosowany do urządzenia

	15. Dodatkowy 12 - miesięczny kontrakt serwisowy pogwarancyjny wraz z wykonaniem jednego przeglądu w czasie trwania kontraktu (wraz z materiałami)

	16. Gwarancja na urządzenie i oprogramowanie:
- minimum 12 miesięcy gwarancji i rękojmi,
- usługa gwarancyjna i pogwarancyjna świadczona przez autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski,
-czas reakcji serwisu na zgłoszenie e-mail lub telefoniczne: max 5 dni roboczych,
- usunięcie uszkodzenia/awarii/usterki/wady: do 30 dni roboczych.
[bookmark: _GoBack]-wymiana podzespołu na nowy w przypadku wystąpienia trzech uszkodzeń, awarii, usterek lub wad tej samej części (w okresie gwarancji).
-w  przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzenia/awarii/usterki/wady Wykonawca dostarczy sprzęt nowy o tych samych parametrach bez dodatkowych opłat (w okresie gwarancji).
- możliwość zakupu nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych przez okres min. 3 lata licząc od podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 
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