Dotyczy części nr 1

Parametry graniczne (bezwzględnie wymagane); niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty

| Lp. | Parametry wymagane dla analizatora hematologicznego |
| --- | --- |
|  | Analizator hematologiczny nie starszy niż z 2020 roku wraz z BACK-UP′em nie starszym niż z 2012 roku o jednakowej wydajności i parametrach dla obu analizatorów: min. 100 oznaczeń CBC+Diff / godz. w każdym systemie podania (podajnikowym i manualnym), i o wydajności min. 70 65 oznaczeń CBC+Diff+RETIC / godz. w każdym systemie podania (podajnikowym i manualnym). Analizator w komplecie z podajnikiem automatycznym, komputerem, monitorem, zewnętrzną drukarką oraz UPS (rok produkcji wszystkich urządzeń nie starszy niż 2012). |
|  | Metoda pomiaru optyczna dla każdego mierzonego parametru morfologii krwi |
|  | Hemoglobina oznaczana metodą kolorymetryczna z odczynnikiem bezcjankowym. |
|  | Wymagane parametry PLT: - Liczba bezwzględna - MPV - PDW - Pomiar płytek olbrzymich (większych od 40 fl), z prawidłowym zaszeregowaniem do zbioru PLT, przy każdym pomiarze. |
|  | Wymagane parametry retikulocytarne (retikulocyty oznaczane w próbce pierwotnej, w pełni automatycznie): - liczba bezwzględna retikulocytów - odsetek retikulocytów - średnia objętość retikulocyta - IRF - średnia zawartość hemoglobiny w retykulocycie |
|  | Liniowość (górna granica) bez rozcieńczeń: - WBC – do min 380 tys./l - RBC - do min 7 mln/l - HGB - do min 22 g/dl - PLT - do min 3 mln/ul |
|  | Kontrole (na 3 poziomach) zawierające w 1 fiolce parametry dla CBC/DIFF/RETIC. |
|  | Dwustronna komunikacja z LIS, rozbudowany system flagowania wyników, możliwość archiwizowania wyników w analizatorze |
|  | Wpięcie do laboratoryjnego systemu informatycznego na koszt oferenta |
|  | Zagwarantowana bezpłatna międzynarodowa kontrola zewnątrzlaboratoryjna LabQuality dla - morfologii CBC – 6 x w roku, - morfologii 5DIFF – 4 x w roku - retykulocytozy - automatycznie – 2 x w roku - ocena manualnego leukogramu – 2 x w roku. |

…………………………………..……………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy