Dotyczy części nr 3

Parametry graniczne (bezwzględnie wymagane); niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty

Wymagania graniczne dla analizatorów i odczynników:

| Lp. | Parametr: |
| --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż rok produkcji 2017 w pełni sprawny, po przeglądzie technicznym. - Urządzenia dodatkowe: komputer, monitor, UPS podtrzymujący pracę analizatora przez min. 1h, zewnętrzna drukarka laserowa A4, stolik pod analizator. |
| 2 | Wydajność aparatu minimum 370 testów (PT), 310 testów (APTT) na godzinę. Wydajność aparatu 325 jednocześnie PT/APTT na godzinę |
| 3 | Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepiania metodą optyczną, chromogenną i immunologiczną. |
| 4 | Oznaczanie D-Dimerów w czasie poniżej 10 minut (odczynnik musi posiadać certyfikat FDA). |
| 5 | Praca z minimum 3 seriami tego samego odczynnika, możliwość wprowadzenia aplikacji zdefiniowanych przez użytkownika |
| 6 | Możliwość kalibracji PT bezpośrednio w INR i ustawienia własnego ISI dla laboratorium. |
| 7 | Automatyczne powtarzanie pomiarów - w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowością metody. |
| 8 | Zautomatyzowany odczyt kodu kreskowego próbek. |
| 9 | Zautomatyzowany odczyt kodu kreskowego wszystkich już załadowanych odczynników. |
| 10 | Odczynnik do oznaczania PT w oparciu o tromboplastynę ludzką nierekombinowaną pochodzenia łożyskowego o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1). |
| 11 | Możliwość kalibracji PT bezpośrednio w INR. |
| 12 | Ukośne ustawienie fiolek odczynnikowych (zminimalizowanie przestrzeni martwej). |
| 13 | Dwustronna współpraca z posiadanym Laboratoryjnym Systemem Informatycznym INFOMEDICA LABORATORIUM” firmy Asseco Poland S.A Koszt zainstalowania połączenia uwzględniony w cenie oferty. |
| 14 | System kontrolowania odczynników z pomiarem ich objętości, uwzględnieniem numerów seryjnych, terminów ważności itp. na pokładzie analizatora. |
| 15 | Możliwość swobodnego dodawania: odczynników, próbek, kuwet w trakcie pracy aparatu. |
| 16 | Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki (na CITO) w trakcie pracy aparatu. |
| 17 | Minimum 400 kuwet pomiarowych na pokładzie. |
| 18 | Rozbudowany system kontroli jakości uwzględniający karty Levey-Jeningsa i Reguły Westgarda. |
| 19 | Możliwość podglądu przebiegu każdej reakcji jak i jego odtworzenia w postaci wykresu. |
| 20 | Możliwość kalibracji nowej serii odczynnika w trakcie pracy analizatora. |
| 21 | Reflex testing (automatyczne zlecenie innych testów wg wcześniej zaprogramowanych reguł). |
| 22 | Bezpłatna zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości Randox w ilości 12 sprawdzianów na rok w zakresie wszystkich analizowanych parametrów |

…………………………………..……………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy