Dotyczy części nr 4

Parametry graniczne (bezwzględnie wymagane); niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty

| Lp. | Parametry wymagane dla analizatora parametrów krytycznych |
| --- | --- |
|  | Analizator parametrów krytycznych nie starszy niż z roku produkcji 2018, (podać nazwę handlową, typ, model oraz producenta urządzenia w ofercie) |
|  | Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2. |
|  | Parametry wyliczane: aktualne i standardowe stężenie wodorowęglanów, aktualny i standardowy nadmiar zasad, całkowita zawartość dwutlenku węgla, wysycenie hemoglobiny tlenem, całkowita zawartość tlenu we krwi. |
|  | Analizator pracujący na bazie oddzielnych kaset zawierających elektrody oraz odczynniki, kalibratory i płyny płuczące. Możliwość wymiany pojedynczych kaset bez konieczności równoczesnej wymiany pozostałych pakietów. |
|  | Elektrody pomiarowe w pełni bezobsługowe, zintegrowane w kasecie. |
|  | Wszystkie kalibratory płynne; kalibracja bez wykorzystania butli z gazami. |
|  | W pełni automatyczna kalibracja nie wymagająca zewnętrznych kalibratorów ani walidatorów. |
|  | Możliwość wykonania kalibracji na żądanie operatora. |
|  | Monitorowanie jakości pracy analizatora przy użyciu materiałów kontrolnych o co najmniej trzech poziomach badanych parametrów. |
|  | Termin ważności kaset z odczynnikami do wykonania badań nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostarczenia. |
|  | Minimalny czas trwałości odczynników po zainstalowaniu w analizatorze – 42 dni. |
|  | Możliwość rozszerzenia panelu parametrów badanych o elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń zjonizowany) oraz Hct |
|  | Pomiar wszystkich badanych parametrów w jednym torze pomiarowym z wykorzystaniem jednej elektrody referencyjnej. |
|  | Materiał badany (krew pełna, płyny z jam ciała) podawany ze strzykawki lub kapilary. |
|  | Objętość próbki badanej (podawanej ze strzykawki lub kapilary) nie większa niż 125 µl. |
|  | Czas uzyskania wyniku nie dłuższy niż 120 s. |
|  | Wymagany akumulator pozwalający na kontynuowanie pracy przez około 30 minut po wyłączeniu zasilania. |
|  | Menu analizatora w języku polskim. |
|  | Komunikacja z analizatorem za pomocą ekranu dotykowego. |
|  | Wbudowane video (program instruktażowy w języku polskim) ułatwiające wykonywanie rutynowych czynności. |
|  | Wbudowana drukarka. |
|  | Wymagany czytnik kodów kreskowych. |
|  | Dwustronna transmisja danych między analizatorem a LIS. |
|  | Wbudowany program kontroli jakości z pamięcią minimum 200 wyników oznaczeń w surowicach kontrolnych. |
|  | Możliwość zgromadzenia w pamięci analizatora co najmniej ostatnich 200 wyników oznaczeń pacjentów. |
|  | Podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego InfoMedica (producent Asseco Poland S.A.) na koszt Wykonawcy |
|  | W okresie trwania umowy Wykonawca zapewnia bezpłatny udział w 8 sprawdzianach kwartalnych, w międzynarodowym programie zewnętrznej oceny jakości organizowanym przez Labquality. |
|  | Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy naprawa analizatora trwa dłużej niż 3 dni od momentu zgłoszenia awarii, Wykonawca zapewni aparat zastępczy o identycznych możliwościach pomiarowych na cały okres trwania naprawy. |
|  | Czas reakcji serwisu nie później niż 24 godziny od zgłoszenia awarii. |
|  | Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca, przy pierwszej dostawie, doręczył Zamawiającemu karty charakterystyki dla każdego produktu (w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej) w przypadku kiedy jest to wymagane. |
|  | Wykonawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora. |
|  | Termin dostawy i instalacji analizatora do 14 dni od daty udzielenia zamówienia. |

…………………………………..……………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy