Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/05/P/2022	 Katowice dnia: 2022-05-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej jednorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/05/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów brzuszno-kroczowych o poniższym składzie: 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej 1 x serweta na stolik May 80 x142 cm, 1 x serweta pod pośladki 89x119cm ze wzmocnieniem w części pośladkowej min. 18x89cm 1 x ręcznik chłonny 34x36cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 1 x serweta do zabiegów w pozycji litotomijnej 260x304cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem 10x12cm ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu oraz dodatkowym mocującym paskiem przylepnym na dolnym brzegu serwety. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43g/m2 , w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym 46x90cm z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2, odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej "oddychające", paroprzepuszczalne. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych o zaoferowanym składzie i parametrach. - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów brzuszno-kroczowych o poniższym składzie: Sterylna serweta do zabiegów kroczowo-pachwinowych 196x240 cm z obszernym wzmocnieniem 105x140 cm +/-1cm z przylepnym wycięciem 45x95cm +/-1cm ze zintegrowaną serwetą kroczową. Serweta główna wykonana z chłonnego trilaminatu odpornego na przenikanie płynów > 200 cm H2O, wytrzymałego na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa). Obszar wzmocnienia (gramatura łączna 140g/m2),odporny na przenikanie płynów > 200 cm H2O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho >570kPa. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających. Serweta kroczowa wykonana z paro przepuszczalnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlance z poliestru i pulpy celulozowej. I klasa palności. Serweta spełnia wymagania normy PL EN 13795, pakowana sterylnie we włókninę SMS i przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych o zaoferowanym składzie i parametrach. Pakiet 16 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 3 z pakietu w celu złożenia konkurencyjnej cenowo oferty. Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu SWZ. Pakiet 19 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu o gramaturze min. 35g/m2. Pozostałe zgodnie z SWZ. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 19 kompletu o gramaturze min. 35g/m2. Pakiet 19 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu o gramaturze 40g/m2. Pozostałe zgodnie z SWZ. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 komplet o gramaturze 40g/m2. Pozostałe zgodnie z SWZ. Pakiet 20 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej trzywarstwowej z tasiemkami, typ II, materiał filtracyjny o skuteczności ≥ 98 wiązana na troki, wyposażona w sztywnik umożliwiający dopasowanie do kształtu twarzy. Opakowanie a'50 szt. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 20 masek chirurgicznych o zaoferowanych parametrach. Pakiet 21 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej hipoalergicznej wykonanej z min. trzech warstw włóknin - (w częściach zewnętrznych z celulozy), wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, na troki mocowane na szerszej części maski, nie zawierająca barwników (w kolorze białym). Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana po 50 szt. w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 21 maski chirurgiczne hipoalergiczne o zaoferowanych parametrach. Pakiet 24 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okrągłego czepka w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze ±53 cm z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze max. 12 g/m2. Pakowany po 100 szt. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 24 czepka o zaoferowanych parametrach. Pakiet 29 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, niesterylnego podkładu chłonnego, min. 4-warstwowy, przeciwodleżynowy, oddychający, przeznaczony do absorbcji płynów ustrojowych. Warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni. Rdzeń chłonny z marginesami uszczelniającymi z każdej strony, zabezpieczającymi przed wyciekaniem płynów. Pochłaniają zapach i zawilgoć, zapewniając suchą w dotyku powierzchnię w ciągu kilku minut. Rozmiar 210 x 80 cm, chłonność 4900 ml, potwierdzona przez producenta. Oddychająca, pełnobarierowa, antypoślizgowa warstwa spodnia (zielony kolor nadruku części spodniej). Nadaje się do repozycjonowania pacjenta, obracania go i unoszenia (wytrzymałość do 150 kg). Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 30 szt. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 29 jednorazowy, niesterylny podkładu chłonny o zaoferowanych parametrach. Pakiet 29 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo - brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej foli polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Wszystkie krawędzie uszczelnione. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Parametry: - chłonność 3750 - 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2490 % - gramatura podstawowa: 150 g/m2 (+/- 10%), - wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu. - pakowana po 20 sztuk/karton. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 29 serwetę ochronną na stół operacyjny o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura