Załącznik. 9.p.3

Eap.2412/9/22/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

Pakiet 3 -  Sprzęt i urządzenia do terapii rehabilitacyjnej

- Podnośnik pacjenta z nosidłami i ramą do pozycji siedzącej 1 kpt.

Producent: (podać) .................................

Typ, model  ……………………………..

Rok produkcji: (podać) .............................

| Opis wymaganych parametrów | Wymaganie | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Pasywny podnośnik pacjenta na podstawie jezdnej | Tak |  |
| Dwukolumnowy maszt zapobiegający kontaktowi ze stopami pacjenta | Tak |  |
| Długie ramię nośne w kształcie łuku z ramą pozwalającą obracać pacjenta o 360° | Tak |  |
| Regulacje elektryczne: góra/dół, rozstaw nóżek, regulacja ramy do zaczepiania nosideł z pilota (w celu optymalnego pozycjonowania pacjenta przy przemieszczaniu na wózek/krzesło/łóżko | Tak |  |
| Zasilanie akumulatorowe, akumulator ładowany w zewnętrznej ładowarce. W komplecie dwa akumulatory dla zapewnienia ciągłej pracy | Tak |  |
| Udźwig podnośnika: min. 180 kg | Tak Podać |  |
| Elektrycznie sterowana sztywna czteropunktowa rama do zaczepienia nosideł zatrzaskowych (nie pętlowych). Rama umożliwia właściwe pozycjonowanie pacjenta np. przejście z pozycji siedzącej do półleżącej, zmianę pozycji pacjenta po podniesieniu bez wysiłku personelu przy pomocy pilota opiekuna. | Tak |  |
| Możliwość użycia różnego typu nosideł: - nosidła transportowe - nosidła toaletowe - nosidła kąpielowe - nosidła dla pacjentów po amputacji | Tak |  |
| Podstawa jezdna wyposażona w cztery skrętne kółka, z czego dwa z hamulcem | Tak |  |
| Zakres podnoszenia min. 1 225mm – podnośnik pozwala na podniesienie pacjenta z podłogi | Tak Podać |  |
| Szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej w pozycji złożonej – nie więcej niż 760mm | Tak Podać |  |
| Pilot wyposażony w zaczep umożliwiający powieszenie go np. na uchwycie podnośnika | Tak |  |
| Podnośnik wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający przygniecenie pacjenta, który automatycznie zatrzymuje opuszczanie po napotkani przeszkody | Tak |  |
| Podnośnik wyposażony w system ręcznego, awaryjnego opuszczania w przypadku awarii funkcji elektrycznych | Tak |  |
| Całkowita masa podnośnika gotowego do pracy (razem z odpowiednią ramą) nie przekracza 58 kg | Tak Podać |  |
| Wyposażenie: - Nosidło czteropunktowe transportowe miękkowyściełane zmniejszające nacisk na uda pacjenta, rozmiar „L” – 1szt. - Nosidło czteropunktowe transportowe miękkowyściełane zmniejszające nacisk na uda pacjenta, rozmiar „XL” – 1szt. | Tak Podać |  |
| Gwarancja i rękojmia : min. 24 miesięcy | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
| Minimum jeden przegląd gwarancyjny w roku | Tak |  |
| Zapewnienie przeglądu pogwarancyjnego | Podanie nazwy serwisu i danych kontaktowych |  |
| Szkolenie personelu z zakresu obsługi podnośnika | Tak |  |

- Lampa do terapii światłem z filtrem fulerenowym -  1 kpt.

Producent: (podać) .................................

Typ, model  ……………………………..

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane TAK / NIE | # Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Średnica filtra wynosi około 5 cm | TAK Podać |  |
|  | Zasilanie 100-230 V~, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Pobór mocy max. 56 VA | TAK |  |
|  | Moc żarówki halogenowej 20 - 40 W | TAK Podać |  |
|  | Klasa ochrony Klasa II , IP 20 | TAK |  |
|  | Typ urządzenia Typ BF | TAK |  |
|  | Ciężar bez statywu max. 0,5 kg | TAK Podać |  |
|  | Temperatury otoczenia: - eksploatacja +10°C do +40°C - magazynowanie -30°C do + 45°C | TAK |  |
|  | Długość fali 480 - 3400 nm | TAK |  |
|  | Stopień polaryzacji >95% (590 - 1550 nm) | TAK |  |
|  | Jednostkowa gęstość mocy średnio min. 40 mW/cm2 | TAK |  |
|  | Energia światła na minutę średnio min. 2.4 J/cm2 | TAK |  |
|  | Znak CE | TAK |  |
|  | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesięcy | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |

- Wielofunkcyjny stół do ćwiczeń manualnych ręki M12 – 1 kpt.

Producent: (podać) .................................

Rok produkcji: (podać) .............................

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół wielofunkcyjny do ćwiczeń manualnych z oporem ręki | Tak – podać nazwę handlową ,model |  |
|  | 12 niezależnych stanowisk do ćwiczeń ręki | Tak |  |
|  | Kolumna oporowa umieszczona w centralnej części stołu | Tak |  |
|  | 4 niezależne stosy ciężarkowe | Tak |  |
|  | Możliwość ćwiczenia 4 pacjentów jednocześnie | Tak |  |
|  | Waga obciążenia stosu od 250 - 2750g | Tak |  |
|  | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesięcy | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy