/pieczątka Wykonawcy /									Zał.9.p.5

Eap-2412/9/22/M

Pakiet 5 – Ureterorenoskopy giętkie ze sterownikiem i akcesoriami  - 2 kpt.

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

Rok prod. …………………………………………….

| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ureterorenoskopy Giętkie - 2 kpt. |  |  |  |  |
|  | Ureterorenoskop Giętki, cyfrowy, wielorazowy | Tak |  | Wymagane |
|  | Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie pracy | Tak |  | Wymagane |
|  | Czas pracy cyfrowego ureterorenoskopu giętkiego min. 21 godzin | Tak |  | Wymagane |
|  | Długość robocza oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. 670 mm | Tak |  | Wymagane |
|  | Maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego Ø 2,8 mm | Tak |  | Wymagane |
|  | Maksymalna średnica zewnętrzna części dystalnej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego F 7,5 | Tak |  | Wymagane |
|  | Średnica kanału roboczego oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. Ø 1,2 mm | Tak |  | Wymagane |
|  | Pole widzenia oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. 110° | Tak |  | Wymagane |
|  | Głębia ostrości oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min 2-50 mm | Tak |  | Wymagane |
|  | Wygięcie części dystalnej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min 270° góra i 270° dół | Tak |  | Wymagane |
|  | Dopuszczenie do sterylizacji oferowanych uretorenoskopów giętkich w sterylizacji plazmowej oraz niskotemperaturowej | Tak |  | Wymagane |
|  | Każdy z giętkich Ureterorenoskopów wyposażony w: - zawleczkę zaworu sterylizacji - wielorazowy adapter fiksujący włókno laserowe | Tak |  | Wymagane |
|  | Metalowy kranik z końcówką typu Luer oraz końcówką męską, z otworem 3mm, wielorazowy – 1 szt | Tak |  | Wymagane |
| Sterownik cyfrowy kompatybilny z oferowanymi Ureterorenoskopami Cyfrowymi i Ureterocystoskopami – 1 szt oraz ekran do obsługi giętkiego Ureterocystoskopu Cyfrowego |  |  |  |  |
|  | Sterownik kamery kompatybilny z oferowanymi ureterorenoskopami giętkimi i ureterocystoskopami giętkimi | Tak |  | Wymagane |
|  | Żródło światła LED zintegrowane z oferowanym sterownikiem. | Tak |  | Wymagane |
|  | Żywotność diody LED min 10.000 godzin | Tak |  | Wymagane |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. trzy wyjścia wideo takie jak: HD-SDI, DVI, HDMI. | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość rejestrowania zdjęć oraz nagrywania filmów. | Tak |  | Wymagane |
|  | Wbudowany port USB 3.0 | Tak |  | Wymagane |
|  | Minimum dwa specjalne tryby pracy kamery w tym dedykowane programy do wzmocnienie obrazu w celu zmniejszenia koloru krwi oraz wzmocnienie obrazu naczyń krwionośnych i struktury błony śluzowej. | Tak |  | Wymagane |
|  | Waga urządzenia max 8 kg | Tak |  | Wymagane |
|  | Adapter do podłączenia ureterorenoskopu giętkiego do dedykowanego kontrolera kamery oraz tester szczelności | Tak |  | Wymagane |
|  | Szczotka czyszcząca (do urządzeń o średnicy 2,0 - 2,5 mm, długość całkowita 1200mm, długość elementu czyszczącego 16 mm) | Tak |  | Wymagane |
|  | Szczotka czyszcząca (do urządzeń o średnicy 1,0 - 1,5 mm, długosć całkowita 1200mm, długość elementu czyszczącego 10 mm) | Tak |  | Wymagane |
|  | Włókna laserowe kompatybilne z Laserem Jena Surgical będącego w posiadaniu Zamawiającego. Średnica włókien 272 lub 550 um do wyboru w zależności od potrzeb eksploatacyjnych. Włókna zamawiane sukcesywnie. 25 szt. | Tak |  | Wymagane |
|  | Kosz do sterylizacji giętkich endoskopów – 2 szt. | Tak |  | Wymagane |
|  | Kleszczyki chwytające giętkie, z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, Ø 3 Fr, długość robocza 920 mm, obie bransze ruchome, płaskie, ząbkowane, wielorazowe , jednoczęściowe – 2 szt. | Tak |  | Wymagane |
|  | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesięcy | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  | Wymagane min. 24 miesiące |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać nazwę i dane kontaktowe |  | Wymagane |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /