Załącznik. 9.p.6

Eap.2412/9/22/M

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pakiet 6 – Aparaty do hemodializy – 2 kpt.

| Przedmiot: | Aparat do hemodializy |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2021 |  |  |
|  | Zamknięty obieg do automatycznej dezynfekcji aparatu HD i wszystkich jego elementów, łącznie z końcówkami ssawek do płynnych koncentratów w kanistrach: kwaśnego i zasadowego. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy aparatu na powszechnie stosowanych płynnych koncentratach kwaśnych i zasadowych w kanistrach. | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar klirensu mocznika metodą „on-line” | Tak |  |
|  | Automatyczne profilowanie sodu i ultrafiltracji. | Tak |  |
|  | Pomiar ultrafiltracji metodą objętościową , kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja. | Tak |  |
|  | Zintegrowany rękaw do pomiaru ciśnienia krwi pacjenta – monitor ciśnienia krwi | Tak |  |
|  | Przepływ dializatu od 300 - 800 ml/min | Tak |  |
|  | Automatyczne testowanie przed i w trakcie zabiegu dializy | Tak |  |
|  | Płynna regulacja przepływu pompy krwi w zakresie od 15 – 600 ml/min | Tak |  |
|  | Możliwość realizacji dializy jednogłowej metodą (click – clack) | Tak |  |
|  | Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa” | Tak |  |
|  | Ultrafiltracja sekwencyjna (ISO UF) – sucha bez dializatu | Tak |  |
|  | Łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu do analizy, bez konieczności przestawienia aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość realizacji dializy na dializatorze wysokoprzepływowym | Tak |  |
|  | Programy dezynfekcji chemicznej z procedurą podgrzewania środka dezynfekcyjnego | Tak |  |
|  | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | Tak |  |
|  | Centralny system blokowania kół lub indywidualna blokada każdego koła osobno | Tak |  |
|  | Opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jeden zabieg HD | Tak |  |
|  | Filtracja płynu dializacyjnego (ultraczysty dializat ) | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem komputerowym centralnym | Tak |  |
|  | Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce | Tak |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
|  | Pomiar ultrafiltracji niewymagający częstej kalibracji (max. raz na rok) | Tak |  |
|  | Filtr wody uzdatnionej lub dializatu | Tak |  |
|  | Łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu do analizy | Tak |  |
|  | Graficzny ekran , nie emitujący promieniowania | Tak |  |
|  | Łatwość utrzymania aparatu w czystości | Tak |  |
|  | Podgląd efektywnego przepływu krwi | Tak |  |
|  | Funkcja podłączenia środka dezynfekcyjnego na bazie chloru | Tak |  |
|  | Bateria, która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. | Tak |  |
|  | Pomiar adekwatności dializy w trakcie trwania zabiegu | Tak |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie). | Min. 1 na 2lata |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48 h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 5 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 10 dni roboczych |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
|  | Gwarancja i rękojmia 24 miesiące | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
|  | Szkolenie pracowników | tak |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Wartość oferowana”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy