Zał.9.p.7

Eap.2412/9/22/M

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pakiet 7 – Zestaw do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego  - 2 kpt.

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych)

Producent: (podać) .................................

Rok produkcji: (podać) .............................

Typ, model ………………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane TAK / NIE | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szyna z układem kinematycznym gwarantującym zgodny fizjologicznie ruch kończyny dla dorosłych i dzieci z zakresem wymiarów uda od 31 do 49 cm i podudzia od 25 do 57 cm oraz wzrostem 120 cm - 205 cm i wagą do 150 kg | TAK |  |
| 2 | Oskalowane elementy regulacyjne szyny z wymiarami długości uda i podudzia, regulowana pozycja oparć uda, podudzia i stopy za pomocą bloczków zaciskowych; oparcia kończyny wykonane z elastycznego tworzywa z certyfikatem biokompatybilności w pełni dezynfekowalne środkami bez konieczności rozcieńczania | TAK |  |
| 3 | Zakres ruchu w stawie biodrowym prostowanie/zginanie 0° - 115° | TAK |  |
| 4 | Zakres ruchu w stawie kolanowym prostowanie/zginanie -10° - 0° - 120° | TAK |  |
| 5 | Regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie zginania podeszwowego /grzbietowego bez ograniczeń, a w zakresie inwersji/ewersji od 40° do 40°, wraz zachowaniem możliwości aktywnego ruchu rezystancyjnego i ćwiczeń izometrycznych | TAK |  |
| 6 | Automatyczne poszerzenie zakresu ruchu, kontrolowane zmianą prędkości i regulacją siły oddziaływania; program rozgrzewki (rozluźnienie spastyczności), programy ćwiczeń: oscyclacja, stretching, elektrostymulacja, relaksacja | TAK |  |
| 7 | Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w 25 poziomach siły oddziaływania | TAK |  |
| 8 | Możliwość ustawienia czasu pracy od 1 min. do 24 godz. ustawianych co minutę | TAK |  |
| 9 | Regulacja prędkości pracy w 20 poziomach; automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy; stopniowe przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych | TAK |  |
| 10 | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego z blokadą przed przypadkową zmianą parametrów z obsługą intuicyjną z zastosowaniem ikon funkcyjnych oraz monitorowanie przebiegu ruchu, funkcji i programów terapii na niedotykowym podświetlanym wyświetlaczu LCD-TFT 320x240 pikseli, 2,5" z regulacją kontrastu | TAK |  |
| 11 | Karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta min. 5 szt. z możliwością przeniesienia wyników terapeutycznych do PC | TAK |  |
| 12 | Dokumentacja przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej dla prostowania i zginania | TAK |  |
| 13 | Zsynchronizowana elektrostymulacja EMS 2 kanałowa - elektrostymulator NMES, TENS, HV, IF, FES w zestawie | TAK |  |
| 14 | Aparat zgodny z normą IEC 60601-1-2:2014 i IEC 60601-1-11:2010 kompatybilności elektromagn.; masa do 11 kg | TAK |  |
| 15 | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesięcy | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
| 16 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać nazwę i dane kontaktowe |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………………………..

/ miejscowość, data /

………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej