Zał.9.p.8

Eap.2412/9/22/M

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pakiet 8 – Napęd ortopedyczny z narzędziami do procedur małoinwazyjnych – 1 kpt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymaganie | Potwierdzenie przez Wykonawcę Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |

| 1 | Napęd ortopedyczny zestaw – 1 kpt. Producent…… Typ, model ………. Rok produkcji…… | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Konsola sterująca – wbudowany wyświetlacz LCD, możliwość ustawienia sześciu programów użytkownika, prezentacja wartości zadanych: numer programu, prędkość, moment obrotowy, wartość irygacji w zakresie 0-100%, kierunek obrotów, data i czas, wymiary 256 mm x 109 mm x 305 mm, waga 7.0 kg, wbudowana pompa irygacyjna – maksymalna wartość przepływu ≥ 90 mL/min., uchwyt do worka z płynem o wadze do 2 kg | Tak |  |
| 3 | Silnik – napęd piórowy, prędkość maksymalna 15 000 obr. / min., wbudowany przewód sterujący o długości 3,5 m, średnica 26,3 mm, długość 96 mm, waga 0,42 kg, moment obrotowy 7 Ncm, możliwość podłączenia nasadek typu piła oscylacyjna, piła posuwisto – zwrotna, nasadki do wierteł i drutów typu Kirschnera, napęd nie wymagający konserwacji i smarowania, możliwość mycia i dezynfekcji w myjce automatycznej | Tak |  |
| 4 | Sterownik nożny czteroprzyciskowy, przewodowy - możliwość sterowania parametrami: włączenie / wyłączenie pompy irygacyjnej, regulacja prędkości obrotowej silnika, zmiana kierunku obrotów silnika, zmiana programów od 1 do 6, sterownik wyposażony w metalowy uchwyt, wodoszczelny - klasa ochronności IPX8 | Tak |  |
| 5 | Kaseta sterylizacyjna | Tak |  |
| 6 | Rękojeść wydłużająca do napędu | Tak |  |
| 7 | Nasadka piła oscylacyjna, oscylacje maksymalne 15 000 osc./min. | Tak |  |
| 8 | Nasadka do procedur przezskórnych (zabiegi małoinwazyjne MIS), obroty maksymalne 15 000 obr./min, nasadka dostosowana do ostrzy Ø 2,35mm | Tak |  |
| 9 | Nasadka AO, obroty maksymalne 1300 obr./min. | Tak |  |
| 10 | Nasadka wiertarska typu Jacobs, hybrydowa (możliwość mocowania wierteł bez użycia klucza i z użyciem klucza), zakres 0 - 5mm, obroty maksymalne 1300 obr./min. | Tak |  |
| 11 | Nasadka do drutów typu Kirschnera, zakres 0,6mm - 1.6mm, obroty 0-2750 obr./min., mechanizm zapobiegający wypadaniu drutów przy braku nacisku na dźwignię | Tak |  |
| 12 | Nasadka do drutów typu Kirschnera, zakres 1,2mm - 2,4mm, obroty 0-1300 obr./min., mechanizm zapobiegający wypadaniu drutów przy braku nacisku na dźwignię | Tak |  |
| 13 | Adapter offsetowy, kaniulowany | Tak |  |
| 14 | Zestaw narzędzi do wykonywania procedur MIS w obrębie stopy, składający się z czterech elewatorów w różnych rozmiarach i o różnych kształtach oraz uchwytu do ostrza typu „beaver blade”. Całość umieszczona w kasecie sterylizacyjnej | Tak |  |
| 15 | Frezy do procedur małoinwazyjnych (10 szt.) do wyboru: 13 mm, Ø 2 mm, 8 mm, Ø 2 mm, 12 mm, Ø 2.2 mm, 13 mm, Ø 2.9 mm, - mm, Ø 2 mm, 20 mm, Ø 3.1 mm, | Tak |  |
| 16 | Ostrza typu beaver blade (10 szt.) | Tak |  |
| 17 | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesięcy | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
| 18 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać nazwę i dane kontaktowe |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………………………..

/ miejscowość, data /                                                       ………………………………..

Podpis osoby upoważnionej