Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2022	 Katowice dnia: 2022-08-08

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych

oraz pozostałych wyrobów medycznych”; nr postępowania: AZP/09/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1, poz. 2

1. Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Nóż typu Slit, jednorazowy, metalowy, zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka,                       o obustronnie ostrzonych krawędziach tnących przechodzących poza najszerszą część ostrza, wykończone matowo, o kalibracjach 2,2 mm, 2,4 mm, 2,65 mm, 2,75 mm, bez znacznika głębokości.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 2 noża typu Slit o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 3

2. Czy Zamawiający wymaga do dostawy markera zarówno w zakresie poz.1 jak i poz.3 niniejszego pakietu?

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 3 poz. 1 oraz poz. 3 wymaga do dostawy markera.

Pakiet nr 5, poz. 1

3. Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Kaseta do sterylizacji parowej. Wykonana z tworzywa z przeźroczystą pokrywką, zamykana na zatrzaski. Rozmiar: 15,24 x 25,4 x 1,9 cm (6” x 10” x 0.75”) z matą silikonową.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 1 kasetę do sterylizacji parowej, wykonaną                     z tworzywa z przeźroczystą pokrywką, zamykaną na zatrzaski w rozmiarze: 15,24 x 25,4 x 1,9 cm z matą silikonową.

Pakiet nr 5, poz. 2

4. Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Kaseta do sterylizacji parowej. Wykonana z tworzywa z przeźroczystą pokrywką, zamykana na zatrzaski. Rozmiar: 10,16 x 19,05 x 1,9 cm (4” 7.5” x 0.75”) z matą silikonową

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 1 kasety do sterylizacji parowej                              o zaoferowanym rozmiarze.

Pakiet nr 7, poz. 1

5. Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Pierścień dotorebkowy atraumatyczny do stabilizacji soczewki wewnątrzgałkowej, wykonany z materiału PMMA (polimetakrylan metylu), kolor niebieski; grubość 0,17 mm; zakończony po obu stronach pierścieniami fiksacyjnymi fi wewn. 0,38 mm; Wymiary pierścienia:

- średnica pierścienia (w staniu sprężonym, przy stykających się pierścieniach fiksacyjnych): 11 mm / 12 mm

- średnica pierścienia rozprężonego: 13 mm / 14 mm

Pierścień jałowy, załadowany fabrycznie do jałowego jednorazowego injectora; injector                       z elementem zabezpieczającym przed niekontrolowanym przesuwem tłoka.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1 pierścienia dotorebkowego                                   o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 11, poz. 1

6. Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Zestaw jednorazowy sterylny do iniekcji doszklistkowej. Skład zestawu:

serweta na stolik 75x75 cm (zawinięcie) x1

kieliszek 60 ml x2

opatrunek na oko x1

patyczki z wacikiem, mała „główka” x2

kocher plastikowy x1

kompres z włókniny 7,5 x7,5 cm x5

miarka plastikowa 3,5 / 4,0 mm x1

rozwórka x1

serweta operacyjna 47x47 cm ze zintegrowaną samoprzylepną folią chirurgiczną, naciętą x1

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 11 poz. 1 zestawu do iniekcji doszklistkowej                     o zaoferowanym składzie.

Pakiet nr 17, poz. 1

7. Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Soczewka akrylowa, zwijalna, hydrofilna, asferyczna do wszczepu wtórnego do rowka w oku pseudofakijnym. Optyka typu Convex / Concave. Średnica optyczna 6,0 mm, średnica całkowita 13,0 mm, haptyki 4x "closed loop", angulacja 0 stopni, moc od -10,0 D do +10,0 D skok co 0,25 D. Injektor jednorazowego użytku z kartridgem.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 1 soczewki akrylowej zwijalnej, hydrofilnej, asferycznej o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 20, poz. 2

8. Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Wielorazowe trepany kompatybilne ze sztancą w rozmiarach: 7,0; 7,20 : 8,00 (stopniowane co 0,10mm); 8,00; 8,0; 8,20; 8,40; 8,50; 8,60; 8,70; 9,0; 9,50; 9,70; 9,90 mm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 20 poz. 2 wielorazowe trepany o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

p.o. Dyrektora

Adam Trzebinczyk