/ pieczątka Wykonawcy/								Zał.4.1.p.1.

Eap-2412/11/22/D

Wymagane parametry analizatora

PAKIET NR 1 - odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego z becupem.

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

| Lp. | PARAMETRY GRANICZNE | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | Odpowiedź Wykonawcy ( wypełnia Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W pełni automatyczny, wolnostojący (‘random access’), wieloparametrowy analizator biochemiczny o wydajności min. 750 oznaczeń na godzinę. Analizator nie starszy niż wyprodukowany w 2021 r. | TAK |  |
| 2. | Analizator backup, zapewniający ciągłość pracy a przypadku awarii analizatora podstawowego. | TAK |  |
| 3. | Aparat gotowy do pracy przez całą dobę - natychmiastowe przejście do pracy ( max. 30 sekund ) ze stanu „stand by” (spoczynku). | TAK |  |
| 4. | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku (bez układu myjącego). | TAK |  |
| 5. | System detekcji skrzepów i pęcherzyków powietrza w próbce. | TAK |  |
| 6. | Odczynniki gotowe do użycia. Wbudowany magazyn na odczynniki: min. 120 pozycji. | TAK |  |
| 7. | Stabilność kalibracji dla min. 95% oznaczeń biochemicznych wymienionych w SWZ: sześć miesięcy dla tej samej serii odczynników. | TAK |  |
| 8. | System ciągłego ładowania próbek i odczynników bez przerywania ani zatrzymywania pracy analizatora. | TAK |  |
| 9. | Wymienne, jednorazowe końcówki na pipetorze zapobiegające kontaminacji. | TAK |  |
| 10. | Możliwość wykonywania prób pilnych bez przerywania bieżącej pracy analizatora. | TAK |  |
| 11. | Możliwość wykonania wszystkich oznaczeń podanych w SWZ na jednym oferowanym analizatorze. | TAK |  |
| 12. | Możliwość wykonywania oznaczeń w surowicy, osoczu, moczu, PMR. | TAK |  |
| 13. | Możliwość pracy z próbkami pierwotnymi. | TAK |  |
| 14. | Możliwość stosowania kubeczków pediatrycznych(podać martwą objętość) | TAK |  |
| 16. | Oznaczanie elektrolitów metodą bezpośrednią (bez rozcieńczania badanego materiału ), przy czym objętość materiału potrzebna do wykonania badania nie może przekraczać 80 μl ( łącznie dla sodu i potasu). | TAK |  |
| 17. | Oznaczanie kreatyniny wolne od interferencji ze strony bilirubiny przynajmniej do stężenia 20mg/dl bilirubiny w badanej próbce i ze strony trójglicerydów do 800 mg/dl w badanej próbce. | TAK |  |
| 18. | Oznaczanie bilirubiny wolne od interferencji ze strony lipemii przynajmniej do | TAK |  |

|  | stężenia 800 mg/dl trójglicerydów w badanej próbce. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników. | TAK |  |
| 20. | Monitorowanie warunków przechowywania odczynników w analizatorze. | TAK |  |
| 21. | Automatyczny proces kalibracji. | TAK |  |
| 22. | Identyfikacja próbek, odczynników przy użyciu czytników barkodów | TAK |  |
| 23. | Możliwość tworzenia profili diagnostycznych. | TAK |  |
| 24. | Wbudowane programy kontroli jakości możliwość przedstawienia graficznego. | TAK |  |
| 25. | Wbudowany modem serwisowy. | TAK |  |
| 26. | Czas reakcji serwisu do 24 godzin. | TAK |  |
| 27. | W ramach dzierżawy analizatora bezpłatne przeglądy techniczne i naprawy, bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego związanych z materiałami zużywalnymi. | TAK |  |
| 28. | UPS z 20 minutowym podtrzymaniem. | TAK |  |
| 29. | Zapewnienie lodówko-zamrażarki do przechowywania testów. | TAK |  |
| 30. | Zapewnienie udziału laboratorium w międzynarodowej kontroli laboratoryjnej Labquality z certyfikatem, min. 4 razy w ciągu roku, dla wszystkich parametrów. | TAK |  |
| 31. | Wpięcie aparatu do LIS funkcjonującego w laboratorium tj. Info - Medica. Komunikacja dwukierunkowa, dla analizatora podstawowego i bekapu. | TAK |  |
| 32. | Instalacja aparatów do 10 dni roboczych od podpisania umowy. | TAK |  |
| 33. | Zapewnienie zestawu startowego dla potrzeb szkolenia personelu. | TAK |  |
| 34. | Instrukcja w języku polskim dostarczona z analizatorem. | TAK |  |
| 35. | Instrukcje do wykonania testów w języku polskim. | TAK |  |
| 36. | Przeprowadzenie szkolenia wstępnego dla wskazanych pracowników w laboratorium oraz szkolenia przypominającego raz w ciągu roku przez okres obowiązywania umowy. | TAK |  |
| 37. | W przypadku niedoszacowania oferty wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nieodpłatnie brakujących ilości odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych. | TAK |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregoś z warunków w/w spowoduje odrzucenie oferty

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /