[image: image1.jpg]



Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego

Specyfikacja Warunków Zamówienia                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.1 do SWZ
„Zakup wyposażenia sprzętowego – platformy mikrochirurgicznej mikroskopu operacyjnego zintegrowanego  z tomografem optycznym, systemem operacji witreoretinalnych, systemem śledzenia ruchów gałki ocznej i wyznaczania osi cięcia dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.” - II
nr postępowania: AZP/12/P/2022
WYKAZ PARAMETRÓW
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych
Platforma mikrochirurgiczna mikroskopu operacyjnego zintegrowanego z tomografem optycznym, 
systemem operacji witreoretinalnych, systemem śledzenia ruchów gałki ocznej i wyznaczania osi cięcia     /lub równoważny
	 LP.
	PARAMETR / WARUNEK
	WYMAGANIA
GRANICZNE / OCENIANE
	OFEROWANA WARTOŚĆ
(PODAĆ ZAKRESY LUB OPISAĆ)

	I.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2.
	Kraj:
	Podać
	

	3.
	Urządzenie typ:
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji:
	2022r.
fabrycznie nowe
	

	II.
	PARAMETRY TECHNICZNE

	1.
	Statyw jezdny ze sprzęgłami elektromagnetycznymi oraz hamulcem podstawy jezdnej
	TAK
	

	2.
	System zabezpieczeń kół statywu przed najechaniem i uszkodzeniem kabli na podłodze sali operacyjnej
	TAK
	

	3.
	Zwarta budowa umożliwiająca łatwą dezynfekcję i mycie
	TAK
	

	4.
	Oświetlenie prowadzone światłowodem
	TAK 
	

	5.
	Oświetlenie  LED o temperaturze barwowej 5000 K. i mocy 50 W. Czas pracy minimum 25000 godzin.
	TAK – Podać
Żywotność źródła oświetlenia                      25000 – 30000 godzin – 0 pkt
Żywotność źródła oświetlenia powyżej 30000 godzin – 10 pkt
Podlega ocenie
	

	6.
	Włączany filtr imitujący temperaturę barwową światła halogenowego dla pola operacyjnego.
	TAK
	

	7. 
	Układ przesuwu głowicy mikroskopu w płaszczyźnie XY z regulacją szybkości i centrowaniem w zakresie min. 61 mm
	TAK – Podać
Przesuw w zakresie 61 mm – 0 pkt

Przesuw powyżej 61 mm – 10 pkt

Podlega ocenie
	

	8.
	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny na mikroskopie informujący operatora o podstawowych parametrach pracy, bezpośrednio w zasięgu wzroku operatora umiejscowiony pod modułem przesuwu XY: 

- natężenie światła

- poziom red reflex

- ogniskowanie

- nagrywanie video
- profil użytkownika mikroskopu
	TAK
	

	9.
	Bezprzewodowy sterownik nożny umożliwiający sterowanie funkcjami powiększenia, włączania i wyłączania oświetlenia, ogniskowania, natężenia światła, sterowania funkcją XY, ogniskowania systemu do obrazowania zabiegów witreoretinalnych, przesuwanie skanów OCT w polu operacyjnym , obrót skanów OCT, zmiana długości skanu OCT, zapis zdjęć skanów OCT, włączanie/wyłączanie wyświetlania osi wszczepu soczewki torycznej w okularach. W zestawie kabel awaryjny do pracy przewodowej w sytuacji rozładowania baterii.
	TAK
	

	10.
	Elektromotoryczne płynnie sterowane powiększenie w zakresie min. 1:6 (zoom) z regulacją szybkości działania
	TAK – Podać
Zakres powiększenia zoom 1:6 – 0 pkt

Zakres powiększenia zoom 1:7 lub większy – 10 pkt
Podlega ocenie
	

	11. 
	Możliwość manualnej zmiany powiększenia w przypadku braku zasilania
	TAK
	

	12.
	Elektromotoryczna  płynna regulacja ostrości (fokus) z centrowaniem oraz regulacją szybkości działania
	TAK
	

	13.
	System automatycznego podnoszenia głowicy mikroskopu dla implementacji soczewki IOL do kartridża i powrotu do pozycji wyjściowej
	TAK
	

	14.
	Ogniskowa obiektywu - 200 mm
	TAK
	

	15.
	Oświetlenie koaxialne z systemem 3 wiązek optycznych dających optymalny red reflex w przypadku pochylenia gałki ocznej. System płynnej regulacji red reflex sterowany z sterownika nożnego i przycisków na uchwytach bocznych mikroskopu.
	TAK
	

	16.
	Zmotoryzowany dwuczęściowy (sterowany z sterownika nożnego) oftalmoskop bezpośredni do wizualizacji dna oka do operacji do wizualizacji dna oka i do operacji witreoretinalnych, z dwoma zestawami soczewek: 2 soczewki centralne, 2 soczewki szerokokątne.
	TAK 
	

	17.
	Nasadka okularowa operatora uchylna w zakresie min. 600 wraz                  z okularami o powiększeniu 12,5 x oraz korekcją w zakresie  min. +5/-8 D wraz z zintegrowanym elektrycznym inwerterem obrazu
	TAK - Podać
	

	18.
	Niezależny mikroskop asystencki z  5-stopniową manualną zmianą powiększeń  oraz  ręczną regulacją ogniskowania,  z nasadką okularową uchylną w zakresie min. 600 wraz z okularami o powiększeniu 12,5 x oraz korekcją w zakresie  min. +5/-5 D wraz z manualnym inwerterem obrazu
	TAK - Podać
	

	19.
	Dwa uchwyty boczne mikroskopu do łatwego manewrowania głowicą. Każdy z uchwytów wyposażony w min. 3 programowalne przyciski do realizacji funkcji
	TAK - Podać
	

	20.
	Pokrętło do ustawienia limitu wysokości zawieszenia mikroskopu nad polem operacyjnym
	TAK
	

	21.
	Kolorowa kamera video w rozdzielczości min. HD (1080 p.) lub lepsza. Sterownik oraz sensor kamery zabudowany bezpośrednio mikroskopie nie wymagających stosowania dzielnika światła. Wszystkie kable zintegrowane w ramionach statywu
	TAK – Podać
Rozdzielczość kamery HD tj. 1080 p. – 0 pkt

Rozdzielczość kamery 4K tj. 2160 p. lub lepsza – 5 pkt

Podlega ocenie
	

	22.
	Zintegrowany system spektralnego OCT nie wymagający stosowania adapterów optycznych o szybkości skanowania min. 27000 A-skanów na sekundę i rozdzielczości osiowej min. 5,5 mikrona do przedniego i tylnego odcinka oka. Głębokość A-skanu min. 2 mm. Długość skanu regulowana w zakresie min. 3 -15 mm. Położenie skanu  zmieniane niezależnie od ruchów głowicy mikroskopu
	TAK - Podać
	

	23.
	Zintegrowany system wprowadzania obrazów (Head up Display)                 w okulary tj. podstawowych parametrów pracy mikroskopu, OCT, skanów OCT, osi wszczepu soczewki torycznej, cieć relaksacyjnych, kapsukoreksji. Możliwość zamiany koloru wyświetlanych parametrów.
	TAK
	

	24.
	Stacja planowania i wspomagania wszczepu soczewek torycznych wyposażona w zintegrowany system śledzenia ruchów oka w czasie rzeczywistym. Automatyczne wyznaczanie osi referencyjnej 00 bez potrzeby markowania oka. Dodatkowo możliwość pracy awaryjnej                   z manualnie naniesionymi markerami osi 00. System wyposażony komputer typu all-in-one z monitorem dotykowym LCD min. 22”                      z dedykowaną bazą danych pacjentów, mocowany bezpośrednio do statywu mikroskopu na ramieniu uchylnym w dwóch płaszczyznach.
	TAK
	

	25. 
	Oprogramowanie Stacja planowania i wspomagania wszczepu soczewek torycznych oraz zarządzania OCT w języku polskim
	TAK/NIE - Podać
Nie - 0 pkt

Tak – 5 pkt

 Podlega ocenie
	

	26.
	Gumowe nakładki na pokrętła sterujące pozwalające na ich sterylizację w autoklawie w ilości min. 3 komplety
	TAK
	

	27.
	Stały pasywny filtr ochronny lasera siatkówkowego (dł. fali 532 nm)
	TAK - Podać
	

	III.
	TERMIN REALZACJI DOSTAWY

	1.
	Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do 12.12.2022r. (wartość graniczna).
	TAK - Podać
	

	IV.
	WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY

	1.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości / rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres min. 24 miesięcy, licząc od daty dostawy oraz podpisania przez Strony protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego bez uwag, w zależności od tego, która czynność przypadnie później.
	TAK - Podać
	


Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż oferowany sprzęt jest nowy, kompletny i po zamontowaniu gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych,                               z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

  …………………. dnia………………………








…………………………………………. 
 













podpis osoby uprawnionej do składania 

   oświadczeń w imieniu Wykonawcy

PAGE  
6

[image: image1.jpg]