Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/13/P/2022	 Katowice dnia: 2022-10-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

„Zakup wyposażenia sprzętowego – zestaw combo łączący laser YAG z laserem 532 nm wraz z soczewkami przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.”

– nr postępowania: AZP/13/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji

Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

dot. pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuści energię wiązki: 22 mJ dla pulsu podwójnego i 32 mJ dla pulsu potrójnego? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza energii wiązki: 22 mJ dla pulsu podwójnego i 32 mJ dla pulsu potrójnego. dot. pkt. 6 2. Czy Zamawiający dopuści długość fali lasera celowniczego 635 nm? Odp.: Zamawiający dopuszcza długość fali lasera celowniczego 635 nm. dot. pkt. 7 3. Czy Zamawiający dopuści promień celujący - system 2-punktowy z regulacją natężenia wiązki? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza promienia celującego - system 2-punktowy z regulacją natężenia wiązki. dot. pkt. 12 4. Czy Zamawiający dopuści moc wiązki lasera siatkówkowego na rogówce regulowaną w zakresie 0,5-2,5 W? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza mocy wiązki lasera siatkówkowego na rogówce regulowanej w zakresie 0,5-2,5 W. dot. pkt. 15 5. Czy Zamawiający dopuści czas odstępu między impulsami regulowany w zakresie 1-5000 ms? Odp.: Zamawiający dopuszcza czas odstępu między impulsami regulowany w zakresie 1-5000 ms. dot. pkt. 17 6. Czy Zamawiający dopuści osobną konsolę lasera 532 nm oraz dotykowy panel sterowniczy wbudowany w lampę szczelinową oraz możliwość pracy w trybie endo-fotokoagulacji przy pomocy sond ze standardowym konektorem SMA? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza osobnej konsoli lasera 532 nm oraz dotykowego panelu sterowniczego wbudowanego w lampę szczelinową oraz możliwości pracy w trybie endo-fotokoagulacji przy pomocy sond ze standardowym konektorem SMA. dot. pkt. 18 7. Czy Zamawiający dopuści adapter do lampy szczelinowej umożliwiający prowadzenie wiązki źródła lasera 532 mn? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza adaptera do lampy szczelinowej umożliwiającego prowadzenie wiązki źródła lasera 532 mn. dot. pkt. 21 8. Czy Zamawiający dopuści dotykowy pulpit sterowniczy lasera zintegrowany z lampą szczelinową? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza dotykowego pulpitu sterowniczego lasera zintegrowanego z lampą szczelinową. dot. pkt. 29 9. Czy Zamawiający dopuści blokadę lampy szczelinowej w czasie zabiegu realizowaną przy pomocy pokrętła? Odp.: Zamawiający dopuszcza blokadę lampy szczelinowej w czasie zabiegu realizowaną przy pomocy pokrętła. dot. pkt. 31 10. Czy Zmawiający dopuści wbudowane filtry lasera: niebieski, zielony, bezczerwienny, czerwony? Odp.: Zamawiający dopuszcza wbudowane filtry lasera: niebieski, zielony, bezczerwienny, czerwony. dot. pkt. 32 11. Czy Zamawiający dopuści fiksator zewnętrzny ze stałą wielkością znacznika? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza fiksatora zewnętrznego ze stałą wielkością znacznika. 12. Czy Zamawiający wymaga zastosowania technologii mikropulsów? Odp.: Zamawiający nie wymaga zastosowania technologii mikropulsów.

Zamawiający

p.o. Dyrektora

Adam Trzebinczyk