[image: image1.png]OKREGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotne]

40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

tel. 32 605 35 00, fax 32 605 35 08

NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612

%

«%






Specyfikacja Warunków Zamówienia                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2.4 do SWZ
„Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających tkanki oka oraz dla banków tkanek oka w 2022r.                                

 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” 

nr postępowania: AZP/16/P/2022
WYKAZ PARAMETRÓW
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych 
Lodówko - zamrażarka  /lub równoważny
	 LP.
	PARAMETR / WARUNEK
	WYMAGANIA
GRANICZNE / OCENIANE
	OFEROWANA WARTOŚĆ
(PODAĆ ZAKRESY LUB OPISAĆ)

	I.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2.
	Kraj:
	Podać
	

	3.
	Urządzenie typ:
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji:
	2022r.
fabrycznie nowe
	

	II.
	PARAMETRY TECHNICZNE

	1.
	Konstrukcja szafowa z pojedynczą komorą chłodzenia.

	TAK 
	

	2.
	Pojemność 350 litrów (±10 litrów).
	TAK - Podać   

	

	3.
	Maksymalne wymiary zewnętrzne:

a) szerokość 800 mm;
b) głębokość 500 mm;
c) wysokość 1820 mm
	TAK - Podać
	

	4.
	Minimalne wymiary wewnętrzne:

a) szerokość 720 mm;
b) głębokość 360 mm;
c) wysokość 1420 mm 
	TAK - Podać
	

	5.
	2-skrzydłowe, przesuwne drzwi witrynowe z szybą zespoloną wypełnioną gazem szlachetnym.
	TAK - Podać
        TAK - 10 pkt

          NIE - 0 pkt
Podlega ocenie
	

	6. 
	Wymuszony obieg powietrza.
	TAK 
	

	7.
	Naturalny, węglowodorowy czynnik chłodniczy (HC).


	TAK 
	

	8.
	Kompresor inwerterowy ze automatyczną regulacją prędkości działania.


	TAK - Podać
        TAK - 10 pkt

          NIE - 0 pkt
Podlega ocenie 
	

	9.
	Oświetlenie wewnętrzne (diody LED). Światło włączane automatycznie po otwarciu drzwi oraz dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania.
	TAK - Podać
        
	

	10. 
	Rozmrażanie automatyczne niewywołujące wahań temperatury                    w komorze.
	TAK     
	

	11.
	Półki stalowe, ażurowe (co najmniej 6 sztuk).
	TAK - Podać

	

	12.
	Zakres ustawiania temperatury od +2°C do +14°C.


	TAK - Podać

	

	13.
	Panel sterowania z tekstowym wyświetlaczem OLED oraz klawiaturą membranową.


	TAK - Podać
        TAK - 10 pkt

          NIE - 0 pkt
Podlega ocenie 
	

	14.
	Pomiar i wyświetlanie temperatury z dokładnością do 0,1°C.
	TAK
	

	15.
	Przycisk do włączania/wyłączania urządzenia ulokowany bezpośrednio na panelu sterowania.


	TAK - Podać
        TAK - 10 pkt

          NIE - 0 pkt
Podlega ocenie
	

	16.
	Wewnętrzny rejestrator danych zapisujący informacje o temperaturze, alarmach oraz otwieraniu drzwi chłodziarki. Możliwość archiwizacji danych na pendrive podłączany do wbudowanego w panel sterowania portu USB.
	TAK
	

	17.
	Wymagane zabezpieczenia i alarmy:

a) wizualny i dźwiękowy alarm zbyt wysokiej oraz zbyt niskiej temperatury z możliwością dostosowania progów granicznych

b) wizualny i dźwiękowy alarm zbyt długiego otwarcia drzwi z możliwością dostosowania czasu zwłoki.
	TAK
	

	18.
	Automatyczna diagnostyka usterek wykorzystująca kody błędów                  i komunikaty tekstowe.
	TAK
	

	19.
	Fabrycznie montowany port kablowy o średnicy min. 30 mm.
	TAK - Podać
	

	20.
	Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz.
	TAK
	

	21.
	Funkcja blokady klawiatury zapobiegająca przypadkowej zmianie parametrów.
	TAK
	

	22.
	Poziom hałasu nieprzekraczający 40 dB.
	TAK - Podać
	

	23.
	Kółka transportowe ułatwiające relokację urządzenia (4 sztuki w tym dwie z dodatkowymi stopkami do stabilizacji i poziomowania).
	TAK
	

	III.
	TERMIN REALZACJI DOSTAWY

	1.
	Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do dnia 08.12.2022r. (wartość graniczna).

	TAK - Podać
	

	IV.
	WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY

	1.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości / rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres min. 24 miesięcy, licząc od daty dostawy oraz podpisania przez Strony protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego bez uwag, w zależności od tego, która czynność przypadnie później.
	TAK - Podać
	


Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż oferowany sprzęt jest nowy, kompletny i po zamontowaniu gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych,                               z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

  …………………. dnia………………………








…………………………………………. 
 













podpis osoby uprawnionej do składania 

   oświadczeń w imieniu Wykonawcy
PAGE  
4

