[image: image1.png]OKREGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotne]

40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

tel. 32 605 35 00, fax 32 605 35 08

NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612

%

«%






Specyfikacja Warunków Zamówienia                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.9 do SWZ
 „Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających tkanki oka oraz dla banków tkanek oka w 2022r.                                 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” 

nr postępowania: AZP/16/P/2022
WYKAZ PARAMETRÓW
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych
Lampa szczelinowa     /lub równoważny
	 LP.
	PARAMETR / WARUNEK
	WYMAGANIA
GRANICZNE / OCENIANE
	OFEROWANA WARTOŚĆ
(PODAĆ ZAKRESY LUB OPISAĆ)

	I.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2.
	Kraj:
	Podać
	

	3.
	Urządzenie typ:
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji:
	2022r.
fabrycznie nowe
	

	II.
	PARAMETRY TECHNICZNE

	1.
	Stereoskopowy biomikroskop z co najmniej 5-cią stopniową zmianą powiększenia: 6,3x, 10x, 16x,  25 x, 40x.
	TAK - Podać
	

	2.
	Optyka konwergentna z kątem stereoskopii 13 stopni. Opcjonalnie możliwość zmiany kąta stereoskopii do 4,5 stopnia.
	TAK
	

	3.
	Nasadka okularowa z okularami szerokokątnymi 12,5 x z regulacją vertexu dla operatorów bez własnych okularów i operatorów 
w okularach.korekcyjnych.
	TAK
	

	4.
	Regulacja rozstawu źrenic w zakresie co najmniej 52 -78 mm.
	TAK - Podać
	

	5.
	Regulacja korekcji sferycznej od -7 do + 7 D.
	TAK - Podać
	

	6.
	Płynna regulacja szerokości szczeliny w zakresie: 0-14 mm.
	TAK - Podać
	

	7. 
	Płynna i skokowa regulacja długości szczeliny w zakresie 1-14 mm.
	TAK - Podać
	

	8.
	Zakres ruchu obrotowego szczeliny w stosunku do osi mikroskopu : w poziomie +/- 90 stopni, w pionie 0-20 stopni.
	TAK - Podać 
	

	9.
	Obrót szczeliny w zakresie +/- 90 stopni.
	TAK - Podać
	

	10.
	Wbudowane filtry: szary 10%, bezczerwienny, niebieski.  Znaczek testowy w postaci gwiazdki do sprawdzania odruchu fiksacji.
	TAK 

	

	11.
	Oświetlenie diodowe LED. Bardzo długa żywotność. Diodowa sygnalizacja stanu pracy źródła światła.
	TAK

	

	12. 
	Oświetlenie szczeliny i podświetlenie tła dla opcjonalnych systemów wizyjnych wychodzące z jednego źródła światła.
	TAK

	

	13.
	Panel do płynnej regulacji natężenia oświetlenia szczeliny i niezależnie do regulacji natężenia oświetlenia tła.
	TAK
	

	14.
	Manipulator do regulacji położenia lampy  jedną ręką w trzech osiach w zakresach co najmniej x =100mm, y=100 mm, z=30 mm.
	TAK - Podać

	

	15.
	Lampka fiksacyjna ze znacznikiem w postaci okręgów i własną korekcją dioptrii.
	TAK 

	

	16.
	Podbródek z oparciem na czoło, regulacja wysokości podbródka.
	TAK
	

	17.
	Zintegrowany z lampą szczelinową moduł obrazowania do prezentacji obrazu na ekranie monitora i cyfrowej rejestracji obrazu w postaci fotografii i sekwencji wideo.
	TAK

	

	18.
	Możliwość optycznego włączenia i wyłączenia modułu.
	TAK 

	

	19.
	Stopniowana przesłona optyczna od ustawienia głębi obrazu.
	TAK - Podać
a) 6 i więcej stopni przesłony – 10 pkt.

b) mniej niż 6 stopni – 0 pkt
Podlega ocenie
	

	20.
	Dodatkowy okular z krzyżem dla optymalnego zgrania ostrości obrazu z lampy z obrazem z kamery.
	TAK 

	

	21.
	Kamera z przetwornikiem obrazu dużych rozmiarów do wiernego odzwierciedlenia kolorów.
	TAK - Podać
a) przetwornik (1 i 1/2) cala oraz większy – 15 pkt

b) przetwornik mniejszy niż (1 i 1/2) cala  – 0 pkt.
Podlega ocenie
	

	22.


	Rozdzielczość przetwornika minimum 1920 x 1200 pikseli. Wielkość piksela 5.86 mikrona.
	TAK - Podać

	

	23.
	Zakres dynamiczny przetwornika  co najmniej 73 dB.
	TAK - Podać

	

	24.
	Liczba klatek na sekundę dla rejestracji sekwencji wideo minimum 30.
	TAK - Podać

	

	25.
	Transfer w standardzie USB 3.0 lub szybszym.
	TAK - Podać
	

	26.
	Elektroniczna migawka do regulacji jasności obrazu.
	TAK
	

	27.
	Obsługa elektronicznej migawki, wyzwalania zdjęcia, jasności szczeliny, jasności tła z panelu umieszczonego na podstawie lampy szczelinowej.
	TAK 
	

	28.
	Tryb fotografii z wyborem najlepszego zdjęcia z sekwencji przed, 
w czasie, po naciśnięciu migawki. Edycja obrazu z zastosowaniem obróbki elektronicznej.
	TAK 

	

	29.
	Dedykowane oprogramowanie producenta do rejestracji i wyszukiwania pacjentów, zapisu wykonanych badań wraz ze zdjęciami. Możliwość eksportu badań na serwer zewnętrzny.
	TAK 

	

	30.
	Intuicyjny interfejs Użytkownika.
	TAK - Podać
a) interfejs w języku polskim – 10 pkt

b) interfejs w innych językach – 0 pkt.

Podlega ocenie
	

	31.
	Komputer zewnętrzny z pamięcią dyskową, klawiatura, myszka.  Oprogramowanie w języku polskim. System operacyjny Windows 10 lub Windows 11.
	TAK 

	

	32.
	Monitor na ramieniu przegubowym do montażu na stoliku lub na zawieszeniu ściennym.
	TAK
	

	33.
	Przekątna monitora min. 24 ” z matrycą o rozdzielczości minimum 1920 x 1080 pikseli.
	TAK
	

	34.
	Elektryczna regulacja wysokości blatu stolika.
	TAK
	

	35.
	Stolik zintegrowany z lampą szczelinową, komputerem i monitorem.
	TAK
	

	36.
	Wycięcie w stoliku od strony operatora pozwalające na przyjęcie ergonomicznej pozycji w czasie badania.
	TAK
	

	37.
	Tonometr aplanacyjny Goldmanna mocowany z boku ramienia biomikroskopu.
	TAK
	

	38.
	Cyfrowy wyświetlacz ciśnienia IOP.
	TAK
	

	39.
	Zakres pomiaru co najmniej 0-80 mmHg.
	TAK - Podać
	

	40.
	Diodowa sygnalizacja prawidłowej pozycji pryzmatu w stosunku do oka. Sygnalizacja braku docisku i zbyt silnego docisku.
	TAK 

	

	41.
	Pryzmaty wielorazowego użytku.
	TAK - Podać
a) 2 sztuki i więcej – 5 pkt

b) 1 sztuka – 0 pkt
Podlega ocenie
	

	42.
	Urządzenie do sprawdzania kalibracji.
	TAK
	

	III.
	TERMIN REALZACJI DOSTAWY

	1.
	Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do 08.12.2022r.          (wartość graniczna).


	TAK - Podać
	

	IV.
	WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY

	1.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości / rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres min. 24 miesięcy, licząc od daty dostawy oraz podpisania przez Strony protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego bez uwag, w zależności od tego, która czynność przypadnie później.
	TAK - Podać
	


Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż oferowany sprzęt jest nowy, kompletny i po zamontowaniu gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych,                               z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

  …………………. dnia………………………








…………………………………………. 
 













podpis osoby uprawnionej do składania 

   oświadczeń w imieniu Wykonawcy

PAGE  
4

