[image: image1.png]OKREGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotne]

40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

tel. 32 605 35 00, fax 32 605 35 08

NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612

%

«%






Specyfikacja Warunków Zamówienia                                                                                                                                                                                Załącznik nr 2.10 do SWZ
 „Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających tkanki oka oraz dla banków tkanek oka w 2022r.                                 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” 

nr postępowania: AZP/16/P/2022
WYKAZ PARAMETRÓW
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych 
Autorefraktometr    /lub równoważny
	 LP.
	PARAMETR / WARUNEK
	WYMAGANIA
GRANICZNE / OCENIANE
	OFEROWANA WARTOŚĆ
(PODAĆ ZAKRESY LUB OPISAĆ)

	I.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2.
	Kraj:
	Podać
	

	3.
	Urządzenie typ:
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji:
	2022r.
fabrycznie nowe
	

	II.
	PARAMETRY TECHNICZNE

	Refrakcja

	1.
	Zakres pomiarowy sfery:

-30 D do +25 D.
	TAK – Podać
a) zakres -25D do +20D – 0 pkt.
b) zakres -30D do +25D – 20 pkt.
Podlega ocenie


	

	2.
	Dokładność pomiarowa sfery:

0,01D; 0,12D; 0,25D.
	TAK - Podać

	

	3.
	Cylinder: od 0D do 12D.
	TAK - Podać
	

	4.
	Oś cylindra: od 0° do 180°.
	TAK - Podać
	

	5.
	Minimalna średnica źrenicy przy pomiarze refrakcji: 2,0 mm.
	TAK - Podać
	

	6.
	Pomiar refrakcji przy zaawansowanej zaćmie i wszczepionych soczewkach IOL.
	TAK
	

	7. 
	Pomiar refrakcji metodą Strefowego Obrazowania Źrenicy (wbudowana dioda SLD) – dla obszaru do 3,5mm i do 6 mm.
	TAK 
	

	Keratometria



	8.
	Promień krzywizny rogówki: 

5,00 mm do 13,00 mm.
	TAK- Podać
a) zakres 6,00 mm do 11,00 mm - 0 pkt

b) zakres 5,0 mm do 13,00 mm - 20 pkt
Podlega ocenie
	

	9.
	Możliwość prezentacji pomiaru jako moc refrakcyjna (D-dioptria).
	TAK 
	

	10.
	Oś: od 0° do 180°.
	 TAK - Podać
	

	11. 
	Astygmatyzm rogówki: 0D do 12D.
	TAK - Podać
	

	Pozostałe


	12.
	Drukarka termiczna z automatycznym odcinaniem papieru.
	TAK 
	

	13.
	Kolorowy, uchylny monitor LCD 6,5 cala.
	TAK - Podać
	

	14.
	Autonaprowadzanie głowicy pomiarowej 3D z funkcją autostartu pomiaru. Możliwość pracy w trybie manualnym.
	TAK 
	

	15.
	Automatyczny pomiar średnicy źrenicy i rogówki.
	TAK 
	

	16.
	Pomiar akomodacji
	TAK
	

	17.
	Pomiar rozstawu źrenic: 30 mm do 85 mm.
	TAK - Podać
	

	18.
	Sterowanie urządzeniem za pomocą joysticka.
	TAK 
	

	19.
	Oprogramowanie do archiwizacji pełnych danych pomiaru w komputerze zewnętrznym.
	TAK
	

	III.
	TERMIN REALZACJI DOSTAWY

	1.
	Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do dnia 08.12.2022r. (wartość graniczna).
	TAK - Podać
	

	IV.
	WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY

	1.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości / rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres min. 24 miesięcy, licząc od daty dostawy oraz podpisania przez Strony protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego bez uwag, w zależności od tego, która czynność przypadnie później.
	TAK - Podać
	


Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż oferowany sprzęt jest nowy, kompletny i po zamontowaniu gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych,                               z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

  …………………. dnia………………………








…………………………………………. 
 













podpis osoby uprawnionej do składania 

   oświadczeń w imieniu Wykonawcy
PAGE  
3

