Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/04/P/2023	 Katowice dnia: 2023-02-23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 6

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa wyrobów medycznych”; nr postępowania: AZP/04/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Prosimy o wyjaśnienie wymogu o treści "Testy paskowe z częścią paska testowego na zewnątrz". Czy Zamawiający ma na myśli testy paskowe do glukometru z funkcją wyrzutnika zużytego paska testowego, umożliwiającego bezkontaktowe usunięcie zużytego paska z glukometru? Odp.: Zamawiający oczekuje pasków testowych z częścią paska na zewnątrz z możliwością zasysania wyłącznie na czubku paska. - Prosimy o dopuszczenie pasków z jednostką pomiarową mg/dl, bez możliwości zmiany na mmol/l. Zmiana jednostek pomiarowych przez użytkownika, jako źródło potencjalnych błędów odczytu wyniku prowadzących do wdrożenia nieprawidłowego leczenia i spowodowania zagrożenia zdrowia i życia, jest niezgodna z obowiązującą norma EN ISO 15197:2015 (traktuje o tym m. in. załącznik C2 normy). Odp.: Zamawiający nie dopuszcza pasków z jednostką pomiarową mg/dl, bez możliwości zmiany na mmol/l. - Wnosimy o dopuszczenie pasków testowych z zakresem temperatury przechowywania wynoszącym min. 4-300C. Zamawiający musi posiadać w swojej strukturze pomieszczenia magazynowe umożliwiające przechowywanie produktów leczniczych w temperaturze co najwyżej pokojowej (zgodnie z wytycznymi Farmakopei Polskiej). Z kolei, utrzymywanie stałej temperatury przekraczającej 30?C w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci, zagrażałoby ich zdrowiu i życiu. Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie. Nie istnieje potrzeba przechowywania jakiegokolwiek wyrobu medycznego z cieplarce. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza pasków testowych z zakresem temperatury przechowywania wynoszącym min. 4-300C. - Wnosimy o dopuszczenie pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, który, w przeciwieństwie do GOD, nie interferuje z tlenem i może być stosowany u pacjentów poddanych tlenoterapii oraz u pacjentów z niedotlenieniem. Paski testowe z enzymem dehydrogenaza glukozy są z tej przyczyny flagowymi produktami wszystkich największych firm międzynarodowych wytwarzających paski testowe do glukometrów. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy GDH-FAD. - Ponieważ na rynku funkcjonuje oferent posiadający paski testowe, których instrukcje i opakowania zawierają różniące się od siebie informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych, czy Zamawiający wymaga, aby takie informacje były jednolite na opakowaniu i w instrukcji pasków zaoferowanych w Pakiecie nr 2? Odp.: Zamawiający wymaga, aby w/wym. informacje były jednolite na opakowaniu i w instrukcji pasków zaoferowanych w Pakiecie nr 2. - Jeden z wykonawców oferuje paski testowe, których okres przydatności do użycia jest zależny od miejsca przechowywania całego opakowania z paskami, co jest niezgodne z obowiązującymi normami. Czy Zamawiający działając w interesie pacjentów (wiarygodne wyniki), wymaga takiego samego czasu przydatności pasków testowych zaoferowanych w Pakiecie nr 2 po otwarciu fiolki niezależnie od konkretnego miejsca/placówki, w którym przechowywane jest całe opakowanie z paskami? Odp.: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk