WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/6/23/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 20.04.2023r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ,, Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi – 3 pakiety,”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy załącznika nr 2, pakiet nr 2, opis przedmiotu zamówienia, parametry

analizatora, czas reakcji serwisu :

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy załącznika nr 2, pakiet nr 2, opis przedmiotu zamówienia, parametry

analizatora, autoryzowany serwis :

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność autoryzowanego serwisu od

poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16, ponieważ tylko w tych godzinach serwis jest dostępny. Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie zał. 2 - OPZ

Dotyczy załącznika nr 2, pakiet nr 2, opis przedmiotu zamówienia, podłoża do

hodowli drobnoustrojów i płynów ustrojowych z krwi :

3. Czy Zamawiający wymaga, aby z zaproponowanych podłóż do posiewu krwi możliwe było bezpośrednie wykonanie antybiogramu (udokumentowane deklaracją Eucast i wpisem do oryginalnej instrukcji obsługi) Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy załącznika nr 2, pakiet nr 2, opis przedmiotu zamówienia, podłoża do

hodowli drobnoustrojów i płynów ustrojowych z krwi :

4. Czy Zamawiający wymaga aby zaproponowane podłoża do posiewu krwi miały

możliwość jednoznacznej, wizualnej zmiany zabarwienia sensora butelki dodatniej, preinkubowanej Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Dodatkowe wymagania Zamawiającego, zał. 12 –

5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty kart charakterystyk, materiałów informacyjnych, katalogów, ulotek i metodyk dla przedmiotu zamówienia obejmującego pakiet 2 i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy, gdzie będą dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się wszystkie dokumenty dostępne dla Zamawiającego całodobowo. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy formularza cenowego, pakiet 2 –

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w formularzu cenowym kolumny z numerami katalogowymi produktów, gdyż takie informacje widnieją na wystawianej fakturze VAT? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pytania do Umowy (Zał. nr 3):

§3 ust. 6 –

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku zgłoszenia wad przedmiotu umowy, Wykonawca jest obowiązany wymienić wadliwe przedmioty umowy na wolne od wad nie później niż w terminie 48 godzin w dni robocze od chwili pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przesłanej drogą pisemną lub elektroniczną. Reklamacja ilościowa zostanie rozpatrzona w terminie 2 dni roboczych natomiast reklamacja jakościowa w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Przy dostarczeniu towaru wolnego od wad procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.”? Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie zał. – wzór umowy.

§4 ust. 2 –

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające wymagane parametry towarów na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych, a do każdej serii towarów Wykonawca przedłoży świadectwo kontroli jakości lub umożliwi dostęp do biblioteki technicznej udostępnionej na stronie internetowej Wykonawcy celem bezpłatnego i całodobowego pobrania wspomnianych dokumentów . Odmowa okazania ww. dokumentów Zamawiającemu przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie, może stanowić dla tego pierwszego powód do odstąpienia bądź jednostronnego natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej o której mowa w § 23 ust. 1 A (w razie odstąpienia) Odstąpienie może nastąpić w terminie miesiąca od dnia w którym upłynął termin do złożenia dokumentów.”? Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie zał. – wzór umowy.

§6 ust. 2 –

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania reklamacji towarów w okresie gwarancji lub rękojmi nie tylko pisemnie ale również drogą elektroniczną pod adresem …………………….. . Zgłoszenie reklamacji po godz. 15:00 będzie traktowane jak zgłoszenie o godz. 08:00 następnego dnia roboczego. Reklamacji będą podlegać  stwierdzone wady przedmiotów umowy, w tym m.in. nienależyte jego zabezpieczenie, transport, nieprawidłowe oznaczenie –w tym brak nazwy podłoża lub serii lub terminu ważności”? Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie zał. – wzór umowy

§6 ust. 4 –

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Uzasadnienie: Kwestia związana z wymianą reklamowanego towaru została uregulowana w §3 ust. 6 Umowy. Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie zał. – wzór umowy

§6 ust. 5 –

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wymiany przedmiotów umowy na wolne od wad w terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze będzie uprawniony do dokonania zakupu zareklamowanej ilości towaru u innego kontrahenta.”? Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie zał. – wzór umowy

§6 ust. 6 –

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku zwłoki w realizacji dostawy przedmiotów umowy wynoszącego co najmniej 3 dni robocze, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zakupu takiej ilości i rodzaju asortymentu co do którego Wykonawca pozostaje w zwłoce u innego kontrahenta.”? Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie zał. – wzór umowy

§6 ust. 8 –

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W każdym przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia dokonania zakupów u innego kontrahenta w związku z nieprawidłową realizacją kontraktu przez Wykonawcę (o których mowa w ust. 5-6), Zamawiającemu będzie przysługiwać uprawnienie do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości do 5 % wartości przedmiotów umowy których dotyczyć będzie nieprawidłowa realizacja kontraktu przez Wykonawcę.”? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

§6 ust. 9 –

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W wypadku gdyby zachowania Wykonawcy opisane w ust. 5 lub ust. 6 umowy, powtórzyły się co najmniej 2 razy w każdym sześciomiesięcznym okresie obowiązywania umowy, po stronie Zamawiającego powstanie uprawnienie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Uprawnienie to będzie trwało 1 miesiąc od daty jego powstania. W razie nie skorzystania przez Zamawiającego z ww. uprawnienia do odstąpienia od umowy powstaje ono na nowo w razie każdorazowego powtórzenia się nagannego zachowania Wykonawcy opisanego w ust 5-6 umowy. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy w takim wypadku trwa dwa miesiące od chwili jego powstania. Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy przysługuje Zamawiającemu kara umowna w wysokości do 10 % wartości nie zrealizowanego przedmiotu umowy.”? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

§15 ust. 2 pkt 2 –

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Czas reakcji na zgłoszenie przez Dzierżawcę wady przedmiotu umowy wraz z czasem naprawy wynosi do 72 godzin w dni robocze”? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje §15  zał. – wzór umowy

§15 ust. 2 pkt 4 –

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Dzierżawcy, na Wydzierżawiającym spoczywa obowiązek odbioru i ponownego dostarczenia przedmiotowego urządzenia.(na swój koszt i niebezpieczeństwo). W razie przedłużającego się czasu naprawy powyżej 72 godzin, Wydzierżawiający będzie obowiązany dostarczyć (na swój koszt i niebezpieczeństwo) Zamawiającemu urządzenie zastępcze o parametrach i właściwościach nie gorszych niż urządzenia będącego przedmiotem umowy.”? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje §15  zał. – wzór umowy

§15 ust. 2 pkt 7 ( winno być pkt 6) –

17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji i usunięcie powstałej w zw. z tym omyłki? Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie zał. – wzór umowy.

§17 ust. 2 pkt 1 –

18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,nienależytego wykonywania umowy przez Wydzierżawiającego, w szczególności w zakresie nieterminowej naprawy. Uprawnienie do odstąpienia powstaje w razie zwłoki lub opóźnienia w naprawie trwającej ponad 3 dni robocze gdy Wydzierżawiający nie dostarczy urządzenia zastępczego o odpowiednich parametrach określonych umową. Uprawnienie do odstąpienia trwa przez kolejny miesiąc od chwili jego powstania.”? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

§23 ust. 1 lit. b –

19. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

§23 ust. 1 lit. c –

20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Jeżeli zwłoka w dostawie towarów przekroczy 7 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powstania uprawnienie do odstąpienia, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy oraz kar umownych z tytułu zwłoki,”? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

§23 ust. 1 lit. f –

21. Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 200 zł za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 3 pozycja 9 „TESTY DO OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH” –

22. Czy Zamawiający wymaga testu z wewnętrzną kontrola dodatnią i ujemną czy tylko z wewnętrzną kontrolą dodatnią? Odpowiedź Zamawiającego: Test z wewnętrzną kontrolą dodatnią i ujemną.

pakiet 3 pozycja 3 –

23. Czy Zamawiający wymaga bulionu tryptozowo-sojowego pakowanego w próbówki po 5ml czy po 10 ml? Odpowiedź Zamawiającego: Bulion tryptozowo - sojowy pakowany w probówki po 5 ml.

pakiet 3 pozycja 4 –

24. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, jakie gotowe podłoże do hodowli bakterii z płynu mózgowo rdzeniowego jest wymagane oraz w jakim konfekcjonowaniu? Odpowiedź Zamawiającego: Gotowe podłoże do hodowli bakterii z płynu mózgowo rdzeniowego pakowane po 8 szt. w butelkach szklanych o pojemności 15 ml..

Dotyczy: 1)

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 odczynnika, który nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu testu poz. 9 oraz odczynników/podłoży poz. 10? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dla pozycji nr 9-10 testu zgodnie z załączona specyfikacją?

Integral System Yeast Plus

Integral System Yeast Plus składa się z pasków z 24 studzienkami, zawierającymi biochemiczne i przeciwgrzybicze substraty. Test ten służy do wykrywania i oceny wrażliwości najważniejszych z medycznego punktu widzenia drożdży, na wybrane substancje o działaniu przeciwgrzybiczym.

Materiały dostarczone

Materiały wymagane, ale nie dostarczone

Olej wazelinowy Inne materiały wykorzystywane w laboratorium mikrobiologicznym

Układ studzienek z odpowiednimi substratami

Tabela nr.1 Nr studzienki Asymilanty Nr studzienki Substancje przeciwgrzybicze 1-GLU Glukoza 13-CHR Substrat chromogenny 2-MAL Maltoza 14-NY Nystatyna 1,25 μg/ml 3-SAC Sacharoza 15-AMB Amfoterycyna 2 μg/ml 4-LAC Laktoza 16-FCY Flucytozyna 16 μg/ml 5-GAL Galaktoza 17-ECN Ekonazol 2 μg/ml 6-MEL Melobioza 18-KCA Ketokonazol 0.5 μg/ml 7-CEL Celobioza 19-CLO Klotrimazol 1 μg/ml 8-INO Inozytol 20-MIC Mikonazol 2 μg/ml 9-XYL Ksyloza 21-ITR Itrakonazol 1 μg/ml 10-RAF Rafinoza 22-VOR Vorikonazol 2 μg/ml 11-TRE Trehaloza 23-FLU Flukonazol 64 μg/ml 12-DUL Dulcytol 24-Growth Kontrola wzrostu

Zasada działania testu

Integral System Yeast PLUS umożliwia:

20 Integral System Yeast Plus systems 1 instrukcja użycia 40 fiolek roztworu fizjologicznego (4,5 ml) 1 formularz wyniku testu

1 pojemnik z krążkami z ksylozą (20 krążków)

Data aktualizacji: 04.05.2016

INTEGRAL YEAST PLUS Strona 2

 Wstępną identyfikację drożdży. Test opiera się na reakcji asymilacji cukrów, interpretacja wyniku polega na ocenie zmiany koloru pożywki w studzienkach oznaczonych numerami od 1-GLU do 12-DUL. Kombinacja uzyskanych wyników, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, umożliwia utworzenie kodu numerycznego, który pozwala na identyfikację badanych drożdży przy pomocy tabeli kodów. Studzienka 13-CHR zawiera substrat chromogeny, który pozwala na rozróżnienie niektórych gatunków drożdży na podstawie zmiany koloru studzienki.

 Badanie wrażliwości na substancje przeciwgrzybiczne. Test polega na ocenie poziomu zahamowania wzrostu drożdży w pożywkach, zawierających odpowiednie substancje przeciwgrzybiczne w studzienkach oznaczonych numerami od 14-NY do 23-FLU, w porównaniu z kontrolą (studzienka 24-C).

Zmiana koloru w studzienkach z czerwonego na pomarańczowy, wskazuje na powolny wzrost badanych drożdży, niską wrażliwość na dane stężenie substancji przeciwgrzybiczej.

Zmiana koloru z czerwonego na żółty, wskazuje na wzrost badanych drożdży oraz brak wrażliwości na dane stężenie substancji przeciwgrzybiczej.

Brak zmiany koloru z czerwonego na pomarańczowy, wskazuje na zahamowanie wzrostu i wrażliwość badanych drożdży na dane stężenie substancji przeciwgrzybiczej.

Studzienka oznaczona numerem 24-C nie zawiera żadnej substancji przeciwgrzybiczej i służy, jako kontrola

Skład

Tabela nr.2

Procedura

1) Przygotowanie zawiesiny komórek

 Pobrać jedną lub więcej kolonii z płytki i zawiesić w fiolce, zawierającej roztwór fizjologiczny (fiolki znajdują się w zestawie), do uzyskania mętności o wartości 0,5 McFarlanda (zawiesina A).

 Następnie pobrać 0,02 ml uzyskanej w poprzednim punkcie zawiesiny A i dodać do kolejnej fiolki z roztworem fizjologicznym, uzyskując w ten sposób zawiesinę B.

2) System posiewania

 Wyjąć test z opakowania i umieścić go w temperaturze pokojowej.

 Zapisać nazwę, datę i pochodzenie mikroorganizmu.

 Umieścić krążek ksylozy w studzience oznaczonej numerem 9-XYL.

 Do studzienek oznaczonych symbolami od 1-GLU do 13-CHR nanieść po 0,2 ml (4 krople) zawiesiny A.

 Do studzienek oznaczonych symbolami od 14-NY do 24-Growth nanieść po 0,2 ml (4 krople) zawiesiny B.

 Przykryć każdą ze studzienek warstwą oleju wazelizowego z wyjątkiem 13-CHR.

 Nałożyć pokrywkę i inkubować w temperaturze 36 ± 1ºC przez 48 godzin.

Nr studzienki Skład 1-GLU Pożywka zawierająca glukozę 2-MAL Pożywka zawierająca maltozę 3-SAC Pożywka zawierająca sacharozę 4-LAC Pożywka zawierająca laktozę 5-GAL Pożywka zawierająca galaktozę 6-MEL Pożywka zawierająca melobiozę 7-CEL Pożywka zawierająca celobiozę 8-INO Pożywka zawierająca inozytol 9-XYL Pożywka zawierająca ksylozę 10-RAF Pożywka zawierająca rafinozę 11-TRE Pożywka zawierająca trehalozę 12-DUL Pożywka zawierająca dulcytol 13- CHR Pożywka zawierająca substrat chromogenny 14-NY Pożywka zawierająca Nystatynę - 1.25 μg/ml 15-AMB Pożywka zawierająca Amfoterycynę - 2 μg/ml 16-FCY Pożywka zawierająca Flucytozynę- 16 μg/ml 17-ECN Pożywka zawierająca Ekonazol - 2 μg/ml 18-KCA Pożywka zawierająca Ketokonazol - 0.5 μg/ml 19-CLO Pożywka zawierająca Klotrimazol - 1 μg/ml 20-MIC Pożywka zawierająca Mikonazol - 2 μg/ml 21-ITR Pożywka zawierająca Itrakonazol - 1 μg/ml 22-VOR Pożywka zawierająca Vorikonazol - 2 μg/ml 23-FLU Pożywka zawierająca Flukonazol - 64 μg/ml 24-C Kontrola wzrostu Roztwór fizjologiczny (g\l): Chlorek sodu 9 g; Woda destylowana 1000 ml pH 6.8 ± 0.2

INTEGRAL YEAST PLUS Strona 3

Interpretacja wyników

Wykrywanie drożdży

 Obserwować zmianę zabarwienia pożywki w studzienkach, oznaczonych numerami od 1-GLU do 12-DUL. Otrzymane wyniki interpretować z wykorzystaniem tabeli nr 3.

 Zapisać otrzymane wyniki na odpowiednim formularzu.

 Zapisać 4-cyfrowy kod, postępując według instrukcji zawartej w paragrafie zatytułowanym TWORZENIE KODÓW NUMERYCZNYCH

 Zidentyfikować badany mikroorganizm przy pomocy tabeli kodów.

 Obserwować zmianę koloru w studzience nr 13-CHR.

Tabela nr.3

Nr studzienki

Wykrywanie drożdży

Kolor studzienki

Reakcja pozytywna

Reakcja negatywna

1-GLU

Glukoza

Żółto-szary

Purpurowo-fioletowy

2-MAL

Maltoza

Żółto-szary

Purpurowo-fioletowy

3-SAC

Sacharoza

Żółto-szary

Purpurowo-fioletowy

4-LAC

Laktoza

Żółto-szary

Purpurowo-fioletowy

5-GAL

Galaktoza

Żółto-szary

Purpurowo-fioletowy

6-MEL

Melobioza

Żółto-szary

Purpurowo-fioletowy

7-CEL

Celobioza

Żółto-szary

Purpurowo-fioletowy

8-INO

Inozytol

Żółto-szary

Purpurowo-fioletowy

9-XYL

Ksyloza

Żółto-szary

Purpurowo-fioletowy

10-RAF

Rafinoza

Żółto-szary

Purpurowo-fioletowy

11-TRE

Trehaloza

Żółto-szary

Purpurowo-fioletowy

12-DUL

Dulcytol

Żółto-szary

Purpurowo-fioletowy

Tworzenie kodów numerzycznych

1) Dwanaście testów biochemicznych (od 1-GLU do 12-DUL) podzielonych jest na 4 grupy, zawierające po trzy testy. Każdemu testowi przypisuje się odpowiednią wartość 1, 2 lub 4.

 Wartość 1 dla pozytywnych testów 1-GLU, 4-LAC, 7-CEL, 10-RAF

 Wartość 2 dla pozytywnych testów 2-MAL, 5-GAL, 8-INO, 11-TRE

 Wartość 4 dla pozytywnych testów 3-SAC, 6-MEL, 9-XYL, 12-DUL

 Wartość 0 dla każdego negatywnego testu

2) Czterocyfrowy kod uzyskuje się, poprzez dodanie uzyskanych wartości dodatnich w obrębie każdej z grup. Wynik odczytuje się przy użyciu tabeli kodów ( Tabela nr.4). Uzyskany kod pozwala na identyfikację badanego mikroorganizmu, jak pokazano na przykładzie poniżej.

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Test

1-GLU

2-MAL

3-SAC

4-LAC

5-GAL

6-MEL

7-CEL

8-INO

9-XYL

10-RAF

11-TRE

12-DUL

Kod

7242

MIKROORGANIZM

Candida albicans

Tabela Reakcji

Glukoza

Maltoza

Sacharoza

Laktoza

Galaktoza

Melobioza

Celobioza

Inozytol

Ksyloza

Rafinoza

Trehaloza

Dulcytol

Candida albicans + + + V + - - - V - V -

Candida catenulata + + - - z+ - - - + - - -

Candida dubliniensis + + + - + - - - - - - -

Candida famata + + + V + + + - + + + V

Candida glabrata + - - - - - - - - - + -

Candida guillermondii + + + - + + + - + + + +

Data aktualizacji: 04.05.2016

INTEGRAL YEAST PLUS Strona 4

Tabela nr.4

Glukoza

Maltoza

Sacharoza

Laktoza

Galaktoza

Melobioza

Celobioza

Inozytol

Ksyloza

Rafinoza

Trehaloza

Dulcytol

Candida albicans + + + V + - - - V - V -

Candida catenulata + + - - z+ - - - + - - -

Candida dubliniensis + + + - + - - - - - - -

Candida famata + + + V + + + - + + + V

Candida glabrata + - - - - - - - - - + -

Candida guillermondii + + + - + + + - + + + +

Candida kefyr + - + + + - V - V + V -

Candida krusei + V - - - - - - V - - -

Candida lambica + - - - - - - - + - - -

Candida lusitaniae + + + - + - + - + - + -

Candida parapsilosis + + + - + - - - V - - -

Candida rugosa + - - - + - - - V - - -

Candida tropicalis + + + - + - - - v - + -

Candida zeylanoides + - - - V - V - - - + -

Candida pseudotropicalis + - + + + - + - V + - -

Candida stellatoidea + + - - + - - - + - + - Cryptococcus neoformans + + + - + - + + + V + + Cryptococcus albidus + + + V V + + + + + + V Crytococcus laurentii + + + + + v + + + V + + Crytococcus luteolus + + + - + + + + + + + + Cryptococcus terreus + V - V V - + + + - + V Cryptococcus uniguttulatus + + + - V - V + + V V - Cryptococcus gastricus + + - V + - + + + - + - Rhodotorula glutinis + + + - v - + - + + + - Rhodotorula rubra + + + - + - V - + + + - Saccharomyces cerevisiae + + + - + - - - - + V - Hansenula anomala + + + - + - + - + - + - Geotrichum candidum + - - - + - - - + - - - Blastoschizomyces capitatus + - - - + - - - - - - - Prototheca wickerhamii + - - - + - - - - - + - Trichosporon capitatum + - - - + - - - - - - -

Trichosporon pullulans + + + + + + + V V + + -

Data aktualizacji: 04.05.2016

INTEGRAL YEAST PLUS Strona 5

KOD NAZWA MIKROORGANIZMU KOLOR 13-CHR ZRÓŻNICOWANIE WŁAŚCIWOŚCI I MORFOLOGIA NA PODŁOŻU CORN MEAL AGAR W TEMPERATURZE 25ºC 1000 Candida krusei RÓŻOWY 1002 Candida zeylanoides − Candida zeylanoides wytwarza pseudostrzępki z blastoconesi Candida glabrata − Candida glabrata wytwarza niewielkie zarodniki przy braku pseudostrzępek 1012 Candida zeylanoides − 1040 Candida krusei RÓŻOWY Candida krusei posiada niezwykle długie, rzadko rozgałęzione pseudostrzępki, nieliczne blastospory Candida lambica BEZBARWNY Candida lambica wytwarza obficie umiarkowanie rozgałęzione pseudostrzępki 1072 Cryptococcus terreus − 1076 Cryptococcus terreus − 1172 Cryptococcus terreus − 1176 Cryptococcus terreus − 1200 Trichosporon capitatum − Trichosporum capitatum wytwarza strzępki, pseudostrzępki, blastospory i artrospory Blastoschizomyces capitatus − Blastoschizomyces capitatus wytwarza strzępki i anellospory podobne do artrospor Candida rugosa − Candida rugosa wytwarza pseudostrzępki i blastospory. 1202 Prototheca wickerhamii − Prototheca wickerhamii wytwarza zarodniki przy braku pseudostrzępek. Candida zeylanoides − Candida zeylanoides wytwarza pseudostrzępki i blastospory. 1212 Candida zeylanoides − 1240 Geotrichum candidum − Geotrichum candidum wytwarza artrospory Candida rugosa − Candida rugosa wytwarza pseudostrzępki i blastospory. 1272 Cryptococcus terreus − 1276 Cryptococcus terreus − 1372 Cryptococcus terreus − 1376 Cryptococcus terreus − 3000 Candida krusei RÓŻOWY 3040 Candida krusei RÓŻOWY 3072 Cryptococcus terreus − 3076 Cryptococcus terreus − 3172 Cryptococcus terreus − 3176 Cryptococcus terreus − 3240 Candida catenulate − 3242 Candida stellatoidea − 3272 Cryptococcus gastricus − Cryptococcus gastricus nie rośnie w temperaturze 37°C na Sabouraud Dextrose Agar. Cryptococcus terreus − Cryptococcus terreus rośnie w temperaturze 37°C na Sabouraud Dextrose Agar 3276 Cryptococcus terreus − 3372 Cryptococcus gastricus − Cryptococcus gastricus nie rośnie w temperaturze 37°C na Sabouraud Dextrose Agar. Cryptococcus terreus − Cryptococcus terreus rośnie w temperaturze 37°C na Sabouraud Dextrose Agar 3376 Cryptococcus terreus − 5303 Candida kefyr − 5311 Candida pseudotropicalis − Candida pseudotropicalis wytwarza blastospory wzdłuż pseudostrzępek. Candida kefyr − Candida kefyr wytwarza liczne, długie pseudostrzępki z owalnymi i długimi blastosporami. 5313 Candida kefyr − 5341 Candida kefyr − 5343 Candida kefyr − 5351 Candida pseudotropicalis − Candida pseudotropicalis wytwarza blastospory wzdłuż pseudostrzępek. Candida kefyr − Candida kefyr wytwarza liczne, długie pseudostrzępki z owalnymi I długimi blastosporami. 5353 Candida kefyr − 7053 Rhodotorula glutinis − 7060 Cryptococcus uniguttulatus − 7061 Cryptococcus uniguttulatus − 7062 Cryptococcus uniguttulatus − 7063 Cryptococcus uniguttulatus − 7070 Cryptococcus uniguttulatus − 7071 Cryptococcus uniguttulatus − 7072 Cryptococcus uniguttulatus −

Data aktualizacji: 04.05.2016

INTEGRAL YEAST PLUS Strona 6

7073 Cryptococcus uniguttulatus − 7200 Candida albicans ZIELONY Candida albicans wytwarza pseudoszczępki z terminalnie umieszczonymi chlamydosporami Candida dubliniensis BEZBARWNY Candida dubliniensis wytwarza obficie rozgałęzione pseudostrzępki i strzępki z blastokonidiami Candida parapsilosis BEZBARWNY Candida parapsilosis wytwarza stosunkowo krótkie pseudostrzępki krzywe lub lekko krzywe w wyglądzie o kształcie pająka 7201 Saccharomyces cerevisiae − 7202 Candida albicans ZIELONY Candida albicans wytwarza pseudoszczępki z terminalnie umieszczonymi chlamydosporami Candida tropicalis NIEBIESKI Candida tropicalis wytwarza blastokonidia wszystkie wzdłuż pseudostrzępek 7203 Saccharomyces cerevisiae − 7240 Candida parapsilosis BEZBARWNY Candida parapsilosis wytwarza stosunkowo krótkie pseudostrzępki krzywe lub lekko krzywe w wyglądzie o kształcie pająka Candida albicans ZIELONY Candida albicans wytwarza pseudoszczępki z terminalnie umieszczonymi chlamydosporami 7242 Candida albicans ZIELONY Candida albicans wytwarza pseudoszczępki z terminalnie umieszczonymi chlamydosporami Candida tropicalis NIEBIESKI Candida tropicalis wytwarza blastokonidia, wszystkie wzłuż pseudoszczępek 7243 Rhodotorula rubra − 7252 Hansenula anomala − Hansenula anomala wytwarza blastospory z aksosporami przy braku pseudostrzępek. Candida tropicalis NIEBIESKI Candida tropicalis wytwarza blastospory wzdłuż pseudostrzępek. Candida lusitaniae BEZBARWNY Candida lusitaniae wytwarza krótkie łańcuchy blastospor wzdłuż pseudostrzępek o spiralnym kształcie. 7253 Rhodotorula rubra − Rhodotorula glutinis i Rhodotorula rubra nie wytwarzają pseudostrzępek. Rhodotorula glutinis − Rhodotorula glutinis wykorzystuje KNO3 Rhodotorula rubra nie wykorzystuje KNO3. 7260 Cryptococcus uniguttulatus − 7261 Cryptococcus uniguttulatus − 7262 Cryptococcus uniguttulatus − 7263 Cryptococcus uniguttulatus − 7270 Cryptococcus uniguttulatus − 7271 Cryptococcus uniguttulatus − 7272 Cryptococcus uniguttulatus − 7273 Cryptococcus uniguttulatus − 7276 Cryptococcus neoformans − 7277 Cryptococcus neoformans − 7300 Candida albicand ZIELONY 7302 Candida albicand ZIELONY 7340 Candida albicand ZIELONY 7342 Candida albicand ZIELONY 7376 Cryptococcus laurentii − 7377 Cryptococcus laurentii − 7473 Cryptococcus albidus − 7477 Cryptococcus albidus − 7573 Cryptococcus albidus − 7577 Cryptococcus albidus − 7653 Candida famata − 7657 Candida guillermondii − Candida guillermondii tworzy krótkie pseudostrzępki z grupami blastospor. Candida famata − Candida famata nie wytwarza pseudostrzępek. 7673 Cryptococcus albidus − 7677 Cryptococcus luteolus − Cryptococcus luteolus wykorzystuje KNO3. Cryptococcus albidus − Cryptococcus albidus nie wykorzystuje KNO3 7713 Trichosporon pullulans − 7733 Trichosporon pullulans − 7753 Trichosporon pullulans − Trichosporon pullulans wytwarza strzępki, pseudostrzępki, blastospory i artrospory. Candida famata − Candida famata wytwarza blastospory bez formowania pseudostrzępek. 7757 Candida famata − 7773 Trichosporon pullulans − Trichosporon pullulans wytwarza strzępki, pseudostrzępki, blastospory i artrospory. Cryptococcus albidus − Cryptococcus albidus wytwarza okrągłe, ciemne zarodniki, nie tworzy strzępek 7776 Cryptococcus laurentii − 7777 Cryptococcus laurentii − Cryptococcus laurentii rośnie w temperaturze 37°C na Sabouraud Dextrose Agar Cryptococcus albidus − Cryptococcus albidus nie rośnie w temperaturze 37°C na Sabouraud Dextrose Agar.

Data aktualizacji: 04.05.2016

INTEGRAL YEAST PLUS Strona 7

Wrażliwość na substancje przeciwgrzybiczne

Należy obserwować zmianę koloru w odpowiednich studzienkach, a następnie dokonać interpretacji uzyskanego wyniku, wykorzystując tabelę 5.

Dane zapisać na odpowiednim formularzu.

Studzienka zawierająca kontrolę (24-Growth), powinna mieć żółty kolor (wynik pozytywny).

Tabela nr 5

KOLOR STUDZIENKI

WZROST MIKROORGANIZMÓW

INTERPRETACJA WYNIKU

Czerwony

Zahamowany

S = Wrażliwy

Pomarańczowy

Częściowo zahamowany

I = Średniowrażliwy

Żółty

Dobry

R = Oporny

Kontrola jakości

Każdy z testów Integral System Yeast Plus jest poddany kontroli jakości z wykorzystaniem referencyjnych mikroorganizmów:

Candida albicans ATCC 90028 Candida krusei ATCC 6258 Candida tropicalis ATCC 750 Candida parapsilosis ATCC 22019

Czynniki mogące wpływać na wynik testu

Niedokładna standaryzacja inokulum, wykorzystanie metody do badania mikroorganizmu nie należącego do drożdży, niedokładne wykonanie testu, nie przestrzeganie temperatury i czasu inkubacji.

Środki ostrożności

Integral System Yeast Plus nie jest zaliczany do niebezpiecznych środków. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki.

 Integral System Yeast Plus przeznaczony jest tylko do diagnostyki in vitro.

 Test może być wykonywany jedynie przez odpowiednio przeszklony personel laboratoryjny.

 Należy zachować wszelkie środki bezpieczeństwa.

Przechowywanie

Nieotwarte opakowanie testu należy przechowywać w temperaturze 2-8ºC do końca upływu terminu ważności. Test należy przechowywać z dala od źródła ciepła, unikając gwałtownych zmian temperatury. Nie należy używać testu, jeżeli opakowanie zostało uszkodzone.

Usuwanie zużytych materiałóq

Po użyciu zestawu Integral System Yeast Plus wszystkie materiały, które miały kontakt z próbkami, muszą zostać odkażone i wyrzucone do odpowiedniego pojemnika.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 25.04.2023r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/