Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/13/P/2023	 Katowice dnia: 2023-06-29

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 6

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych”; nr postępowania: AZP/13/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic przebadanych na przenikanie min. 13 substancji chemicznych na min. 2 poziomie, w tym m.in.: kwasy, zasada, aldehydy. Dodatkowo rękawice odporne na gotowe preparaty dezynfekcyjne o szerokim spectrum biobójczym: jeden na bazie alkoholu izopropylowego (izopropanol) na poziomie 6 oraz jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) na poziomie 1 zgodnie z EN 16523-1 (w miejsce przebadania na przenikanie alkoholi na co najmniej 2 poziomie). Na opakowaniu rękawic fabrycznie umieszczone dane: zgodność z MDR i PPER - rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 455 (1-4), EN ISO 21420/EN420, EN ISO 374-1 i EN 16523-1 i EN ISO 374-4/EN 374-4 , EN ISO 374-2, EN ISO 374-5 i ISO 16604 i ASTMF 1671 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), ASTM D6978, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, oznakowanie CE oraz piktogram potwierdzający dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 rękawic o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 2 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o długości min. 275 mm i grubości na palcach min. 0,17 mm. Rękawice przebadane na przenikanie min. 8 substancji chemicznych na min. 2 poziomie, w tym m.in.: zasada, aldehyd, alkohol. Na opakowaniu rękawic fabrycznie umieszczone dane: zgodność z MDR i PPER - rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1 i EN 16523-1 i EN 374-4, EN 374-2, EN ISO 374-5 i ISO 16604 i ASTMF 1671 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), ASTM D6978, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, oznakowanie CE oraz piktogram potwierdzający dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 2 rękawic o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 2 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcach min. 0,13 mm. Rękawice przebadane na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 2 poziomie, w tym m.in.: kwasy, zasada, aldehydy, alkohole. Na opakowaniu rękawic fabrycznie umieszczone dane: zgodność z MDR i PPER - rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1 i EN 16523-1 i EN 374-4, EN ISO 374-2, EN ISO 374-5 i ISO 16604 i ASTMF 1671 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), ASTM D6978, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, oznakowanie CE oraz piktogram potwierdzający dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 2 rękawic o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk