Specyfikacja Warunków Zamówienia                                                                                                                                                                                     Załącznik nr 2.2 do SWZ
„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów do zabiegów okulistycznych wraz z dzierżawą aparatów”                                                  Załącznik nr 2 do Umowy
nr postępowania: AZP/18/P/2023
WYKAZ PARAMETRÓW
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych
Aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej w ilości 2 szt.  /lub równoważny

Dzierżawa na czas obowiązywania umowy

	 LP.
	PARAMETR / WARUNEK
	WYMAGANIA
GRANICZNE / OCENIANE
	OFEROWANA WARTOŚĆ
(PODAĆ ZAKRESY LUB OPISAĆ)

	I.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2.
	Kraj:
	Podać
	

	3.
	Urządzenie typ:
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji:
	Nie starszy niż 2014r.
	

	II.
	PARAMETRY TECHNICZNE

	1.
	Pompa perystaltyczna
	TAK
	

	2.
	Zakres przepływu aspiracyjnego 0-60 ml/min
	TAK - Podać
	

	3.
	Zakres regulacji podciśnienia 0-650 mmHg
	TAK - Podać
	

	4.
	Przepływ zwrotny - reflux
	TAK 
	

	5.
	Zamknięty system płynowy
	TAK 
	

	6.
	Aktywny system płynowy z możliwością ustalenia docelowej wartości ciśnienia w gałce ocznej w czasie zabiegu i możliwość zaprogramowania parametrów dla operatorów
	TAK
	

	7. 
	Głowica z min. 4-kryształowym elementem piezoelektrycznym
	TAK - Podać
	

	8.
	Głowica fakoemulsyfikatora z funkcją ultradźwięków skrętnych lub oscylacji poprzecznych wraz z możliwością niezależnego regulowania ruchów podłużnych i poprzecznych tipa głowicy
	TAK
	

	9.
	Częstotliwość cięcia witrektomu powyżej 3000 cięć / min
	TAK - Podać
	

	10.
	Możliwość stosowania tipów o średnicy poniżej 0.9 mm z łukowatym zagięciem obwodowym nie schodzącym poniżej osi długiej tipa
	TAK - Podać 
	

	11. 
	Możliwość podłączenia automatycznego systemu do wszczepiania sztucznej soczewki sterowanego z pedału nożnego
	TAK
	

	12.
	Pulsacyjny tryb fakoemulsygfikacji
	TAK
	

	13.
	Tryb pracy Faco-burst
	TAK
	

	14.
	Diatermia zintegrowana z urządzeniem, ze sterowaniem z przełącznika nożnego
	TAK
	

	15.
	Wodoszczelny bezprzewodowy przełącznik nożny
	TAK 
	

	16.
	Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych
	TAK 
	

	17.
	Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
	TAK 
	

	18.
	Zintegrowana taca o regulowanej wysokości
	TAK 
	

	19.
	Zintegrowany statyw kroplówki i podstawa jezdna
	TAK 
	

	20.
	Standardowe zasilanie z sieci
	TAK 
	

	III.
	KONFIGURACJA APARATU

	1.
	Konsola aparatu – 2 szt.
	TAK 
	

	2.
	Pilot zdalnego sterowania – 2 szt.
	TAK
	

	3.
	Taca narzędziowa – 2 szt.
	TAK
	

	4.
	Pedał sterujący – 2 szt.
	TAK
	

	5.
	Pokrowiec – 2 szt.
	TAK
	

	6.
	Kabel zasilający – 2 szt.
	TAK
	

	7.
	Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością pracy oscylacyjnej       – 13 szt.
	TAK
	

	8.
	Noże do witrektomii przedniej – 6 szt. 
	TAK
	

	9.
	Kluczyk do odkręcania tipów – 4 szt.
	TAK
	

	10.
	Komplet końcówek bimanualnych – 13 kompletów
	TAK
	

	11.
	Pęseta diatermiczna z przewodem – 4 szt.
	TAK
	

	IV.
	WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI 

	1.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot dzierżawy w okresie obowiązywania umowy tzn. 36 miesięcy, licząc od daty dostawy oraz podpisania przez Strony protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego bez uwag, w zależności od tego, która czynność przypadnie później.
	TAK - Podać
	


Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż oferowany sprzęt jest kompletny i po zamontowaniu gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych,                               z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

                        
…..……………………………………….

                                               

data; kwalifikowany podpis elektroniczny 

                                                      
lub podpis zaufany lub podpis osobisty
1
1

