Załącznik. 9.p.3

Eap.2412/10/23/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

Pakiet 3 -  Aparaty do laseroterapii – 3 szt.

Producent: (podać) .................................

Typ, model  ……………………………..

Rok produkcji: (podać) .............................

|  | Szczegółowy opis techniczny aparatu | Wymogi graniczne | Potwierdzenie przez Wykonawcę Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat jednokanałowy do laseroterapii | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem | Tak Podać |  |
|  | Sonda laserowa IR+R 4x50mW/685nm,4x200mW/830nm, 13x16mw/470nm(światło niebieskie) Całkowita moc lasera min. 1000mW | Tak Podać |  |
|  | Wózek jezdny zintegrowany ze sterownikiem i z ramieniem do trzymania sondy prysznicowej do bezobsługowej pracy na dużych powierzchniach. Minimum 6 uchylnie otwieranych schowków. | Tak |  |
|  | Brak utraty mocy dzięki bez zwierciadłowej terapii dużych powierzchni. Laser ze źródła pada bezpośrednio na powierzchnię poddaną terapii. | Tak |  |
|  | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0 -10000 Hz | Tak |  |
|  | Częstotliwości Nogiera i EAV | Tak |  |
|  | Autotest podłączonych sond laserowych | Tak |  |
|  | Współczynnik wypełnienia minimum 10 – 90 % | Tak Podać |  |
|  | Dawka płynnie regulowana w zakresie minimum 0,1 – 99,0 J/cm2 | Tak Podać |  |
|  | 2 sztuki okularów ochronnych do laseroterapii | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do aparatu sond laserowych czerwonych, podczerwonych oraz prysznicowych | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie | Tak |  |
|  | Klasa lasera 3B | Tak |  |
|  | Regulacja kontrastu ekranu | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany kolorów ekranu | Tak |  |
|  | Sekwencje zapisywane przez użytkownika minimum 150 | Tak |  |
|  | Historia ostatnich 20 zabiegów | Tak |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | Tak |  |
|  | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi, opisem jednostek chorobowych, sugerowanej liczby i metodyki prowadzenia zabiegów. | Tak |  |
|  | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | Tak |  |
|  | Sygnały dźwiękowe | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | Tak |  |
|  | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | Tak |  |
|  | Identyfikacja i test akcesoriów | Tak |  |
|  | Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów. | Tak |  |
|  | Wielojęzyczne menu | Tak |  |
|  | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | Tak |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) | Tak |  |
|  | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | Tak |  |
|  | Waga sterownika max 3 kg. | Tak Podać |  |
|  | Wymiary sterownika 380 x 190 x 260 mm +/-3% | Tak Podać |  |
|  | Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski | Tak |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak |  |
|  | Gwarancja i rękojmia : min. 24 miesięcy | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi sprzętu | Tak |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy