Zał.9.p.8

Eap.2412/10/23/M

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pakiet 8 – Sprzęt rehabilitacyjny

- Stół do terapii manualnej (5 częściowy) – 6 szt.

Producent :

Oferowany model :

Rok produkcji :

|  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Potwierdzenie przez Wykonawcę Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5-częściowy stół terapeutyczny | Tak |  |
|  | Minimum 2 silniki | Tak |  |
|  | Elektrycznie regulowana wysokość i korekta części środkowej | Tak |  |
|  | 3-częściowe wezgłowie | Tak |  |
|  | Niepalne i łatwe do czyszczenia obicie | Tak |  |
|  | Rama sterująca dookoła stołu | Tak |  |
|  | Wieszak na ręcznik papierowy | Tak |  |
|  | Wysuwane kółka transportowe | Tak |  |
|  | Rozmiar leżyska 195x70cm +/-3% | Tak Podać |  |
|  | Regulacja wysokości min. 42–95 cm | Tak Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna w części środkowej min. 0–22 cm | Tak Podać |  |
|  | Zakres regulacji wezgłowia min. +55°/−30° | Tak Podać |  |
|  | Obciążenie dynamiczne minimum 170kg | Tak Podać |  |
|  | Waga minimum 80kg | Tak Podać |  |
|  | Gwarancja i rękojmia : min. 24 miesięcy ( dotyczy wszystkich elementów zestawu) | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |

- Wirówka kończyn górnych  - 1 szt.

Przedmiot zamówienia:  Wanna do masażu wirowego kończyn górnych

Producent :

Oferowany model :

Rok produkcji :

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wanna do masażu wirowego kończyn górnych: okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych | TAK |  |
| 2 | Min. 10 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody montowane na ścianie wanny | TAK Podać |  |
| 3 | Prysznic ręczny | TAK |  |
| 4 | Sterowanie za pomocą panelu | TAK |  |
| 5 | System napełniania automatyczny | TAK |  |
| 6 | Możliwość ustawienia czasu zabiegowego | TAK |  |
| 7 | Pojemność użytkowa: 30-35 L. | TAK Podać |  |
| 8 | Wymiary: 755x955x1000 mm +/-3% | TAK Podać |  |
| 9 | Taboret dla pacjenta . | TAK |  |
| 10 | Pompa wodna oddzielona - 230V, 50 Hz, 0,9 kW; | TAK |  |
| 11 | Manualny spust wody | TAK |  |
| 12 | Blokada przed pracą na sucho | TAK |  |
| 13 | Czujnik temperatury | TAK |  |
| 14 | Gwarancja i rękojmia : min. 24 miesiące | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |

- Wirówka kończyn dolnych  - 2 szt.

Przedmiot zamówienia:  Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych

Producent :

Oferowany model :

Rok produkcji :

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych | TAK |  |
| 2 | 16 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody montowane na ścianie wanny | TAK |  |
| 3 | Prysznic ręczny | TAK |  |
| 4 | Sterowanie za pomocą panelu | TAK |  |
| 5 | System napełniania automatyczny | TAK |  |
| 6 | Możliwość ustawienia czasu zabiegowego | TAK |  |
| 7 | Pojemność użytkowa: 55-60 L. | TAK |  |
| 8 | Wymiary: 900x835x650 mm +/-3% | TAK |  |
| 9 | Krzesło dla pacjenta . | TAK |  |
| 10 | Pompa wodna oddzielona - 230V, 50 Hz, 1,1 kW; | TAK |  |
| 11 | Manualny spust wody | TAK |  |
| 12 | Blokada przed pracą na sucho | TAK |  |
| 13 | Czujnik temperatury | TAK |  |
| 14 | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesiące | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |

- Aparat do terapii ultradźwiękowej  - 2 szt.

Producent :

Oferowany model :

Rok produkcji :

| L.p. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7 cali ułatwiający sterowanie aparatem | Tak Podać |  |
|  | Podgrzewane głowice ultradźwiękowe | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu | Tak Podać |  |
|  | Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta | Tak |  |
|  | Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz) | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia pracy jednocześnie na częstotliwości 1MHz i 3MHz | Tak |  |
|  | Współczynnik wypełnienia 5-95 % | Tak Podać |  |
|  | Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w głowicę ultradźwiękową wieloczęstotliwościową (1MHz i 3MHz) o powierzchni 12 cm2, montowaną na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającą prowadzenie terapii bez obecności terapeuty | Tak |  |
|  | Głowica bezobsługowa z wyraźnie podzielonymi polami zabiegowymi i wizualnym wskaźnikiem led pracy każdego z nich | Tak |  |
|  | Nakładka magnetyczna na głowicę do powierzchni obłych | Tak |  |
|  | Uchwyt dedykowany do głowicy bezobsługowej mocowany do stolika | Tak |  |
|  | Uchwyt na żel montowany do stolika | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w wieloczęstotliwościową (1MHz i 3MHz) i wodoodporną głowicę ultradźwiękową 5cm2 | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | Tak |  |
|  | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | Tak |  |
|  | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru protokołu w zależności od miejsca aplikacji – klasyfikacja protokołów w minimum 10 grupach anatomicznych | Tak |  |
|  | Funkcja ulubione – umożliwiająca szybkie uruchomienie programu terapeutycznego zaraz po wybraniu rodzaju terapii | Tak |  |
|  | Możliwość zdefiniowania minimum 8 programów terapeutycznych dostępnych jednocześnie na ekranie ulubione | Tak |  |
|  | Pokrętło nawigacyjne umożliwiające szybkie poruszanie się po menu aparatu | Tak |  |
|  | Płynna modyfikacja parametrów ultradźwięku | Tak |  |
|  | Sekwencje zapisywane przez użytkownika minimum 150 | Tak |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | Tak |  |
|  | Sygnały dźwiękowe | Tak |  |
|  | Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów. | Tak |  |
|  | Specjalistyczny stolik producenta aparatu wyposażony w minimum 5 otwieranych uchylnie schowków umożliwiający jednoczesne bezpieczne zainstalowanie aparatu oraz aparatu podciśnieniowego | Tak Podać |  |
|  | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | Tak |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) | Tak |  |
|  | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | Tak |  |
|  | Waga aparatu max 3 kg. | Tak Podać |  |
|  | Wymiary 380 x 190 x 260 mm +/-3% | Tak Podać |  |
|  | Możliwość zasilania akumulatorowego (OPCJA) | Tak Podać |  |
|  | Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski | Tak |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak |  |
|  | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesiące | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
|  | Zapewnienie szkolenia personelu | Tak |  |
|  | Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Podanie nazwy serwisu i danych kontaktowych |  |

- Aparat do elektroterapii  - 4 szt.

Producent :

Oferowany model :

Rok produkcji :

| Lp. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat 2-kanałowy do niezależnej terapii pacjentów (2x elektroterapia) | Tak |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7 cali ułatwiający sterowanie aparatem | Tak Podać |  |
| 3 | Parametry elektroterapii: | Tak |  |
| 4 | Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów | Tak |  |
| 5 | Dostępne prądy: | Tak Podać |  |
|  | Galwaniczny, |  |  |
|  | Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, |  |  |
|  | CP-ISO), |  |  |
|  | Träberta, |  |  |
|  | Faradaya, |  |  |
|  | NPHV |  |  |
|  | Sekwencje, |  |  |
|  | Neofaradyczny, |  |  |
|  | Rosyjska stymulacja – prąd Kotza |  |  |
|  | Impulsy trapezoidalne |  |  |
|  | Impulsy stymulujące |  |  |
|  | Impulsy prostokątne |  |  |
|  | Impulsy trójkątne |  |  |
|  | Impulsy eksponencjalne |  |  |
|  | Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym |  |  |
|  | Impulsy łączone |  |  |
|  | Impulsy Przerywane |  |  |
|  | TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), |  |  |
|  | 2-polowa interferencja |  |  |
|  | 4-polowa interferencja |  |  |
|  | Izoplanarne pole wektorowe |  |  |
|  | Fale o średniej częstotliwości |  |  |
|  | Stymulacja spastyczna – metoda Hufschmidta |  |  |
|  | Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha |  |  |
|  | HVT |  |  |
|  | Impulsy IG |  |  |
|  | Modulowany prąd impulsowy |  |  |
|  | Prąd VMS |  |  |
|  | Prąd Kotza |  |  |
|  | EPIR |  |  |
|  | Prąd Leduca |  |  |
|  | Fale H |  |  |
|  | Mikroprądy |  |  |
|  | Elektrodiagnostyka |  |  |
| 6 | Prosta zmiana polaryzacji elektrod | Tak |  |
| 7 | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) | Tak |  |
| 8 | Programowalne sekwencje (zestawy) prądów | Tak |  |
| 9 | Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji. | Tak |  |
| 10 | Test jakości elektrod | Tak |  |
| 11 | Współpraca z aparatem podciśnieniowym VAC | Tak |  |
| 12 | Sygnały dźwiękowe | Tak |  |
| 13 | Kontrola kontaktu elektrod ze skórą | Tak |  |
| 14 | Regulacja kontrastu ekranu | Tak |  |
| 15 | Możliwość zmiany kolorów ekranu | Tak |  |
| 16 | Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu | Tak |  |
| 17 | Płynna modyfikacja parametrów prądów | Tak |  |
| 18 | Sekwencje zapisywane przez użytkownika (minimum 150) | Tak |  |
| 19 | Historia ostatnich 20 zabiegów | Tak |  |
| 20 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | Tak |  |
| 21 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | Tak |  |
| 22 | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | Tak |  |
| 23 | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | Tak |  |
| 24 | Możliwość wyboru protokołu w zależności od miejsca aplikacji – klasyfikacja protokołów w minimum 10 grupach anatomicznych | Tak |  |
| 25 | Funkcja ulubione – umożliwiająca szybkie uruchomienie programu terapeutycznego zaraz po wybraniu rodzaju terapii | Tak |  |
| 26 | Możliwość zdefiniowania minimum 8 programów terapeutycznych dostępnych jednocześnie na ekranie ulubione | Tak |  |
| 27 | Pokrętło nawigacyjne umożliwiające szybkie poruszanie się po menu aparatu | Tak |  |
| 28 | Baza danych pacjentów w aparacie | Tak |  |
| 29 | Możliwość przypisania terapii do pacjenta | Tak |  |
| 30 | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | Tak |  |
| 31 | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | Tak |  |
| 32 | Wielojęzyczne menu | Tak |  |
| 33 | Identyfikacja i test akcesoriów | Tak |  |
| 34 | Historia ostatnich 20 zabiegów | Tak |  |
| 35 | Specjalistyczny stolik producenta aparatu wyposażony w minimum 5 otwieranych uchylnie schowków umożliwiający jednoczesne bezpieczne zainstalowanie aparatu oraz aparatu podciśnieniowego | Tak |  |
| 36 | Wyposażenie aparatu: 2 przewody do elektrod, 25 elektrody 70x50 mm, 25 woreczki na elektrody 70x50mm, pasy do mocowania elektrod, dwa uchwyty na elektrody punktowe, elektrodę punktową 2mm, elektrodę punktową 6mm, kabel sieciowy wraz z zasilaczem. | Tak |  |
|  | Elektroda kulowa 6mm +/-3% z uchwytem | Tak Podać |  |
| 37 | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 38 | Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) | Tak |  |
| 39 | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | Tak |  |
| 40 | Waga aparatu max 3 kg. +/-3% | Tak Podać |  |
| 41 | Wymiary 380 x 190 x 260 mm +/-3% | Tak Podać |  |
| 43 | Możliwość zasilania akumulatorowego (OPCJA) | Tak |  |
| 44 | Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski | Tak |  |
| 45 | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak |  |
| 46 | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesiące | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
|  | Zapewnienie szkolenia personelu | Tak |  |
|  | Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Podanie nazwy serwisu i danych kontaktowych |  |

- Bieżnia – 1 szt.

Producent :

Oferowany model :

Rok produkcji :

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc ciągła silnika - AC 4KM | TAK |  |
| 2 | Prędkość 1 – 22km/h | TAK Podać |  |
| 3 | Kąt nachylenia 0% - 15% | TAK |  |
| 4 | Wyświetlacz – min. 7 okienek LED | TAK |  |
| 5 | Funkcje: Czas, Dystans, Kalorie, Puls, Prędkość, Kąt nachylenia | TAK |  |
| 6 | Programy : 36 programów treningowych P01-P36, Program Użytkownika U01-U03, HRC, BMI | TAK |  |
| 7 | Puls: Pomiar pulsu za pomocą czujników pomiaru tętna na uchwytach oraz telemetrycznie za pomocą opaski na klatkę piersiową | TAK Podać |  |
| 8 | Inne: Przyciski szybkiego wyboru prędkości oraz kąta nachylenia, uchwyty na bidony, kółka transportowe | TAK Podać |  |
| 9 | WYMIARY: Grubość pasa – max. 2,2mm, Powierzchnia biegowa - 56 x 155cm (+/- 3%); Wymiary 216 x 88 x 153,5cm (+/- 3%). | TAK |  |
| 10 | Waga - max. 165kg; | TAK |  |
| 11 | Max waga Użytkownika - 180kg | TAK |  |
| 12 | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesiące | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |

- Aparat do magnetoterapii – 2 szt.

Producent :

Oferowany model :

Rok produkcji :

| Lp. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat 2 – kanałowy do niezależnej terapii dwóch pacjentów | Tak |  |
| 2. | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7 cali ułatwiający sterowanie aparatem | Tak Podać |  |
| 3. | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | Tak |  |
| 4. | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | Tak |  |
| 5. | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | Tak |  |
| 6. | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | Tak |  |
| 7. | Możliwość wyboru protokołu w zależności od miejsca aplikacji – klasyfikacja protokołów w minimum 10 grupach anatomicznych | Tak |  |
| 8. | Funkcja ulubione – umożliwiająca szybkie uruchomienie programu terapeutycznego zaraz po wybraniu rodzaju terapii | Tak |  |
| 9. | Możliwość zdefiniowania minimum 8 programów terapeutycznych dostępnych jednocześnie na ekranie ulubione | Tak Podać |  |
| 10. | Pokrętło nawigacyjne umożliwiające szybkie poruszanie się po menu aparatu | Tak |  |
| 11. | Baza danych pacjentów w aparacie | Tak |  |
| 12. | Historia ostatnich 20 zabiegów | Tak |  |
| 13. | Impulsowe pole magnetyczne - impusly: prostokatne, trójkątne, sinusiodalne, eksponencjalne i ciągłe | Tak |  |
| 14. | Możliwość modulacji impulsów: częstotliwość losowa, seria impulsów, fala sinusoidalna, fala trapezoidalna, fale symetryczne | Tak |  |
| 15. | Kombinacja impulsowego i statycznego pola magnetycznego z regulowanym współczynnikiem proporcji – dla terapii przeciwzapalnych i stanów ostrych | Tak |  |
| 16. | Automatyczne rozpoznawanie aplikatora przez aparat | Tak |  |
| 17. | Możliwość wykonania testu podłączonego aplikatora | Tak |  |
| 18. | Natężenie pola magnetycznego regulowane w zakresie minimum 1- 125 mT (10-1250 Gaussów) | Tak |  |
| 19. | Zakres częstotliwości regulowany w zakresie minimum 0-166 Hz | Tak |  |
| 20. | Aplikatory: | Tak Podać |  |
| 21. | 1 sztuka – Aplikator płaski liniowy | Tak Podać |  |
| 22. | 1 sztuka - Stół do magnetoterapii z przesuwanym solenoidem o średnicy min 70 cm | Tak Podać |  |
| 23. | Długość stołu –200 cm +/-2% | Tak Podać |  |
| 24. | Szerokość stołu z solenoidem – 74 cm +/-2% | Tak Podać |  |
| 25. | Wysokość stołu z solenoidem – 110 cm +/-2% | Tak Podać |  |
| 26. | Waga stołu z solenoidem – 67 kg +/-2% | Tak Podać |  |
| 27. | Wymiary sterownika 380 x 190 x 260 mm +/-2% | Tak Podać |  |
| 28. | Gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
| 29. | Specjalistyczny stolik producenta aparatu wyposażony w minimum 5 otwieranych uchylnie schowków umożliwiający jednoczesne bezpieczne zainstalowanie aparatu | Tak Podać |  |
| 30. | Możliwość zasilania akumulatorowego (OPCJA) | Tak |  |
| 31. | Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski | Tak |  |
| 32. | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak |  |
| 33. | Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Podanie nazwy serwisu i danych kontaktowych |  |
| 34. | Zapewnienie szkolenia personelu | Tak |  |

- Orbitek Turbo – 1 szt.

Producent :

Oferowany model :

Rok produkcji :

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koło zamachowe -12kg (+/- 3%) | TAK Podać |  |
| 2 | Poziomy oporu - 24 | TAK Podać |  |
| 3 | Możliwość regulacji kąta nachylenia - Zakres 1- 15 | TAK |  |
| 4 | Napęd - Pas Poly-V | TAK |  |
| 5 | Długość kroku - 53,4cm (+/- 3%) | TAK Podać |  |
| 6 | Wyświetlacz - LED | TAK |  |
| 7 | Funkcje: Czas, Dystans, Kalorie, Puls, Prędkość, Watt, Poziom oporu | TAK |  |
| 8 | Programy: 12 programów treningowych, Program Użytkownika, HRC, Body Fat, Test Recovery | TAK |  |
| 9 | Puls - Pomiar pulsu za pomocą czujników pomiaru tętna na uchwytach | TAK |  |
| 10 | Inne: Nawiew, kółka transportowe, uchwyt na bidon, MP3 | TAK |  |
| 11 | WYMIARY: 215 x 77 x 194cm (+/- 5%) | TAK Podać |  |
| 12 | Waga - 139,5kg (+/- 5%) | Tak Podać |  |
| 13 | Max waga Użytkownika - 150kg (+/- 5 %) | Tak Podać |  |
| 14 | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesiące | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………………………..

/ miejscowość, data /                                                       ………………………………..

Podpis osoby upoważnionej