Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2023	 Katowice dnia: 2023-07-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 10

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/14/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 56, pozycja nr 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do kaniulacji dużych naczyń : Dwukanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 56 poz. 1 zestaw do kaniulacji dużych naczyń o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 56, pozycja nr 2 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do znieczuleń : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych. Sterylny, jednorazowego użytku. Igła typu Tuohy 18G/80mm z dołączonymi skrzydełkami, ze znacznikiem głębokości co 1 cm, przezroczysty cewnik atraumatycznie zaokrąglony, oznakowany, ze znacznikiem głębokości od 50 do 200 mm, z hipoalergicznego tworzywa miękkiego. Łącznik Luer Lock do cewnika, skalowana strzykawka niskooporowa, płaski filtr bakteryjny (0,2 mikrm). Odp.: Zgodnie z dokonaną modyfikacją Pakietu nr 56 poz. 2 (Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ). Pakiet nr 78, pozycja nr 1, 2, 3, 4 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych systemów bezigłowych z drenem : Dren jednoświatłowy o długości 10cm Dren podwójny o długości 8cm Dren potrójny o długości 8cm Dren poczwórny o długości 8cm Każdy dren wykonany z PUR zakończony system bezigłowym o parametrach: Zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przeźroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przeźroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 170ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 78 poz. 1, 2, 3, 4 systemy bezigłowe z drenem o zaoferowanych parametrach..

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk