Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2023	 Katowice dnia: 2023-07-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/14/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 38 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach: Przeznaczenie: respiratory i aparaty do znieczulenia Opór przepływu przy 30l /min 0,82 cm H2O przy 60 l/min 2,14 cm H2O przy 90 l/min 3,95 cm H2O Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml Masa 35,6 g Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999% Skuteczność filtracji wirusowej >99,999% Hydrofobowa warstwa filtrująca Nawilżanie 37 mg/l H2O przy Vt=500ml Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci. Złącza 22M/15F - 22F/15M Port kapno luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem Czas stosowania do 24 godz. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 1 filtr oddechowy o zaoferowanych parametrach. Pakiet 38 poz. 2 2. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, o następujących parametrach: - poziom nawilżania 37mg H20 przy Vt 500 ml, waga 35,6 g, objętość wewnętrzna 55 ml ? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 2 filtr o zaoferowanych parametrach. Pakiet 38 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno wirusowy pediatryczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci elektrostatyczny o następujących parametrach? Przeznaczenie: respiratory i aparaty do znieczulenia Materiał obudowy SBC Opór przepływu przy 30l /min 2,4 cm H2O Objętość oddechowa VT 70 - 250 ml Masa 21 g Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 30 ml Skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999% Skutecznośc filtracji wirusowej 99,999% Hydrofobowa warstwa filtrująca Nawilżanie przy Vt=250ml 33,6 mg/l Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci. Złącza 22MM/15F - 22F/15M Port kapno luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym Czas stosowania do 24 godz. Opakowanie zbiorcze 50 szt Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 3 filtru bakteryjno wirusowego pediatrycznego o zaoferowanych parametrach. Pakiet 45 - Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową spełniającą parametry Siwz zapakowane w folia/papier z elementami usztywniającymi, które zabezpieczają elementy maski przed jej uszkodzeniem? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 45 maskę krtaniową spełniającą parametry SWZ zapakowaną w folia/papier z elementami usztywniającymi. Pakiet 50 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń składający się z dwóch rur rozciągliwych w zakresie od ok. 60 do 180 cm, trzecia rura rozciągliwa w zakresie 30-90 cm z workiem oddechowym 2l, czysty mikrobiologicznie, z dwoma portami na trójniku Y, przy zachowaniu pozostałych parametrów Siwz? Lub Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń składający się z 2 rur rozciągliwych o dł 200cm, trzecia rura 150 cm, z workiem oddechowym 2l, czysty mikrobiologicznie, z dwoma portami na trójniku Y ,przy zachowaniu pozostałych parametrów Siwz? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 50 poz. 1 obwodów oddechowych o zaoferowanych parametrach. Pakiet 53 - Czy Zamawiający dopuści anestetyczny obwód oddechowy pediatryczny składający się z 2 rur rozciągliwych do 180 cm i dodatkowej gałęzi do 150 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 53 anestetyczny obwód oddechowy pediatryczny składający się z 2 rur rozciągliwych do 180 cm i dodatkowej gałęzi do 150 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk