Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2023	 Katowice dnia: 2023-07-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 26

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/14/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 38 poz. 1 1. Czy Zamawiający dopuści filtr z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 1 filtr z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci. Pakiet nr 38 poz. 1 2. Czy Zamawiający dopuści filtr z utratą wilgoci niższą niż 6,7 mg H20 przy VT 500? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 1 filtr z utratą wilgoci niższą niż 6,7 mg H20 przy VT 500. Pakiet 38 poz. 3 3. Czy Zamawiający dopuści filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowe 9,999%, objętości oddechowej większej i równej 35 ml, przestrzeni martwej 8 ml, wadze 9 g, skuteczności nawilżania 31 mg H20 przy vt 50ml? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 3 zaoferowanego filtru. Pakiet 38 poz. 3 4. Czy Zamawiający dopuści filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci, przestrzeni martwej 26ml, skuteczności nawilżania 32 mg H20 przy vt 250ml, objętości oddechowej 75-1200 ml, wadze 18 g? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 3 zaoferowanego filtru. Pakiet 50 poz. 1 5. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z 3 rurami o długości 180 cm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 50 poz. 1 układ oddechowy z 3 rurami o długości 180 cm. Pakiet 50 poz. 1 6. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z trójnikiem "Y" z portami? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 50 poz. 1 układu oddechowego z trójnikiem "Y" z portami. Pakiet 50 poz. 1 7. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy ze złączem 22M/15F? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 50 poz. 1 układu oddechowego ze złączem 22M/15F. Pakiet 49 poz. 1 8. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy "rura w rurze"?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 49 poz. 1 układ oddechowy jednorurowy "rura                        w rurze". Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk