Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2023	 Katowice dnia: 2023-07-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 30

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/14/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 50 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego do aparatu do znieczuleń dla dorosłych z PP, 2 rury o dł. 45/200 cm, złącza respiratora 22F-22F, równoległoramienny trójnik "Y" bez portów, ze złączem kąt. 90° i portem kapnograf., ramię dodatk. 34/150 cm ze złączami 22M-22F, 2L worek bezlateksowy ze złączem 22M/19F, mikrobiologiczne czysty. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 50 układ oddechowy o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 38 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy. Skuteczność nawilżania 32,3mg/l H2O. Masa 31g. Utrata wilgoci nie większa niż 6 mg H20/l, posiadający port do kapnografu. Sterylny. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 1 filtr oddechowy elektrostatyczny o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 38 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego antybakteryjno-wirusowy z wydzieloną harmonijkową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci wykonaną z celulozy o skuteczności filtracji 99.998%, posiadający port do kapnografu. Sterylny. Wydajność nawilżania 32,3 mg/l H2O. Utrata wilgoci 6 mg/l H2O. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 2 filtr elektrostatyczny antybakteryjno-wirusowy o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 38 poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności p/bakteryjnej: 99,99% i p/wirusowej: 99,99%. Przestrzeń martwa 11 ml, opory przepływu: 1,0 cm H2O przy 10 L/min. Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżeniu 26,8 mg H2O przy Vt=50 ml. Przeznaczony dla dzieci o objętości oddechowej Vt 35-250ml, waga 11g, czysty mikrobiologicznie, z portem kapno, filtr ze złączem prostym. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 3 filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk