[image: image1.jpg]OKREGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH . .
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej jj Slqskle.
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08 Jetnastka Ochrony Zdrowia
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612 Samorzadu Wojewédztwa Slaskiego






Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego
Specyfikacja Warunków Zamówienia
                                                                                                                                                                                    Załącznik nr 2.3 do SWZ
„Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w  Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - etap I” 

nr postępowania: AZP/23/P/2023

WYKAZ PARAMETRÓW
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych 
Lampa szczelinowa – 6 szt.   /lub równoważny
	 LP.
	PARAMETR / WARUNEK
	WYMAGANIA
GRANICZNE / OCENIANE
	OFEROWANA WARTOŚĆ
(PODAĆ ZAKRESY LUB OPISAĆ)

	I.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2.
	Kraj:
	Podać
	

	3.
	Urządzenie typ:
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji:
	2023r.
fabrycznie nowe
	

	II.
	PARAMETRY TECHNICZNE

	1.
	Lampa szczelinowa typ Haag-Streit.
	TAK 
	

	2.
	Mikroskop 5x.
	TAK
	

	3.
	Skupiający binokular Galileusza.
	TAK
	

	4.
	Kąt zbieżności okularu 6 °.
	TAK
	

	5.
	Okular 12,5x.
	TAK
	

	6. 
	Powiększenie całkowite: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x.
	TAK – Podać 
	

	7.
	Rzeczywiste powiększenie: 5,6x; 8,5x; 14,8x; 25,6x; 39,3x.
	TAK – Podać 
	

	8.
	Pole widzenia 41mm-5,7mm.
	TAK – Podać
	

	9. 
	Rozstaw okularów (mm) 50-75.
	TAK – Podać 
a) zakres 50-75 (mm) – 0 pkt

b) zakres 50-80 (mm) – 20 pkt

Podlega ocenie
	

	10.
	Wbudowany filtr błękitny, czerwony, szary, zielony (absorbujący ciepło), filtr żółty wbudowany w obiektyw, dyfuzor.
	TAK 
	

	11.
	Szczelina :

a) Maksymalna długość 12 mm

b) Regulacja płynna długości szczeliny 1-12mm

c) Membrana przysłony 0.2/1/3/5/9/12mm

d) Regulacja płynna szerokości szczeliny 0-12mm

e) Rotacja szczeliny+/- 90 ° regulowana płynnie, wg skali TABO

f) Kąt pochylenia szczeliny zmienny 0°/5°/10°/15°/20°

Skala projekcji szczeliny 1.0 X
	TAK – Podać 
	

	12.
	Oświetlenie typ biała LED.
	TAK 
	

	13.
	Jasność oświetlenia 248000 LUX płynna regulacja.
	                          TAK – Podać
	

	14.
	Tonometr aplanacyjny zakres pomiaru 0-70 mmHg.
	TAK – Podać
a) zakres 0-70 mmHg – 0 pkt

b) zakres 0-80 mmHg – 20 pkt

Podlega ocenie
	

	15.
	Kamera cyfrowa CCD o rozdzielczości 2448x2048 pikseli, typ USB 3.0.
	TAK – Podać 
	

	16.
	Oprogramowanie:

a) Zarządzanie danymi pacjentów i badaniami

b) Kompatybilny z DICOM

c) Łatwe pozyskiwanie zdjęć i filmów

d) Okno wideo na żywo

e) Nieograniczona galeria obrazów

f) Porównanie obrazów

g) Narzędzia pomiarowe i do rysowania

h) Standardowe narzędzia do przetwarzania obrazu

Możliwość połączenia oprogramowania z topografią rogówki oraz z programem do doboru soczewek kontaktowych.
	TAK – Podać
	

	17.
	Zestaw komputerowy do obsługi oprogramowania typ PC.
	  TAK 
	

	18.
	Zestaw do konserwacji.
	TAK 
	

	19.
	Stolik regulowany elektrycznie pod urządzenie.
	TAK 
	

	III.
	TERMIN REALIZACJI DOSTAWY

	1.
	Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do dnia 08.12.2023r. (wartość graniczna).
	TAK – Podać 
	

	IV.
	WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY

	1.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości / rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres min. 24 miesięcy, licząc od daty dostawy oraz podpisania przez Strony protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego bez uwag, w zależności od tego, która czynność przypadnie później.
	TAK – Podać 
	


Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż oferowany sprzęt jest nowy, kompletny i po zamontowaniu gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych,                               z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

  







…..……………………………………….

                                               data; kwalifikowany podpis elektroniczny 

                                                      lub podpis zaufany lub podpis osobisty
PAGE  
2
[image: image2.jpg]@ www.kolejowy.katowice.pl

8 sekretariat@kolejowy.katowice.pl

0 Joskolejowy





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]