[image: image1.jpg]OKREGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH . .
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej jj Slqskle.
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08 Jetnastka Ochrony Zdrowia
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612 Samorzadu Wojewédztwa Slaskiego






Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego
Specyfikacja Warunków Zamówienia
                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2.10 do SWZ
„Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w  Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - etap I” 

nr postępowania: AZP/23/P/2023

WYKAZ PARAMETRÓW
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych 
Perymetr komputerowy    /lub równoważny
	 LP.
	PARAMETR / WARUNEK
	WYMAGANIA
GRANICZNE / OCENIANE
	OFEROWANA WARTOŚĆ
(PODAĆ ZAKRESY LUB OPISAĆ)

	I.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2.
	Kraj:
	Podać
	

	3.
	Urządzenie typ:
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji:
	2023r.
fabrycznie nowe
	

	II.
	PARAMETRY TECHNICZNE

	1.
	Perymetr statyczny projekcyjny (projekcja bodźca na czaszę perymetru).
	TAK 

	

	2.
	Czasza aparatu asferyczna o promieniu 30 cm zgodna ze standardem Goldmanna.
	TAK – Podać 

	

	3.
	Fala bodźca w świetle widzialnym.
	TAK 
	

	4.
	Czas trwania bodźca 200 ms.
	TAK – Podać 
	

	5.
	Intensywność bodźca od 0,8 asb do 10000 asb.
	TAK – Podać 
	

	6.
	Oświetlenie tła 31 asb.
	TAK – Podać 
	

	7. 
	Maksymalny obszar pomiaru +/-900 .
	TAK – Podać 
	

	8.
	Wbudowany system czujników natężenia światła wewnątrz czaszy automatycznie regulujących natężenie światła tła w zależności od zaciemnienia pomieszczenia w których znajduje się aparat.
	TAK 

	

	9.
	Wykonywanie testów progowych i przesiewowych w zakresie:

- pole centralne

- pole peryferyjne

- pełne pole. 
	TAK – Podać 
	

	10.
	Strategie mieszane testów:

- badanie przesiewowe z uwzględnieniem bodźca względnego               

  i bezwzględnego

- badanie przesiewowe z pomiarem progowym w miejscu  

  niedowidzenia.
	 TAK – Podać 
	

	11. 
	Algorytm skracający badanie bez straty informacji. 
	TAK
	

	12.
	Wielkość bodźca regulowana w zakresie I-V wg. Goldmanna.
	TAK 
	

	13.
	Podgląd video umożliwiający ciągłą kontrolę fiksacji pacjenta.
	TAK 
	

	14.
	Kontrola fiksacji wg. metody Heijl-Krakau.
	TAK 
	

	15.
	Automatyczny pomiar szerokości źrenicy.
	TAK 

	

	16.
	Możliwość wykonania testu progowego dołka plamki.
	TAK
	

	17.
	Elektromotoryczne sterowanie podporą brody i czoła pacjenta.
	TAK
	

	18.
	Możliwość śledzenia ruchów głowy i gałki ocznej oraz automatyczna elektromotoryczna korekta pozycji podpory brody            i czoła.
	TAK
	

	19.
	Wykonywanie testów czerwony na białym, niebieski na białym oraz testów SWAP (niebieskie na żółtym).
	TAK – Podać 
	

	20.
	Soczewka próbna (AutoTLC) automatycznie korygująca wadę refrakcji w zakresie +/- 8D.
	TAK – Podać 
a) w zakresie mniejszym niż +/- 8D – 0 pkt
 b) w zakresie +/- 8D  – 40 pkt
         Podlega ocenie
	

	21.
	Możliwość wykonywania zdjęcia oka przy każdorazowej odpowiedzi pacjenta na znaczek.
	TAK 
	

	22.
	Kontrola błędów fałszywie negatywnych i fałszywie pozytywnych.
	TAK 
	

	23.
	Możliwość śledzenia progresji zmian w czasie za pomocą Visual Field Index.
	TAK 

	

	24.
	Urządzenie powinno być wyposażone w czaszę, komputer przetwarzający i archiwizujący dane oraz monitor zintegrowane w jednej obudowie.
	TAK
	

	25.
	Sterowanie aparatem oraz wyświetlanie wyników poprzez wbudowany ekran dotykowy.
	TAK
	

	26.
	Wbudowana statystyczna baza danych do porównań z normą wiekową.
	TAK
	

	27.
	Analiza statystyczna wyników badania (porównanie z normą wiekową, porównanie badań między sobą, oceny istotności odchylenia standardowego PSD, korygowane średnie odchylenie standardowe CPSD, oraz analiza w przypadku nieprzeziernych ośrodków optycznych oka, mapy prawdopodobieństwa dla jaskry)
	TAK 
	

	28.
	Uchwyt na soczewki korekcyjne z możliwością ruchu także w osi czaszy.
	TAK 
	

	29.
	Stolik o napędzie elektromotorycznym.
	TAK 

	

	30.
	Drukarka laserowa umożliwiająca wydruk wyników testów.
	TAK


	

	III.
	TERMIN REALIZACJI DOSTAWY

	1.
	Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do dnia 08.12.2023r. (wartość graniczna).
	TAK – Podać 
	

	IV.
	WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY

	1.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości / rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres min. 24 miesięcy, licząc od daty dostawy oraz podpisania przez Strony protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego bez uwag, w zależności od tego, która czynność przypadnie później.
	TAK – Podać 
	


Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż oferowany sprzęt jest nowy, kompletny i po zamontowaniu gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych,                               z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

  







…..……………………………………….

                                               data; kwalifikowany podpis elektroniczny 

                                                      lub podpis zaufany lub podpis osobisty
PAGE  
4
[image: image2.jpg]@ www.kolejowy.katowice.pl

8 sekretariat@kolejowy.katowice.pl

0 Joskolejowy





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]