Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/26/P/2023	 Katowice dnia: 07.12.2023r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa mikronarzędzi oraz wyrobów medycznych do zabiegów okulistycznych”;

nr postępowania: AZP/26/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dot. Pakiet nr 1, poz. 2 - Czy Zamawiający akceptuje do dostawy: Nóż typu Crescent, jednostronnie ostrzony, zakrzywiony matowy o kalibracji 2,6 mm. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 2 noża typu Crescent o zaoferowanych parametrach. Dot. Pakiet nr 1, poz. 3 - Czy Zamawiający akceptuje do dostawy: Nóż typu Slit, jednorazowy, metalowy, zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o obustronnie ostrzonych krawędziach tnących przechodzących poza najszerszą część ostrza, wykończone matowo, ze znacznikiem na dł. 2,00 mm o kalibracjach 2,2 mm, 2,4 mm, 2,60 mm, 2,75 mm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 3 nóż typu Slit o zaoferowanych parametrach. Dot. Pakiet nr 7, poz. 1 - Czy Zamawiający akceptuje do dostawy: Kaniula okulistyczna do przedniej komory z okrągłym otworem, zagięta pod kątem 35st. (9 mm od końca, 27G x 7/8) lub Kaniula okulistyczna do przedniej komory z okrągłym otworem, zagięta pod kątem 45st. (11 mm od końca, 27G x 7/8). Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1 kaniulę okulistyczną do przedniej komory z okrągłym otworem, zagiętą pod kątem 45 st. (11 mm od końca, 27G x 7/8). Dot. Pakiet nr 7, poz. 2 - Czy Zamawiający akceptuje do dostawy: Kaniula okulistyczna do przedniej komory z okrągłym otworem, zagięta pod kątem 35st. (0,5 x 22 mm, 25G x 7/8). Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 2 kaniuli o zaoferowanych parametrach. Dot. Pakiet nr 8, poz. 1 - Czy Zamawiający akceptuje do dostawy: Charakterystyka: Sodium Hyaluronate: 1,4%; Masa molekularna: 1,1 – 2,0 mln Daltonów; Lepkość: 20.000 – 60.000 mPs; Osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg; PH: 6,8 – 7,4; Objętość: 1,0 ml; strzykawka a 1 ml plus kaniula. Zawartość w 1 ml: Sodium Hyaluronate 14,000 mg; Sodium Chloride 8,500 mg; Disodium Hydrogenphosphate 0,563 mg; Sodium Dihydrogenphosphate 0,045 mg; Pozostałe: płyn / woda do injekcji. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 1 materiału wiskoelastycznego o zaoferowanych właściwościach. Dot. Pakiet nr 9, poz.1 - Czy Zamawiający akceptuje do dostawy: Zestaw do iniekcji doszklistkowej: serweta na stolik 75 x 75 cm (zawinięcie) x1 rozwórka x1 miarka plastikowa 3,5 / 4,0 mm x1 kocher plastikowy x1 miseczka plastikowa x1 patyczki z wacikiem, mała „główka” x 2 kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm x7 opatrunek na oko x2 przylepce adhezyjne 20x150 mm x4 serweta operacyjna 120 x 160 cm ze zintegrowaną samoprzylepną folią chirurgiczną, naciętą; z workiem odciekowym x1. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 zestawu do iniekcji doszklistkowej o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk