Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/26/P/2023	 Katowice dnia: 07.12.2023r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa mikronarzędzi oraz wyrobów medycznych do zabiegów okulistycznych”;

nr postępowania: AZP/26/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

dotyczy pakietu nr 1 pozycji 3 - Czy zamawiający dopuści również nóż o parametrach wymienionych poniżej: Nóż typu Slit jednorazowy, zakrzywiony, do otwarcia komory przedniej oka, ostrzony od góry, antyodblaskowy o kalibracji 2,2 mm, 2,4mm, 2,6 mm, 2,75 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 3 noża o zaoferowanych parametrach. dotyczy pakietu nr 1 pozycji 4 - Czy zamawiający dopuści nóż typu MVR prosty 20G-1,2 mm oraz 19G-1,5 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 4 noża o zaoferowanych parametrach. dotyczy pakietu nr 4 - Czy zamawiający dopuści również wiskoelastyk o parametrach wymienionych poniżej: 1,8% kwas hialuronowy otrzymany w procesie biofermentacji, masa cząsteczkowa 1,2 – 2,0 mln Da, lepkość 130 000 mPas, osmolarność 270-400 mOsm/kg, pojemność ampułkostrzykawki 1 ml? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 4 materiału wiskoelastycznego o zaoferowanych właściwościach. dotyczy pakietu nr 5 - Czy zamawiający dopuści również retraktory wykonane z polipropylenu o długości 10 mm i średnicy 0,20 mm?. Pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 retraktory wykonane z polipropylenu o długości 10 mm i średnicy 0,20 mm. Pozostałe parametry bez zmian. dotyczy pakietu nr 10 pozycji 2 - Czy zamawiający dopuści również wiskoelastyk o masie cząsteczkowej 1.1-2.0 mln Da, lepkości 60 000 mPas, osmolarności 270-400 mOs/kg wraz z kaniulą 27G. Pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający informuje, iż Pakiet nr 10 poz. 2 dotyczy innego asortymentu.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk