Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/29/P/2023	 Katowice dnia: 18.01.2024r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 4

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej oraz pozostałych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/29/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 41 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

Przeznaczenie: 	respiratory i aparaty do znieczulenia

Opór przepływu 	przy 30l /min 0,82 cm H2O

przy 60 l/min 2,14 cm H2O

przy 90 l/min 3,95 cm H2O

Objętość oddechowa VT 	150 - 1500 ml

Masa 	35,6 g

Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 	55 ml

Skuteczność filtracji bakteryjnej 	>99,9999%

Skuteczność filtracji wirusowej 	>99,999%

Hydrofobowa warstwa filtrująca

Nawilżanie 	37 mg/l H2O przy Vt=500ml

Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.

Złącza 	22M/15F - 22F/15M

Port kapno 	luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem

Czas stosowania 	do 24 godz.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 41 poz. 1 filtr oddechowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 41 poz. 2

2. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999%  z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, o następujących parametrach:

- poziom nawilżania 37mg H20 przy Vt 500 ml, waga 35,6 g,  objętość wewnętrzna 55 ml?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 41 poz. 2 filtr o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 41 poz. 3

- Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno wirusowy pediatryczny                       z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci elektrostatyczny o następujących parametrach?

Przeznaczenie: 	respiratory i aparaty do znieczulenia

Materiał obudowy SBC

Opór przepływu	przy 30l /min 2,4 cm H2O

Objętość oddechowa VT	70 - 250 ml

Masa	21 g

Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa)	30 ml

Skuteczność filtracji bakteryjnej	99,9999%

Skutecznośc filtracji wirusowej	99,999%

Hydrofobowa warstwa filtrująca

Nawilżanie 	przy Vt=250ml 33,6 mg/l

Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.

Złącza	22MM/15F - 22F/15M

Port kapno	luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym

Czas stosowania	do 24 godz.

Opakowanie zbiorcze	 50 szt

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 41 poz. 3 filtr bakteryjno wirusowy pediatryczny                       z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci elektrostatyczny o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający Dyrektor Adam Trzebinczyk