Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/29/P/2023	 Katowice dnia: 18.01.2024r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 5

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej oraz pozostałych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/29/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 4 poz. 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończyny w rozmiarze                  33 x 110 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 4 osłonę na kończyny w rozmiarze 33 x 110 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm.

Pakiet nr 4 poz. 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończyny w rozmiarze                      32 x 120 cm z 2 foliowymi taśmami samoprzylepnymi 10 cm x 50 cm wykonanej                           z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej dzianiny?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 4 osłonę na kończyny w rozmiarze                      32 x 120 cm z 2 foliowymi taśmami samoprzylepnymi 10 cm x 50 cm wykonanej                           z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej dzianiny.

Pakiet nr 4 poz. 5

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torby do zbiórki płynów w rozmiarze                60 x 90 cm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 5 torbę do zbiórki płynów w rozmiarze                60 x 90 cm.

Pakiet nr 5

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wykonana z folii polietylenowej, obszar wzmocniony z włókniny polipropylenowej, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Wokół pola operacyjnego, na każdej                  z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-1g/m2).

Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału o szerokości min. 5 cm.

Odporność na przenikanie płynów w obszarze wzmocnionym min. 170 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro / sucho CD min. 73 N i MD powyżej 180 N, współczynnik absorpcji 348%.

Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 zestaw uniwersalny o zaoferowanym składzie.

Pakiet nr 6

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta do laparoskopii wzmocniona 260x310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z osłoną podpórek na kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50 x 60 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Odporność na przenikanie płynów                 w obszarze wzmocnionym min. 170 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro w obszarze wzmocnionym powyżej 270 kPa. wytrzymałość na rozciąganie na sucho/ mokro           w obszarze wzmocnionym min. 180 N. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 zestaw o zaoferowanym składzie.

Pakiet nr 6

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta do laparoskopii wzmocniona 260/200 cm x 335 cm w pozycji prostej pacjenta                 z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z osłoną podpórek na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50 x 60 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/- 0,5 g/m2).

Odporność na przenikanie płynów w obszarze wzmocnionym min. 170 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro w obszarze wzmocnionym powyżej 175 kPa. wytrzymałość na rozciąganie na sucho/ mokro w obszarze wzmocnionym min. 180 N. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 6 zestawu o zaoferowanym składzie.

Pakiet nr 7

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów brzuszno- kroczowych z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2), z łatami chłonnymi wokół pola operacyjnego? Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2                 (+/- 0,5 g/m2).

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 zestaw do zabiegów brzuszno - kroczowych                           o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający Dyrektor Adam Trzebinczyk