WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/3/24/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 16.01.2024r.

ZAWIADOMIENIE /2/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : „Dostawa rękawic medycznych w 4 pakietach”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Dotyczy zad. 1 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2 Dotyczy zad. 1 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o poziomie protein poniżej 36 ug/g. Pozostałe zgodnie z SW

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Dotyczy zad. 1 poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o zewnętrznej gładkiej powierzchni wykończonej mikroteksturą, silikonowanej, o grubościach w mm palec (0.14+/-0.03) dłoń (0.13+/-0.03)/ mankiet (0.14+/-0.03). Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Dotyczy zad. 2 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o gładkiej powierzchni - teksturowanych na końcach palców, o grubości na dłoni 0.08 mm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 Dotyczy zad. 4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu badania jednostki niezależnej potwierdzającego braku zawartości DEHP w produkcie. Jednocześnie potwierdzamy iż produkt jaki chcemy zaoferować  wyprodukowany jest bez zastosowania ftalanów takich jak  DOP, DBP, DINP. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6 .Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane tylko od wewnątrz?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7. Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o nieznacznej różnicy grubości na palcu 0,17mm±0,01, na dłoni 0,14mm±0,01, mankiecie 0,11mm±0,01?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8 Pakiet 1, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o nieznacznej różnicy grubości na dłoni 0,18mm±0,01?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 9. Pakiet 1, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści rękawiczki  o poziomie protein max 33μg/g?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. Pakiet 1, pozycja 2Czy Zamawiający dopuści rękawice z powierzchnią zewnętrzną teksturowaną i obustronnie polimerowane bez niechlorowanej opaski samoprzylepnej?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 11 Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o nieznacznej różnicy grubości na dłoni 0,07±0,01 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 Pakiet 2, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści rękawice z mikroteksturą na całej rękawicy i z dodatkową teksturą na końcach palców?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 Pakiet 3, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,36mm ±0,04mm, na dłoni 0,31mm±0,03mm, na mankiecie 0,23mm±0,03mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14 Pakiet 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu przed starzeniem min. 20N i sile zrywu po starzeniu min 18N?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15 Pakiet 3, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein lateksowych ≤20μg/g?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16 Pakiet 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta o braku zawartości DEHP w produkcie?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17. Pakiet 4, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie warunku technicznego w zakresie grubości rękawic na palcu i dłoni i możliwość zaoferowania rękawic o grubości ≥0,08 mm (+/-0,02 mm) ocenianych jako 35 punktów.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 22.01.2024r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/