WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/3/24/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 16.01.2024r.

ZAWIADOMIENIE /3/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : „Dostawa rękawic medycznych w 4 pakietach”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1 Poz.1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej lateksowej bezpudrowej  z syntetyczną powłoką polimerową o powierzchni zewnętrznej delikatnie teksturowanej i/lub mikroteksturowanej.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1 Poz.1

2. Rękawice chirurgiczne syntetyczne przeznaczone są do procedur wysokiego ryzyka, zatem bardzo istotna jest barierowość tych rękawic przed substancjami zawartymi w liście normy ISO 374-1, groźnymi dla zdrowia i życia personelu medycznego. W związku z tym, że rękawice należące do kategorii III dodatkowo dzielą się na typ A, B lub C, prosimy Zamawiającego o odpowiedź, do którego typu mają należeć zaoferowane rękawice? Typ A oznacza najwyższą ochronę przed substancjami chemicznymi, typ B wysoką ochronę przed substancjami chemicznymi, typ C to podstawowy poziom ochrony przed 1 substancją chemiczną.

Odpowiedź Zamawiającego: Typ C

Pakiet nr 1 Poz.1

3. Czy w celu zachowania bezpieczeństwa pracy personelu medycznego Zamawiający oczekuje rękawic o poziomie protein alergennych poniżej poziomu wykrywalności wg.  ASTM D7427-16 i/lub EN 455-3 potwierdzonych banianami niezależnego laboratorium z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy? Pragniemy podkreślić, iż obniżony poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu, a wysokiej klasy producenci w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy użytkownikom dążą do jak najlepszego wypłukania protein alergennych z rękawic.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1 Poz. 2

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic neoprenowych z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, która ułatwia nakładanie na suche i wilgotne dłonie, zewnątrz antypoślizgowych. Niepękające przy nadkładaniu oraz w trakcie wykonywania czynności chirurgicznych – siła zrywania zgodnie z EN 455-2 min. 9N w całym okresie użytkowania. Posiadające mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się rękawic, pakowane w opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1 Poz. 2

5. Czy Zamawiający opisując rękawice neoprenowe miał na myśli rękawice nie wywołujące uczuleń (to znaczy nie zawierające substancji takich jak np. lateksu, katalizatorów, protein, akceleratorów) miał na myśli rękawice bezlateksowe nie powodujące podrażnień i uczuleń, bezpieczne dla osób z alergią typu I i IV oraz z problemami skórnymi, wykonane z neoprenu produkowanego bez użycia akceleratorów chemicznych zgodnie z normą EN 455?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli rękawice zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet nr 1 Poz. 2

6. Czy Zamawiający dopuszcza rękawice syntetyczne produkowane przy użyciu szkodliwych akceleratorów chemicznych tj. DPG (1,3-difenyloguanidyna), które znacząco wpływa na częstość występowania podrażnień i alergicznego zapalenia skóry wśród pracowników ochrony zdrowia?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet nr 1 Poz. 2

7. Czy w celu szybszej i łatwiejszej identyfikacji produktu Zamawiający oczekuje, aby na wewnętrznym opakowaniu rękawic przeznaczonych do kontaktu z cytostatykami znajdowała się lista min. 20 przebadanych leków cytostatycznych wraz z czasami przenikalności dla konkretnych substancji zgodnie z bardziej restrykcyjną metodą badawczą ASTM D6978?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet nr 2.

8. Zgodnie ze zmianą przepisów prawnych aktualnie obowiązującej Regulacji 2016/425 o Środkach Ochrony Indywidualnej prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic przebadanych na przenikalności wirusów wg. EN 374-5 oraz ISO 16604 zgodnych z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi oraz dopuszczonych do kontaktu z żywnością potwierdzoną deklaracją zgodności oraz odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza..

Pakiet nr 2.

9. Czy zgodnie z nową ustawą o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022 r. Zamawiający oczekuje, aby na opakowaniu umieszczona była informacja o wszystkich substancjach mogących powodować podrażnienia lub alergie skórne tj. akceleratorach chemicznych (np. tiuramy, ditiokarbaminiany) jak są stosowane w procesie produkcji zgodnie z normą EN 455-3, których śladowe ilości są przyczyną uczuleń u personelu medycznego noszącego rękawiczki?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga brak zawartości tiuramów. W opisie Zamawiający dopuszcza dodatkowe informacje dot. zawartości.

Pakiet nr 2.

10. Czy Zamawiający oczekuje, aby instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona była bezpośrednio na opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 2.

11. Czy rękawice mają być odporne na penetrację min. dwóch alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji takich jak: min. 20% etanol oraz 70% izopropanol na najwyższym poziomie odporności zgodnie z aktualnie obowiązującą normą EN 16523-1, potwierdzone raportem z badań dołączonym do oferty? Pragniemy podkreślić, iż 70% alkohol izopropylowy jest składnikiem większości środków do dezynfekcji używanych w placówkach medycznych, a jego wysoka odporność na penetrację daje gwarancje bezpieczeństwa personelu medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 3.

12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na palcach. Długość minimalna 300 mm AQL ≤1,5, kolor niebieski, średnia grubość na palcu 0,15mm, na dłoni 0,10 mm, na mankiecie 0,07 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Siła zrywania min. 11 N (potwierdzona raportem z badań wydanym przez akredytowane laboratorium). Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na penetrację min. 10 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz min. 15 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Nie zawierające protein lateksu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4.

13. Czy Zamawiający oczekuje, aby instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona była bezpośrednio na opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Pakiet 4.

14. Czy w celu dodatkowego zabezpieczenia personelu medycznego Zamawiający oczekuje, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III - Typ B (zgodnie z obowiązującymi normami i adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu) oraz wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu oraz w certyfikacie osiągały poziom ochrony min. 5?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

15. Czy Zamawiający w pak.1 w poz.1 dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej gładkiej z mikroteksturą, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,22±0,03mm, na dłoni 0,18±0,03mm, mankiecie:  0,15±0,03mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

16 Czy Zamawiający w pak.1 w poz.1 dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej gładkiej z mikroteksturą, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,22±0,02mm, na dłoni 0,20±0,02mm, mankiecie: 0,20±0,02mm, pozostałe parametry zgdonie z SWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

17. Czy Zamawiający w pak.1 w poz.2 dopuści rękawice pokryte od wewnątrz powłoką hydrofobową ułatwiającą zakładanie na wilgotne dłonie, na zewnątrz  gładkie z mikroteksturowanym wykończeniem, mankiet  prosty z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,19±0,02mm, na dłoni: 0,18±0,02mm, na mankiecie : 0,15±0,02mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

18. Prosimy Zamawiającego aby na potwierdzenie zgodności z normą EN 455 dopuścił raport z jednostki niezależnej wg EN 455, deklaracja producenta nie zawiera informacji o zgodności z normami.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 23.01.2024r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/