/ pieczątka Wykonawcy/								Zał.5.p.2.

Eap-2412/8/24/M

Wymagane parametry analizatora

Pakiet 2 – Odczynniki laboratoryjne (paski do moczu, kalibratory, kontrola jakości) wraz z dzierżawą analizatorów  moczu.

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Odpowiedź Wykonawcy ( wypełnia Wykonawca ) |
| --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne: |  |
| 1. | Analizator nie starszy niż 2020r. w pełni zautomatyzowany składający się z modułu do analizy parametrów fizykochemicznych oraz upostaciowanych elementów moczu |  |
| 2. | Wydajność modułu fizykochemicznego min/200 próbek na godzinę |  |
| 3. | Odczyt zmian barwnych za pomocą matrycy światłoczułej |  |
| 4. | Automatyczny pomiar barwy moczu |  |
| 5. | Automatyczny pomiar turbidymetryczny klarowności moczu |  |
| 6. | Ciężar właściwy mierzony metodą refraktometryczną |  |
| 7. | Wbudowany , kolorowy ekran dotykowy , wyświetlane obrazy pasków po reakcji dla próbek i kontroli, obrazy zachowywane w bazie wyników |  |
| 8. | Dozowanie próbek na pola reakcyjne pasków za pomocą pipetora |  |
| 9. | Wykrywanie poziomu próbek i mieszanie próbek przez igłę dozująca |  |
| 10. | Paski testowe z kwasem askorbinowym konfekcjonowane w kasetach : stabilność na pokładzie analizatora minimum 14 dni |  |
| 11. | Możliwość załadowania jednorazowo 100 próbek, z możliwością dostawienia pojedynczych, niepełnych statywów |  |
| 12. | Automatyczna kalibracja optyki analizatora |  |
| 13. | Możliwość kalibracji różnych serii pasków reakcyjnych za pomocą pasków używanych do badań próbek. |  |
| 14. | Moduł kontroli jakości |  |
| 15. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |  |
| 16. | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki |  |
| 17. | Wykonawca uwzględni materiały kontrolne parametrów fizykochemicznych moczu na dwóch poziomach, do kontroli codziennej wykonywanej na jednym poziomie. |  |
| 18. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych |  |
| 19. | Wykonawca zapewni materiał kontrolny do kontroli zewnętrznej, co najmniej 2 x w roku |  |
| 20. | Wykonawca zapewni manualny backup parametrów fizykochemicznych o wydajności min 700 ozn. /h, używający pasków tego samego producenta |  |
|  | Wymagania graniczne dla modułu oceny osadu moczu |  |
| 1. | Zasada pomiaru zautomatyzowana mikroskopia z automatyczną klasyfikacją elementów osadu moczu w oparciu o zarejestrowane obrazy cyfrowe pełnych pól widzenia przy małym (10 x) i dużym powiększeniu ( 40 x) |  |
| 2. | Mocz natywny, bez wirowania poza analizatorem jak i w analizatorze , z naturalna sedymentacja w kanale pomiarowym |  |
| 3. | Automatyczna klasyfikacja ilościowa na min. 9 elementów morfotycznych ( diagnostycznych ). |  |
| 4. | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika przynajmniej 20 dodatkowych kategorii /parametrów |  |
| 5. | Minimum 10 obrazów pełnych pól widzenia przy małym powiększeniu (10 x)a dla próbek z wykrytymi elementami dodatkowo min 30 obrazów pełnych pól widzenia przy dużym powiększeniu ( 40 x) |  |
| 6. | Możliwość edycji /weryfikacji wykrytych elementów morfotycznych na obrazach pełnych mikroskopowych pól widzenia |  |
| 7. | Wydajność minimum 100 próbek na godzinę |  |
| 8. | Pojemność pokładu próbkowego analizatora min 100 próbek |  |
| 9. | Brak wymaganych jakichkolwiek dodatkowych odczynników lub kalibratorów , za wyjątkiem płynów myjących |  |
| 10. | System wyposażony w komputer i min. 24 calowy monitor |  |
| 11. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |  |
| 12. | Połączenie analizatora z zewnętrznym systemem komputerowym użytkowanym przez Zamawiającego - Infomedica , pełna obukierunkowa komunikacja , praca z kodami kreskowymi pierwotnymi lub wtórnymi w przypadku przelewania moczu z naczyń pierwotnych do wtórnych ( zapewnienie urządzenia wraz z oprzyrządowaniem do wydruku kodów wtórnych ) |  |
| 13. | Opracowanie wyników w systemie posiadanym przez Zamawiającego - Infomedica z autoryzacją i możliwością przesyłania wyników elektronicznie do wewnętrznego systemu wraz z określeniem obowiązujących zakresów referencyjnych dla poszczególnych analizowanych parametrów moczu w 1ul moczu i polu widzenia |  |
| 14. | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis naprawy w okresie dzierżawy. Okres oczekiwania na serwis od czasu zgłoszenia max do 24 h lub zapewnienie back-up do oznaczeń fizykochemicznych moczu dla możliwości opracowania manualnego osadów moczu |  |
| 15. | W przypadku przedłużających się napraw , wykonawca zapewni zastępczy egzemplarz aparatu |  |
| 16. | Analizator w momencie przekazania do pracy w laboratorium, powinien zawierać pełną dokumentację dopuszczającą go do pracy; certyfikat ,znak CE, książkę z opisem oprogramowania w języku polskim, zestaw startowy oraz wszystkie niezbędne akcesoria do pracy na nim. |  |
| 17. | Wykonawca zapewni solidną podstawę dla instalacji i pracy analizatorów -szafkę z wytrzymałym blatem. |  |
| 18. | Przeszkolenie personelu do pracy na analizatorze oraz dodatkowe szkolenie dla personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie pobierania materiału i interpretacji wyników badania . |  |

Uwaga:

Nie spełnienie  któregoś z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /