/ pieczątka Wykonawcy/								Zał.5.p.1.

Eap-2412/8/24/M

Wymagane parametry analizatora

Pakiet 1 – Odczynniki do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora.

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Podać TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne: |  |
| 1. | Automatyczny analizator koagulologiczny, fabrycznie nowy (rok produkcji nie później niż 2022) |  |
| 2. | Urządzenie spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych |  |
| II. | Wymagania szczegółowe dla analizatora |  |
| 1. | Metoda oznaczeń- turbidymetryczna, chronometryczna i chromogenna |  |
| 2. | Wbudowany komputer umożliwiający pracę w przypadku awarii LSI |  |
| 3. | Wydajność min. 70 testów na /godz. dla PT/Fibrynogen (Claus) i 40 testów na/godz. APTT wykonanych równocześnie |  |
| 4. | Możliwość jednorazowego załadowania do aparatu min 50 kuwet, ich automatyczne pobieranie oraz wyrzucanie po badaniu |  |
| 5. | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 6. | Aplikacje odczynnikowe w języku polskim |  |
| 7. | Zapewnienie zewnętrznego UPS |  |
| 8. | Zakres badań: PT + Fibrynogen, APTT, Fibrynogen Clauss, D-Dimer, TT, białko c |  |
| 9. | Pokład odczynnikowy z pozycjami chłodzonymi ( w tym na PT ) i niechłodzonymi. |  |
| 10. | Monitorowanie objętości odczynników na pokładzie |  |
| 11. | Monitorowanie objętości płynów płuczących na pokładzie |  |
| 12. | Automatyczne rozcieńczanie kalibratorów oraz próbek |  |
| 13. | Wbudowany skaner kodów kreskowych dla probówek umożliwiający automatyczne zaczytywanie danych pacjentów bez konieczności użycia zewnętrzego skanera |  |
| 14. | Możliwość samodzielnego programowania pomiarów w tym wybór: oznaczenie pojedyncze czy dublet |  |
| 15. | Automatyczna kompensacja zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy żółtaczkowych czy lipemicznych) |  |
| 16. | Pobieranie materiału z próbki pierwotnej (próbka wyjęta z wirówki bez przelewania i naczyniek pośredniczących bez potrzeby wstępnego przygotowania) |  |
| 17. | Termin ważności kontroli i kalibratorów min. 6 miesięcy |  |
| 18. | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych (wyeliminowanie kontaminacji) |  |
| 19. | Współczynnik czułości do PT -ISI nie większy niż 1,1 |  |
| 20. | Ulotki odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych zawierają metodyki, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych uzyskanych dla danego typu aparatu, udokumentowanych wynikami badań. |  |
| 21. | Materiały kontrolne od jednego producenta z możliwością mrożenia. |  |
| 22. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/ podzespołu/ modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy |  |
| 23. | Odczynniki w momencie dostarczenia powinny posiadać datę ważności nie krótszą niż 6 miesięcy |  |
| 24. | Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis naprawy w okresie dzierżawy, oraz części zamienne do analizatora na cały okres użytkowania, czas oczekiwania na serwis od czasu zgłoszenia max do 24 godzin |  |
| 25 | Przeszkolenie personelu do pracy na analizatorze : trening operatorski, szkolenie z kalibracji , konserwacji oraz rozwiązania ewentualnych drobnych problemów technicznych. |  |
| 26 | Podłączenie analizatora do wewnętrznego systemu Zamawiającego Infomedica na koszt oferenta, praca z kodami kreskowymi . |  |
| 27. | Analizator w momencie przekazania do pracy w laboratorium, powinien być sprawny po przeglądzie serwisowym ,dopuszczającym go do pracy, oraz zawierać pełną dokumentację dopuszczającą go do pracy, certyfikat, znak CE, książkę z opisem oprogramowania w języku polskim, oraz zawierać wszystkie niezbędne akcesoria do pracy na nim. |  |

Uwaga:

Nie spełnienie  któregoś z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /