Załącznik. 9.

Eap.2412/13/24/M

Zestaw endoskopowy

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

- VIDEOGASTROSKOP HD – 1 kpt.

Rok produkcji: (podać) .............................

| VIDEOGASTROSKOP HD – 1 kpt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne | Potwierdzenie przez Wykonawcę Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Kąt obserwacji min. 1400 | Tak |  |  |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak, podać |  |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm | Tak, podać |  |  |
| 7 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu max. 9,2 mm | Tak |  |  |
| 8 | Średnica kanału roboczego max. 2,8 mm | Tak |  |  |
| 9 | Długość robocza min. 1100 mm | Tak, podać |  |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 2100 - w dół 900 - w lewo 1000 - w prawo 1000 | Tak (+/- 30) |  |  |
| 11 | Min. cztery programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |  |
| 12 | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | Tak |  |  |
| 13 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Tak |  |  |
| 14 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  |  |
| 15 | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | Tak |  |  |
| 16 | Typ konektora - jednogniazdowy | Tak |  |  |
| 17 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | Tak |  |  |
| 18 | Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości 180 cm; średnica 2,3 mm; pojedynczy drut zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – 10 szt. | Tak |  |  |
| 19 | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu EP-6000 będącym na wyposażeniu pracowni | Tak |  |  |
| 20 | Gwarancja i rękojmia : min. 24 miesięcy ( dotyczy wszystkich elementów zestawu) | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |  |

- VIDEOKOLONOSKOP HD  - 1 kpt.

Rok produkcji: (podać) .............................

| VIDEOKOLONOSKOP HD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne | Potwierdzenie przez Wykonawcę Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Kąt obserwacji min. 1700 | Tak Podać |  |  |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak, podać |  |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,0 mm | Tak, podać |  |  |
| 7 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu max. 12,0 mm | Tak Podać |  |  |
| 8 | Średnica kanału roboczego max. 3,8 mm | Tak Podać |  |  |
| 9 | Długość robocza min. 1500 mm | Tak, podać |  |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 1800 -w dół 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 | Tak (+/- 30) |  |  |
| 11 | Min. cztery programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |  |
| 12 | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | Tak |  |  |
| 13 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Tak |  |  |
| 14 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  |  |
| 15 | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | Tak |  |  |
| 16 | Typ konektora - jednogniazdowy | Tak |  |  |
| 17 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | Tak |  |  |
| 18 | Regulowana manualnie sztywność sondy wziernikowej pierścieniem na rękojeści endoskopu | Tak |  |  |
| 19 | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu EP-6000 będącym na wyposażeniu pracowni | Tak |  |  |
| 20 | Gwarancja i rękojmia : min. 24 miesięcy ( dotyczy wszystkich elementów zestawu) | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy